## electrocardiostimulatoare
Nr. Lot |  | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Preț estimat fără TVA PENTRU 2025 | Cardiologie | SCR | SF. Treime | cantitatea totală | Suma Estimată fărăTVA Pentru 2025
19 | 1 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Lungimea canulei utile de 20-25 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50-70 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. | bucată | 333.34 | 20 |  |  | 20 | 6666.8
20 | 2 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă | bucată | 2333.34 | 10 |  |  | 10 | 23333.4
21 | 3 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvature SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm. | bucată | 4166.67 | 50 |  |  | 50 | 208333.5
29 | 4 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare | Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si preventie mortii subite) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional). | bucată | 38800 | 10 |  |  | 10 | 388000
33 | 5 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F. | bucată | 1400 |  |  | 50 | 50 | 70000
35 | 6 | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Electrocardiostimulator extern monocameral temporar | Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmiilor. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Greutatea <700 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. Electrod lungimea min 125 cm, tip J-curve - 5 buc incluse in set. | bucată | 37500 |  |  | 2 | 2 | 75000
| 7 | Electrod diagnostic decapolar | Electrod diagnostic decapolar | Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spaţiu între electrozi 2-6-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. | bucată |  | 50 |  |  |  | 771333.7