## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale |  |  |  | Dispozitiv pentru magnetoterapie 4 canale Descriere Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale Parametrul Specificația Alimentare 230 V 50 Hz, ± 10% Programe preselectate Min. 5 Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Ieșiri pentru aplicatoare Min. 4 Intensitate maximala disponibila pe aplicator ≥ 350 gauss ( ≥ 35mT) Setare intensitate 1 – 100% Frecvența Min 1-81 Hz Limba de funcționare Româna/Rusa Accesorii Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 600mm ≥1 buc Aplicator solenoid inelar cu diametrul de 300mm ≥1 buc Aplicator covoraș pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare. Lungime ~ 60-120 cm, lățime ~ 30-40 cm. sau echivalent ≥1 buc "Aplicator intensiv local Dimensiuni: lungime ~15 ±2 cm x 15±2 c Comutator pentru impulsuri localizate sau extinse sau echivalent" ≥1 buc |  |  | Lot nr.1 | Lot nr.1-Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale
33100000-1 | 2 | Lot nr.2-Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte) | Lot nr.2-Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte) |  |  |  | Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte) Descriere "Aparat de fizioterapie bazat pe frecvente inalte, utilizat la tratarea proceselor inflamatorii acute, leziuni ale măduvei spinării și ale nervilor periferici, radiculita, nevralgie, poliomielita, encefalită, mielită, Inflamație acută și subacută a uterului și a anexelor." Parametrul Specificația Frecventa de lucru 27-27.3 Mhz Numar de reglaje ale puterii minim 5 Numărul de trepte de control al puterii cu inductor rezonant minim 5 Putere de iesire pentru electrozi, W 5/10/15/20/25/30 Putere de iesire pentru inductor rezonant, W 5/10/15/20/25/30 Interval de setare a timpului de lucru, minute minim 1, maxim 100 Dotat cu inductor rezonant Obligatoriu Indicator de activare a generatorului de frecventa inalta Obligatoriu Reglaj automat la rezonanță Obligatoriu Electrozi interschimbabili, in pereche, diametrul mm 36/80/180 Suport electrozi 2 Documentatie romana sau rusa Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Display LCD Putere consumata Maxim 200 VA SAU Parametrul Specificația Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii " Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive ( 1 set = 1 pereche) " ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc |  |  | Lot nr.2 | Lot nr.2-Lot nr.2-Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte)
33100000-1 | 3 | Lot nr.3-Aparat darsonvalizare | Lot nr.3-Aparat darsonvalizare |  |  |  | Aparat darsonvalizare Descriere Este utilizat pentru prevenirea și tratarea bolilor dermatologice, terapeutice, neurologice, chirurgicale, dentare, ORL, precum și în scopul reîntineririi părului sănătos și al pielii. Parametrul Specificația Număr electrozi "minim 3 Universal - obligatoriu Cerc - obligatoriu Pieptene - obligatoriu" Tip curent Frecvenţă înalta 20-100 kHz Tensiunea la vârf de electrod max 30 kV Alimentare 230V 50 Hz, ±10% |  |  | Lot nr.3 | Lot nr.3-Lot nr.3-Aparat darsonvalizare
33100000-1 | 4 | Lot nr.4-Dispozitiv de Magnetoterapie | Lot nr.4-Dispozitiv de Magnetoterapie |  |  |  | Dispozitiv de magnetoterapie Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia magnetica pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametrul Specificația Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Inducţia magnetică să poată asigura minim 10 mT Timpul de tratament diapazon minim 1-20 min Tipuri de câmpuri "pulsatil static" Alarma finalizare tratament obligatoriu Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Aplicatori magnetici 2 perechi, 4 solenoizi(2 câte 2) SAU Parametrul Specificația Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Aplicator dublu /para sau echivalent ≥ 2 set |  |  | Lot nr.4 | Lot nr.4-Lot nr.4-Dispozitiv de Magnetoterapie
33100000-1 | 5 | Lot nr.5-Aparat darsonval | Lot nr.5-Aparat darsonval |  |  |  | Aparat darsonval Parametrul Specificația Frecventa RF modelată impulsuri, kHz 110 Frecventa de modulatie HF,Hz 50 sau 100 Timpul de tratament, min 1-99 Greutatea, kg ≤ 4 Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Set accesorii standard obligatoriu In complect emitator si electrozi obligatoriu |  |  | Lot nr.5 | Lot nr.5-Lot nr.5-Aparat darsonval
33100000-1 | 6 | Lot nr.6-Aparat pentru magnitoterapie | Lot nr.6-Aparat pentru magnitoterapie |  |  |  | Aparat pentru magnitoterapie Parametrul Specificația Tipul de alimentare rețea de curent alternativ Frecvența 50 Hz Voltaj ~230+23 -32V Puterea nominală 110 VA "lungimea cablului de conectare emițător către unitatea de comandă" 1,2±0,1 m "lungimea cablului între două perechi de inductori " 0,4±0,05 m lungimea cablului de alimentare 2,0±0,1 m Accesorii Aplicatori magnetici 2 perechi, 4 solenoizi(2 câte 2) SAU Parametrul Specificația Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 230V 50 Hz, ±10% Accesorii Aplicator dublu /para sau echivalent ≥ 2 set |  |  | Lot nr.6 | Lot nr.6-Lot nr.6-Aparat pentru magnitoterapie
33100000-1 | 7 | Lot nr.7-Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG | Lot nr.7-Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG |  |  |  | Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG Descriere Dispozitiv de fizioterapie portabil destinat reabilitării musculare, prevăzut cu 4 canale independente de stimulare și funcții de biofeedback sEMG pentru monitorizare. Parametru Specificația Canale de stimulare ≥ 4 canale independente Tensiune de ieșire ≥ 70V Curent de ieșire (Intensitate) ≥ 25mA Frecvența de stimulare, interval min 2 – 80 Hz Durata fazei (Pulse Width), interval min 60 – 300 µs Funcționalitate Reglarea parametrilor de stimulare Monitorizare biofeedback sEMG Portabil, adaptat pentru utilizare clinică, conform standardelor de siguranță obligatoriu Accesorii Cabluri pentru toate cele 4 canale și cablu de referință obligatoriu Set de baterii obligatoriu "Cantitatea de electrozi ofertată trebuie să fie suficientă pentru efectuarea a minim 50 de proceduri complete de tratament, utilizând capacitățile maxime ale dispozitivului (inclusiv stimularea pe 4 canale și monitorizarea sEMG simultan) Nota: În cazul existenței a mai multe opțiuni de consumabile în ofertă, tipul și compoziția setului de electrozi vor fi stabilite de către beneficiarul final (cadru medical) la momentul livrării, în funcție de protocoalele de tratament aplicate." obligatoriu Orice alte accesorii și consumabile necesare prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului obligatoriu, să se indice lista ofertata |  |  | Lot nr.7 | Lot nr.7-Lot nr.7-Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG
33100000-1 | 8 | Lot nr.8-Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES) | Lot nr.8-Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES) |  |  |  | Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES) Descriere Dispozitiv medical portabil pentru electrostimulare neuromusculară (NMES) și stimulare funcțională (FES) Parametru Specificația Canale de stimulare ≥ 1 Programe ≥ 20 Frecvența,diapazon min. 1 – 120 Hz Forma de undă Impuls bifazic Durata fazei (Pulse Width), interval min 50 – 400 µs Intensitatea curentului reglabil Moduri de stimulare Continuu și intermitent Echipat cu comutator extern (inclus în set) obligatoriu Alimentare Baterii reîncărcabile tip AA (cu încărcător inclus) Accesorii Cabluri de conectare pentru pacient, compatibile cu toate canalele dispozitivului obligatoriu Set de baterii și încărcător obligatoriu "Electrozi: Cantitatea de electrozi ofertată trebuie să fie suficientă pentru efectuarea a minim 50 de proceduri complete de tratament, utilizând capacitățile maxime ale dispozitivului (inclusiv stimularea funcțională cu utilizarea comutatorului extern). Nota: În cazul existenței a mai multe opțiuni de consumabile în ofertă, tipul și compoziția setului de electrozi vor fi stabilite de către beneficiarul final (cadru medical) la momentul livrării, în funcție de protocoalele de tratament aplicate." obligatoriu Alte accesorii: Orice alte accesorii și consumabile necesare prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului obligatoriu |  |  | Lot nr.8 | Lot nr.8-Lot nr.8-Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Lot nr.1-Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000 | AMT Botanica
33100000-1 | 2 | Lot nr.2-Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte) | Lot nr.2-Dispozitiv de fizioterapie frecvența inalta ( unde scurte) | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 58300 | AMT Centru
33100000-1 | 3 | Lot nr.3-Aparat darsonvalizare | Lot nr.3-Aparat darsonvalizare | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3300 | AMT Centru
33100000-1 | 4 | Lot nr.4-Dispozitiv de Magnetoterapie | Lot nr.4-Dispozitiv de Magnetoterapie | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | AMT Centru
33100000-1 | 5 | Lot nr.5-Aparat darsonval | Lot nr.5-Aparat darsonval | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 47840 | CS Ialoveni
33100000-1 | 6 | Lot nr.6-Aparat pentru magnitoterapie | Lot nr.6-Aparat pentru magnitoterapie | 3: Bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15180 | CS Ialoveni
33100000-1 | 7 | Lot nr.7-Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG | Lot nr.7-Dispozitiv de electroterapie NMES cu biofeedback sEMG | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33333.3333 | IMSP SCRIC Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
33100000-1 | 8 | Lot nr.8-Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES) | Lot nr.8-Dispozitiv de electroterapie NMES și stimulare funcțională (FES) | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 83333.3333 | IMSP SCRIC Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
456286.6667

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________