## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | TIJA |  |  |  | TIJA confecționată din, CoCr sau echivalent. Prezenta centrorului sau cu autocentrare Con 12/14 mm Minim 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CUPA |  |  |  | CUPA confecționată din CoCr sau Otel inox La exterior santuri pentru fixare mai optima a cimentului Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | INSERT |  |  |  | INSERT Diametrul interior 28,22 mm Confecționat din UHMWPE crosslinked. Diametrele externe prezente în minim 8 dimensiuni : să prezinte design retentiv - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CAP |  |  |  | CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre 22,28 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Placa de ranforsare acetabulara in forma de cruce |  |  |  | Sa fie confectionat din aliaj de inox; -Minim 4 diametre exterioare - Sa prezinte cirlig pentru foramen obturator; -Sa prezinte o placa externa, pentru fixare pe os iliac, cu un numar de 3-4 orificii; -Sa prezinte cite 4 suruburi de ancorare a placii, cu diametrul cuprins intre 4.5-5.5 mm si cel putin 5 dimensiuni de lungime; Sa prezinte instrument de masurare si implantare a placii date.
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Restrictor pentru canal femoral |  |  |  | Restrictor pentru canal femoral - Confectionat din polietilena supradensa; - Sa existe masuratorul pentru diametrului si lungimea canalului; - Sa se implanteze cu un instrument special. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Set de instrumente gratuit în folosință |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Motor oscilant gratis în folosință |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Lamele pentru motor |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă femurală |  |  |  | Componenta femurală - Sa fie confectionata din aliaj Cobalt (Co)- Crom (Cr) - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - Deschidere posterioara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor retrograde - Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei - Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial - Sant prepatelar accentuat - Design care sa permita flexie pana la 130º - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara. - Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni - Modalitate de implantare: cimentata, suprafata rugoasa - Suprafata articulara sa fie lustruita - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă tibială |  |  |  | Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj de titan ; - Sa respecte forma anatomica a tibiei, fiind divizată în componentul pentru partea dreaptă și stîngă ; - Sa prezinte forma asimetrica a platoului pentru o acoperire mai buna a suprafetei tibiei ; - suprafata de contact a platoului tibial cu insertul de polietilena – polisata, pentru reducerea uzurii; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale - Cu posibilitatea de atasare a unei tije de extensie si de transformare in proteza de revizie, in functie de necesitatile intraoperatorii. - tija medializata pentru centrare mai buna in canalul medular si pentru a permite folosirea tijelor mai lungi fara adaptoare excentrice ; - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. - Design care sa permita flexie pana la 130º - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni pentru fiecare parte (stanga/ dreapta ) - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern - Modalitate de implantare: cimentata, suprafata mata - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Insert de polietilenă |  |  |  | Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie - Minim 6 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 8 dimensiuni de tibie ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm - Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă patelară |  |  |  | Componenta patelara - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare - Sa ofere posibilitatea reviziei de patela - Proteza sa fie implantabila atat pe cale clasica cat si pe cale minim invaziva ( MIS ). - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Set de instrumente în custodie |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Motor oscilant si reamer în custodie |  |  |  | Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Tija femurala necimentata |  |  |  | - Confecționată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijei, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijei protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cupa acetabulara necimentata |  |  |  | - Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii de la 100 pina la 300 ɲɱ (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ; - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului); -Trebuie sa prezinte diametrele externe in minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijei femurale prin abord minim-invaziv posterior.
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Insert cross-linkat |  |  |  | - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 32, 36 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului) - Sa fie steril .
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural metalic |  |  |  | -Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril.
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Şuruburi de cupă |  |  |  | Şuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodiie |  |  |  | Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodiie (Set standard asociat cu retractore speciale si miiner offset petnru alezarea cotilului)
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie |  |  |  | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta femurala |  |  |  | - Sa fie confectionata din aliajc cobalt - crom (CoCr) ; - Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta; - Sa prezinte un design cu un radius constant in ambele planuri : sagital si coronal ; - Sa prezente o grosime constanta a condililor postriori ; - Sa prezinte un singur radius de curbura la ambii condili, care se va extinde de la 0-90º - Sa prezinte un sant prepatelar anatomic, adincit ; - Sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Suprafata articulara sa fie lustruita - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ; - Sa fie sterila;
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta tibiala |  |  |  | - Sa fie confectionata din aliaj de titan sau cobalt crome (CoCr) ; - Sa prezinte o crestere proportionala la dimensiuni ; - Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale ; - Sa prezinte o panta posterioara, cu valori de la 3-7º; - Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern ; - Sa fie disponibila in minim 5 dimensiuni ; - Sa prezinte un mecanism robust de fixare periferica al polietilenei, pentru a reduce micro miscari ; - Modalitate de implantare: cimentata ; - Termen restant al sterilizării fie de minim de 3 ani la momentul livrării
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Insert de polietilena |  |  |  | Confecționat din polietilena cu greutate moleculara ultra înalta (UHMWPE) ; - Sa prezinte variante stânga/dreapta ; - Sa prezinte un design asimetric, partea mediala a insertului formând o depresiune sferica, concava ; La rândul sau partea laterala a polietilenei sa prezinte un design arcuat. - Sa prezinte un design cu o conformitate înalta pe partea mediala ; - Pe partea sa mediala, polietilena va prezenta marginile sale anterioare si posterioare înalte ; - Împreuna cu condilul femural medial al componentului femural, insertul polimetric va forma o joncțiune constrânsa de tip « minge in cos ». - Minim 5 înălțimi diferite pentru fiecare din cele minim 5 dimensiuni de tibiei ; - Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm ; -Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta patelara |  |  |  | - Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) ; - Sa prezinte design sferic ; - Minim 3 dimensiuni - Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare (de la 1 la 3) ; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării ;
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Set de instrumente in custodie |  |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie |  |  |  | 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) sau re-utilat la uzina producator. 5. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Lame pentru motor oscilant |  |  |  | Lame pentru motor oscilant
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea endprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | TIJA | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 398389.5
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CUPA | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | INSERT | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | CAP | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Placa de ranforsare acetabulara in forma de cruce | 3: bucată; 4: 5; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Restrictor pentru canal femoral | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Set de instrumente gratuit în folosință | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Motor oscilant gratis în folosință | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 1 | Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata | Lamele pentru motor | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă femurală | 3: bucată; 4: 80; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 2134272
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă tibială | 3: bucată; 4: 80; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Insert de polietilenă | 3: bucată; 4: 80; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Componentă patelară | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Set de instrumente în custodie | 3: bucată; 4: 3; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Motor oscilant si reamer în custodie | 3: bucată; 4: 3; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 40; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Tija femurala necimentata | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 228672
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cupa acetabulara necimentata | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Insert cross-linkat | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural metalic | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Şuruburi de cupă | 3: bucată; 4: 20; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodiie | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 5; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta femurala | 3: bucată; 4: 30; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului | 782487
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta tibiala | 3: bucată; 4: 30; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Insert de polietilena | 3: bucată; 4: 30; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Componenta patelara | 3: bucată; 4: 10; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Set de instrumente in custodie | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | 3: bucată; 4: 1; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
33100000-1 | 4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial | Lame pentru motor oscilant | 3: bucată; 4: 15; 9: în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului
3543820.5
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________