FISA TEHNICA

Denumire: ECOGRAF DEDICAT EXAMINARILOR CARDIOLOGICE

| CARACTERISTICI TEHNICE | CONFORMITATE |
| --- | --- |
| UNITATEA DE BAZA |  |
| Minim 3 porturi de sonda active |  |
| Sistem de blocare a celor 4 roti |  |
| Ecograful sa dispuna de spatiu pentru periferice |  |
| Suport pentru tubul de gel |  |
| Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului |  |
| Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel |  |
| HDD minim 500 GB |  |
| Zgomot generat maxim 40 dB |  |
| Putere consumata (cu tot cu periferice) max 650VA |  |
| Monitor |  |
| Diagonala min 21 inch |  |
| Tehnologie LED sau superior |  |
| Rezolutie Full HD (1920 x 1080) |  |
| 16.7 M culori |  |
| Posibilitate de reglare a luminozitatii |  |
| Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita : |  |
| - Rotire pe orizontala ±160 grade |  |
| - Rotire pe verticala +25/-70 grade |  |
| - Reglarea inaltimii min 18 cm |  |
| Panou de control |  |
| Minim 4 taste configurabile de catre utilizator |  |
| Minim 5 suporturi pentru sonde |  |
| Inaltime reglabila pe minim 18 cm |  |
| Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil |  |
| Ecran tactil |  |
| Tehnologie LED |  |
| Diagonala minim 10 inch |  |
| Rezolutie minim 1280 x 800 |  |
| Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil |  |
| Ecran tactil de tip capacitiv |  |
| Aplicatii disponibile pe echipament |  |
| Abdomen |  |
| Cardiologie |  |
| Ginecologie |  |
| Musculoscheletal |  |
| Obstetrica |  |
| Pediatrie |  |
| Parti moi |  |
| Urologie |  |
| Vascular |  |
| Preseturi standard |  |
| Abdomen |  |
| Cord adult |  |
| Adnexa |  |
| Aorta |  |
| Arc aortic |  |
| Arterial |  |
| Vezica urinara |  |
| Intestine |  |
| San |  |
| Carotida |  |
| Penetrare |  |
| Cord fetal |  |
| Cap (neonatologie) |  |
| Translucenta nucala |  |
| Abdomen pediatrie |  |
| Cord pediatrie |  |
| Sold pediatrie |  |
| Prostata |  |
| Renal |  |
| Tiroida |  |
| Testicul |  |
| Doppler transcranial |  |
| Uter |  |
| Venos |  |
| OB Trim 1 |  |
| OB Trim 2 |  |
| OB Trim 3 |  |
| Moduri de operare |  |
| 2D |  |
| Doppler color |  |
| Doppler pulsat |  |
| Doppler continuu |  |
| Power Doppler |  |
| Power Doppler directional |  |
| M |  |
| M anatomic |  |
| Single/Dual/Quad |  |
| 3D |  |
| 4D |  |
| STIC (Spatio Temporal Image Correlation) |  |
| Doppler color tisular |  |
| Doppler pulsat tisular |  |
| Elastografie |  |
| Imagine panoramica |  |
| Imagine trapezoidala |  |
| Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia |  |
| Transductori |  |
| Echipamentul sa fie compatibil cu : |  |
| Sonde liniare in gama totala de frecventa minim 3-16 MHz |  |
| Sonde convexe in gama totala de frecventa minim 2-8 MHz |  |
| Sonde micro-convexe in gama totala de frecventa minim 4-9 MHz |  |
| Sonde endocavitare in gama totala de frecventa minim 4-9 MHz |  |
| Sonde phased array in gama totala de frecventa minim 2-4 MHz |  |
| Sonde abdominale volumetrice in gama totala de frecventa minim 4-8 MHz |  |
| Sonde endocavitare volumetrice in gama totala de frecventa minim 5-9 MHz |  |
| Sonda creion de 2 MHz |  |
| Caracteristici standard ale echipamentului |  |
| Formator de unde digital |  |
| Gama totala de frecventa acoperita min 2-16 MHz |  |
| Minim 570 000 canale de procesare |  |
| Adancime de scanare min 2-38 cm |  |
| Minim 4 focare |  |
| Soft de imbunatatire a imaginii 2D si 3D/4D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor |  |
| - Reglabil in 5 trepte |  |
| Minim 256 tonuri de gri |  |
| Gama dinamica minim 256 dB |  |
| Sistemul sa atinga un frame rate de minim 950 fps |  |
| Posibilitate de inversare a imaginii |  |
| - Sus/jos |  |
| - Stanga/dreapta |  |
| Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade |  |
| Mod de compunere a frecventelor reglabil in minim 3 pasi |  |
| Memorie CINE min 45000 frame-uri |  |
| CINE Loop minim 14000 linii |  |
| Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton |  |
| Timp de pornire a sistemului max 180 sec |  |
| Minim 30 preseturi personalizabile de catre utilizator |  |
| Baza de date pacienti |  |
| Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil |  |
| Softuri disponibile optional pe sistem |  |
| 4D |  |
| Softuri de prelucrare a volumului |  |
| - Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila |  |
| - Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator |  |
| Masurare automata a intimei medii |  |
| DICOM 3.0 |  |
| Elastografie de tip strain pentru parti moi |  |
| Modul de exportare a imaginilor pe smartphone prin intermediul unei aplicatii disponibile pentru Android si IOS |  |
| Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia |  |
| Panoramic |  |
| Masuratoare semi-automata a translucentei nucale |  |
| Masuratoare automata a foliculilor ovarieni dintr-o achizitie 3D a ovarului |  |
| Mod de reconstructie realista a tesuturilor in 3D/4D |  |
| STIC (Spatio Temporal Image Correlation) |  |
| Strain (cardiologie) |  |
| Modul 2D |  |
| Steer 2D minim 5 unghiuri |  |
| Chroma minim 11 harti |  |
| Afisare in mod dual 2D si Doppler Color in timp real |  |
| Minim 5 frecvente selectabile |  |
| Minim 12 harti de gri |  |
| Mod de lucru cu armonice fundamentale |  |
| Mod de lucru cu armonice cu inversie de faza |  |
| Posibilitate de reglare a densitatii de linii minim 3 pasi |  |
| Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor |  |
| - Reglabil in minim 5 pasi |  |
| Compunere spatiala |  |
| - Reglabila in minim 3 pasi |  |
| Imagine trapezoidala |  |
| Reglare a unghiului de scanare minim 40-100% |  |
| Zoom |  |
| - Read zoom de minim 8 ori |  |
| - Write zoom |  |
| Modul M |  |
| Minim 11 harti |  |
| Posibilitate de reglare a vitezei de baleiere (sweep speed) |  |
| Mod M anatomic |  |
| Modul Doppler Color |  |
| Minim 12 harti de culoare |  |
| Posibilitate de reglare a sensibilitatii |  |
| Hide color : on/off |  |
| Gama PRF minim 0.1 KHz – 19.5 KHz |  |
| Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade |  |
| Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi |  |
| Modul Doppler pulsat |  |
| Calcul automat pentru PSV, EDV, TAPV, RI, PI, S/D, TAMV, D/S, Max Pressure Gradient, Mean Pressure Gradient, VTI, Peak A |  |
| Harti de culoare minim 11 |  |
| Gama PRF minim 1-22.5 kHz |  |
| Optimizare automata a spectrului prin ajustarea baseline-ului si reglarea PRF-ului prin apasarea unui singur buton |  |
| Reglare a dimensiunii portii minim 0.5 – 25 mm |  |
| Corectie automata a unghiului de insonatie la 60 grade |  |
| Modul Doppler Continuu |  |
| Gama PRF minim 2-57 kHz |  |
| Modul Power Doppler |  |
| Minim 12 harti de culoare |  |
| Hide color |  |
| Inversare a hartii de culoare (Power Doppler Directional) |  |
| Filtru de perete reglabil in minim 4 pasi |  |
| Gama PRF minim 0.1 KHz – 19.5 KHz |  |
| Inclinarea ferestrei doppler cu minim ±30 grade |  |
| Modul 3D/4D |  |
| Vizualizare tomografica a volumului in slice-uri 2D de grosime reglabila |  |
| Calcul automat al dimensiunilor foliculilor pornind de la o achizitie 3D a ovarului |  |
| Soft de reconstructie realista a tesuturilor |  |
| - Posibilitate de reglare a unghiului de iluminare |  |
| - Posibilitate de reglare a culorii tesutului |  |
| Unelte de prelucrare a volumului (stergere, decupare pentru inlaturarea artefactelor sau a structurilor inutile) |  |
| ROI Curve – posibilitate de curbare a boxului pentru reconstructia 3D/4D in zone cu putin lichid amniotic) |  |
| Posibilitate de reglare a unghiului de reconstructie pentru scurtarea timpului de achizitie |  |
| Elastografie |  |
| Echipamentul trebuie sa dispuna de software de elastografie de tip strain pe sonda liniara si endocavitara |  |
| Modul elastografic sa fie realizabil fara compresia utilizatorului pentru mai multa acuratete si reproductibilitate a examinarii |  |
| Softul de elastografie sa dispuna de un indicator de calitate a achizitiei in timp real |  |
| Minim 5 harti de culoare selectabile |  |
| Afisare in mod dual |  |
| Reglare a transparentei hartii de culoare |  |
| Inversare a hartii de culoare |  |
| - CONFIGURATIE DE LIVRARE |  |
| 1.Unitatea de baza incluzand minim cerintele tehnice de la punctul A. |  |
| 2. Transductor phased array multifrecventa |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 2-4 MHz |  |
| - minim 60 elemente |  |
| - unghi de scanare minim 90° |  |
| - aplicatii: abdomen, cardiac, vascular, pediatric |  |
| 3. Transductor Liniar multifrecventa |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 3-16 MHz |  |
| - minim 192 elemente |  |
| - camp de scanare minim 35 mm |  |
| - aplicatii: pediatrie, musculoscheletal, parti moi, vascular |  |
| - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie |  |
| 4. Transductor Convex multifrecventa |  |
| - gama de frecventa in intervalul minim 2-8 MHz |  |
| - minim 190 elemente |  |
| - unghi de scanare minim 55° |  |
| - aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie |  |
| - Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie |  |
| 5. Pachet cardiologie compus din: - doppler continuu - masuratori cardiace |  |
| 6. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D |  |
| 7. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D |  |
| 8. Videoprinter alb-negru digital |  |
| CONDIŢII DE SERVICE ŞI GARANŢIE |  |
| Perioada de garanţie: minim 24 luni de la data recepţiei finale |  |
| Termen de interventie – maxim 72 de ore de la primirea notificarii |  |
| Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ |  |
| Personal calificat pentru instruire personal utilizator si punere in funcţiune |  |
| SERVICE POSTGARANTIE |  |
| Perioada minima: 7 ani pe baza de contract şi asigurare piese de schimb şi consumabile |  |
| Timp maxim de interventie: 96 ore, la sediul beneficiarului |  |