CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime - achiziționarea analizoarelor pentru măsurarea continuă a concentrației oxigenului în hidrogen și concentrației hidrogenului în oxigen, la producerea hidrogenului cu metoda de electroliză a apei, la instalația de electroliză la CET Sursa 1.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1: Aparate pentru măsurarea parametrilor chimici. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38432100-3 | Analizor de gaze (Н2 în О2) cu setul pieselor de schimb | buc | 1 | Conform pct.5 | 375 000,00 |
| 1.2 | 38432100-3 | Analizor de gaze (О2 în Н2) cu setul pieselor de schimb | buc | 1 | Conform pct.5 | 375 000,00 |
| Valoarea totală estimată, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 750 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

2. Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, “TERMOELECTRICA” S.A, Depozitul Central.

3. Termenul de realizare a achiziţiei: 11 septembrie 2025.

4. Scopul achiziţiei: Achiziționarea echipamentelor este necesară pentru asigurarea rezervei de avarie, în cazul ieșirii din funcțiune a analizoarelor de gaze H2 în O2 și O2 în H2 existente și necesității exploatării fiabile a instalației de electroliză, extrem de importantă în procesele tehnologice de producere la CET Sursa1.

5. Specificațiile tehnice depline solicitate:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Principiul de funcționare | termochimic |
| Metoda de colectare a probelor | forțat |
| Execuţie | monobloc pentru montaj pe panou, obișnuit |
| Utilizare | instalația de electroliză |
| Interval de măsurare: |  |
| hidrogen (Н2) în oxigen (О2), % vol. | (0 - 2) |
| oxigen (О2) în hidrogen (Н2) ,% vol. | (0 - 1) |
| Limita erorii absolute de bază, %, nu mai mult: |  |
| hidrogen (Н2) în oxigen (О2), % | 0,08 |
| oxigen (О2) în hidrogen (Н2), % | 0,04 |

| Semnal de ieșire: |  |
| --- | --- |
| - analog, mA | (4 - 20) |
| - digital | RS-485 cu capacitatea de a afișa rezultate pentru ultimele 32 de ore |
| Tip display | LCD cu patru linii cu iluminare |
| Semnalizare: |  |
| Analizorul de gaz generează și emite semnale către circuitele externe sub formă de contacte de comutare „uscate” ale releelor ​​executive: | a) «PRAG 1» -semnalizare preventivă, «PRAG 2» - semnalizare a acționării protecției – atunci când fracțiunea de volum a componentei măsurate depășește valorile prag stabilite de 75% și respectiv 95% din limita superioară a scalei de măsurare; b) „REFUZ” – atunci când apare o defecțiune la blocul senzorilor sau la termostat. Contactele releelor executive asigură comutarea: -a) curent alternativ 0,3A la tensiunea 220 V; -b) curent continuu 0,1A la tensiunea 220 V. |
| Alarma luminoasa pe panoul frontal al dispozitivului | „NORMA”, „PRAG 1”, „PRAG 2”, „REFUZ” |
| Calibrare „O” | manual / automat |
| Tensiunea și frecvența de alimentare | (220+22-33) V, (50 ± 1) Hz |
| Consumul de energie, W, nu mai mult | 30 |
| Gradul de protecție împotriva influențelor mediului, minim | IP 44 |
| Dimensiuni totale, mm, nu mai mult | 485×295×135 |

6. Informații suplimentare:

6.1. Caracteristicile mediului gazos la punctul de control al panoului de preparare a probei:

| Caracteristici | Valori |
| --- | --- |
| Presiune, kgf/cm2 | de la +1 până la +10 |
| Temperatura, °C | de la +5 până la +50 |
| Vapori de alcali, apă | prezent |

6.2. Caracteristicele zonei de exploatare a analizoarelor pentru  efectuarea măsurărilor de concentrație a oxigenului în hidrogen și concentrației hidrogenului în oxigen:

|  | Caracteristici | Valori |
| --- | --- | --- |
| Zona de producere |  | Categoria de pericol-gaze inflamabile, categoria 1 |
| Temperatura aerului exterior, °С |  | +5..+50 |
| Umiditatea relativă a aerului ambiant, la +35°С, % |  | 60 ± 20 |

6.3. Componența amestecului de gaze la intrare în postul de control:

| Denumirea componentului | Valoarea parametrului |  |
| --- | --- | --- |
|  | amestecul de gaze «Н2 – О2» | amestecul de gaze «О2 – Н2» |
| Hidrogen, % vol. | 0 - 2 | 99 - 100 |
| Oxigen, % vol. | 98 - 100 | 0 - 1 |
| componente de coroziuni active (ceața bazei), mg/m3 | 10 - 30 | 10-30 |

7. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, cap.5, sec.13, instalații de electroliză. |
| 2. | NAIE (ed.7) | Normele de Amenajare a Instalațiilor Electrice |
| 3. | HG nr.847 din 07.12.2022 | Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM. |
| 4. | HG nr.12 din 12.01.2022 | cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive |
| 5. | Lege nr. 174 din 21.09.2017 | cu privire la energetică |
| 6. | LP nr.19 din 04.03.2016 | Legea metrologiei. |
| 7. | HG nr.1042 din 13.09.2016 | cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal. |
| 8. | SM SR EN 60079-29-1:2017 | Atmosfere explozive: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile. |
| 9. | SM EN IEC 60079-0:2019 | Atmosfere explosive. Echipamente. Cerințe generale. |
| 10. | RGML 12:2018 | Sistemul național de metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică. |

8. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

8.1. Cerințe generale:

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, produse nu mai devreme de anul 2024, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

- Mijlocul de măsurare propus trebuie să fie inclus în Registrul de Stat al Mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova și să dețină unul din următoarele documente:

- Certificat/marcaj CE, de conformitate europeană valabil la data livrării.

- Certificat de verificare metrologică valabil, eliberat de către un laborator acreditat/desemnat în Republica Moldova în domeniul verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

- Perioada de garanție acordată echipamentelor de către Ofertant, nu va fi mai mică de 24 luni

8.2. Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza:

- facturii fiscale -2 ex. tipărite pe hârtie;

- buletinului de verificare metrologică valabilă, sau a marcajului/certificatului CE-în original;

- certificatul calității/conformității a produsului-în original;

- pașaport  tehnic/fișă tehnică  per bun livrat și alte documente  cu indicarea datelor tehnice:  data producerii, numărul  de  identificare  model, tip,  parametrii  tehnici, termenul de garanție calitate, termenul de exploatare, cerințele  tehnice și condițiile tehnice de instalare, exploatare, mentenanță,  calibrare, desene tehnice, scheme de conexiuni, date despre completarea bunului   în original de la producător și în traducere (după caz) limba  română/ rusă/engleză;

- certificat/declarația de proveniență a bunului livrat;

- actului de primire/predare după verificarea calității și cantității bunului.

- Furnizorul va livra produsul în ambalajul și etichetarea producătorului.

8.3. Condiție de primire-predare a bunurilor:

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ, nu se prezintă  documentația tehnică  în volum complet (după caz.) solicitată de Beneficiar, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al controlului calității, atunci ele se returnează Furnizorului.

- Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

9. Cerințe obligatorii la depunerea ofertelor:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru achiziționarea analizoarelor de gaze;

-  Certificatul de înregistrare a companiei;

-  Modelul bunului  ofertat și producătorul oficial;

-  Descrierea tehnică detaliată cu specificația tehnică deplină a bunurilor ofertate;

- Capacitatea legală de a furniza produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

-  Certificate sau scrisori de recomandare ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu va fi un avantaj;

-  Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării.

10. Cerințe de mentenanță:- Ofertantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor în procesul de exploatare a bunului).

- În cazul depistării în timpul exploatării, pe parcursul duratei de garanție, a neconformităților, unor vicii  ascunse,  defecte la elementele bunurilor livrate, / Furnizorul este obligat în termen de 15 zile calendaristice să înlăture neconformitățile, viciile sau după caz să schimbe  bunurile defecte , toate cheltuielile (transportare,  reparație, piese de schimb  sau  componente , etc.) vor fi suportate  de Furnizor,  termenul de garanție va fi prelungit din data punerii repetate în exploatare a bunului.