## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic)Cod 210310 | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic)Cod 210310 |  |  |  | Descriere. Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. Cod 210310 Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză Cod 210310 Descriere Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu in directia S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adîncimi şi produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise. Parametru Specificaţie Configuraţie Tub deasupra mesei da Operare de la distanță Masa telecomandata da Panou de control în sala de comandă da Panou de comandă în sala de examinare opțional Dispozitiv intercom: Comunicare pacient - doctor (sala de control) da Comunicare doctor - doctor opțional Sistem de video supraveghere opțional Turnul de imagine Radiografie în afara mesei da Grila detaşabilă (SID) max. ≥125 cm (SID) min. 90 - 110 cm Panou de control complet, inclusiv controlul mesei si al generatorului in sala de control. Panou de control pentru functiile de baza in sala de examinare optional panou de control complet, inclusiv monitore ce dubleaza informatia de pe monitoarele din sala de control Detector Mărime pixel ≤140µm Tip flat panel Mărimea maxima a matricei în regim captare Radiografie: min. 3024x3024 pixel Adâncime achiziţie regim radiografie min. 16 bit Mărimea maxima a matricei în regim captare: Fluroscopie min. 1024x1024 pixel Adâncime achiziţie regim fluroscopie min. 16 bit Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”) Caracteristicele imaginii Afişarea ultimei imagini da Colimarea virtuală da Masa de examinare Greutatea maximă a pacientului ≥200 kg Dimensiuni ≥220x70 cm Mișcarea laterală ≥25 cm Deplasare longitudinală a turnului de imagine ≥160 cm Mișcarea verticală min. 40 - 110cm Înclinarea mesei 90 /- 90 grade Greutate maximala pacient, inclusiv la inclinare ≥200 kg Indicatori poziție da Asigurarea mișcării motorizată da Reglare vitezie pentru directile motorizate in trepte: min. 3 trepte Generatorul Putere maxima la iesire ≥80 kW Diapazon kV regim radiografie min. 40-150kV Gama radiografică min. 0.5 - 800 mAs Diapazon kV regim Fluoroscopie min. 50-120 kV Curentul maximal de iesire radiografie min. 800 mA Curentul maxim de iesire radiofluroscopie min. 20 mA Regim de lucru radiografie seriata min. 15 fps Regim de lucru fluroscopie pulsativa min. 0 - 30 fps AEC (Automatic exposure control) min. 4 cîmpuri Tub X-ray Capacitate de stocare termica a asmblului min. 700 kHU Pata focale min. 2 Pata focala mica, marime max. 0.7mm Pata focala mare, marime min. 1.1 mm Putere pata focal mica max. 60kW Putere pata focal mare min. 80kW kV max radiografie min. 150kV kV max radiofluroscopie min. 125kV Colimator Regim lucru min. automat si manual Tip sursa lumina LED Tip colimare min. rectangular si iris/octagonal asimetric din stinga si din dreapta Filtre incorporate min. 3 tipuri Selectare filtre automat si manual Display si Statie de lucru (Achizitie/ postprocesare) Cantitate min. 2 monitoare in sala de control, optional min 2buc in sala de examinare Mărimea display ≥18 inch Accesorii Sticlă plumbată minim 1x0,8 m Set radioprotecţie Pacient (2 şorţuri, 2 guleraşe de protecţie a glandei tiroide) 1 pentru copii si 1 pentru adulţi Set radioprotecţie Operator (şorţ) 1 (min 0,35 mm Pb) Imprimantă Procesare tip Termal direct Interfaţă DICOM Rezoluţie spaţială, Pixeli/mm ≥12 Format film, cm 20 x 25 - 35 x 43 Formate disponibile simultan ≥2 Staţie de lucru Procesor Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent HDD ≥ 1 TB RAM ≥ 4 GB Monitor Medical, Full HD, ≥ 21”, LCD ≥ 1920x1080 CD/DVD Obligatoriu Compatibil cu sistemele PACS Da USB ≥ 4 porturi Accesorii Mouse, tastatura Radiofluroscopia Memorie directa Memorie ciclu Memorie ultima imagine Radiografie Captare imagine singulare marimi min. 5 Diapazon marimi min. 15x15 cm -42x42 cm Imagini tintite min. " patru in una " Achizitie in serie da Achizitii cu contrast opțional Tomosinteza digitala Rregim de achizitie automata pentru reconstructie Tomosinteza digitala Rata de acizitie min. 15 fps Programe presetate cu posibilitate de modificare manuala pentru diferite zone anatomice min. 5 Reconstructie automata pe statiea de acizitie da Achizitiea posibila pentru orce unghi de inclinare a mesei da Parametrii de reconstructie Grosimea strat diapazon min. 0.5 mm-10 mm Adincimea de achizitie fata de masa pacientului min. 0 - 20 cm Programe presetate pentru diferite zone anatomice min. 5 Soft reducere artefacte metal da Soft postreconstructie ce permite reconstructie tomosinteza cu diferiti parametri fara a iradia repetat pacientul (inclusiv grosimea si adincimea stratului) da Postrocesare, inclusiv instrumente de prelucrare imagine da Reconstructiea de imagini oblice fata de axa verticala sau orizontala da Tehnologie radiografie scan Achizitie de tip scanare longitidutionala cu fanta da Regim de achizitie automata pentru reconstructe radiografie scan da Reconstructie radiografie scan automata pe statia de achizitie da Programe presetate cu posibilitatea de modificare manuala pentru diferite zone anatomice min. 3 Zona de scanare min. 42x42 cm Viteza de scanare min. 10 cm/sec Rata de achizitie min. 3 fps DAP intgrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului da Soft de prelucrare Post procesare obligatoriu Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse DICOM 3.0 - DICOM Verification - DICOM Modality worklist - DICOM MPPS - DICOM Storage - DICOM Storage commitment - DICOM Grayscale print - DICOM Query / Retrieve - DICOM GSPS -Importul si exportul imaginilor de pe PACS -Export imagini pe CD/DVD -Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS Soft pentru tomosinteză da Soft radiogafie scan da Sistem PACS HDD Minim 1 TB de stocare utilizabilă RAID 10 Procesor Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent RAM ≥ 4 GB Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii Măsurători, adnotări și salvare. Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distantă. Monitor ≥ 18” LED Licenţa ≥ 1 Licenţa de acces de pe web sau LAN ≥ 2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic 210310) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic) | Achiziționarea Sistemului de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză pentru necesitățile Serviciul medical al MAI (cod generic) | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea) | 4166667 | Serviciul Medical al MAI
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________