## Sheet1
Tub cu raze X
Cod
Descriere | Tub cu raze X pentru scanerul GE LightSpeed VCT. Tuburile cu raze X sunt proiectate pentru integrarea completă cu un sistem CT pentru a asigura performanțe de vârf, calitate înaltă a imaginii, eficiență a dozei și durată de viață optimă
Parametru |  |  | Specificație
Pete focale duale ale inserției tubului | pată focală mică | 0,9 * 0,7 | IEC 60336/2005
|  | 0,7 * 0,6 | IEC 60336/1993
| pată focală mare | 1,2 * 1,1 | IEC 60336/2005
|  | 0,9 * 0,9 | IEC 60336/1993
mA maxim pentru fiecare selecție kVp | pată focală mică | 80 kVp | max 300 mA
|  | 100 kVp | max 310 mA
|  | 120 kVp | max 335 mA
|  | 140 kVp | max 335 mA
| pată focală mare | 80 kVp | max 675 mA
|  | 100 kVp | max 770 mA
|  | 120 kVp | max 800 mA
|  | 140 kVp | max 715 mA
Unghiu țintă |  | 7 grade
Rating termic | Anod | Conținut maxim de căldură | 5,9 MJ
|  | Puterea nominală de intrare | 100kW
| Ansamblu tub | Conținut maxim de căldură al ansamblului tubului | 8 MJ
|  | Disipare continuă maximă a caldurii | 8,6 kW
Ansamblu carcasa - tub cu raze X, | Tehnologie bazată pe Anod | tensiunea maximă anod - catod | 140 kV
|  | factor tehnicii de scurgere | 141 kV, 57 mA
|  | echivalent Al | minim 70 kV
|  | cîmp de vizualizare | 40 mm2
Protocoale de scanare elicoidală |  | la 120 kVp
Scanări elicoidale multiple | Timp de scanare | IGD | Nr. Scanări | mA max.
| 5 sec | 5 sec | 2 | 800
|  |  | 3 | 775
|  |  | 4 | 750
|  |  | 5 | 735
|  |  | 6 | 715
| 10 sec | 5 sec | 2 | 740
|  |  | 3 | 640
|  |  | 4 | 600
|  |  | 5 | 575
|  |  | 6 | 560
| 20 sec | 5 sec | 2 | 535
|  |  | 3 | 490
|  |  | 4 | 470
| 30 sec | 5 sec | 2 | 475
|  |  | 3 | 445
|  |  | 4 | 435
| 40 sec | 5 sec | 2 | 290-435
|  |  | 3 | 270-390
|  |  | 4 | 260-370
| 50 sec⁴ | 5 sec | 2 | 280-405
|  |  | 3 | 260-370
|  |  | 4 | 230-345
| 60 sec⁴ | 5 sec | 2 | 270-385
|  |  | 3 | 245-355
|  |  | 4 | 200-305
Calitate: Certificate: CE; UL; MHW
La livrarea Tubului să fie incluse toate licențile standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub.
Tubul să fie compatibil cu opțiunele de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK).
Data producerii tubului - anul 2021.
Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 24 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă.
Condiții speciale: Posibilitatea de a oferi beneficiarului un termen de achitare în rate de minim 36 luni pentru bunul achiziționat. (Obligatoriu)
Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa!
Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară.
Din momentul semnării contractului livrarea se va efectua în maxim 7 zile calendaristice.
Lucrările de demontare, montare și dare în exploatare vor dura maxim 3zile calendaristice.