- Mașină de spalat instrumente

Descrierea tehnică

- Dimensiuni Exterior Lățime – 59,8 cm Înălțime- 82 cm Adîncime – 68 cm Interior Lățime – 46 cm Înălțime- 40 cm Adîncime 45 cm

- Volumul camerei – 80 litri

- Camera de lucru confecționată din metal de calitate superioară rezistent la căldură, cu 2 brate, una pe partea de sus, alta pe partea de jos a camerei, care va asigura pătrunderea apei pe toată suprafața instrumentelor, viteza de rotație a acestora fiind redusă sau crescută de către operator cu ajutorul opțiunilor din programul de lucru.

Conectarea mașinii independent la sursa de apă și sursa de anergie electrică.

Coșul principal cu posibilitatea de a pune în el și alte coșuri, containere, casete de dimensiuni mai mari, este mobil, posedă fixatoare pentru instrumente.

Posibilitatea de a fi conectată la un sistem de filtrare (purificare) a apei pentru a împiedica pătrunderea impurităților în canale interne ale utilajului.

Sistem de filtrare încorporat, pentru soluțiile de spălare, neutralizare și clătire.

Utilajul posedă dispozitiv pentru uscarea activă a instrumentelor.

Control automat continuu al parametrilor de bază pentru spălare, clătire și uscare

Suprafața utilajului poate fi ușor dezinfectată.

Utilajul posedă intrare pentru cartela de memorie și conectare la calculator pentru service și transfer de date.

Utilajul are încorporat sistem de memorare și păstrare a datelor (card de memorie, flash)

Utilajul oferă posibilitatea de a fi conectat la rețeaua internă de calculatoare a instituției.

- Programe

90°C Program Universal Cu durată totală de: 40 min (5 min pauză) suplimentar 15 min uscarea (programul poate fi intrerupt de către utilizator) 90°C Program Rapid Cu durata totală de : 35 min (5 min pauză) suplimentar 10 min uscarea (programul poate fi întrerupt de către utilizator) 93°C Program Special Cu durata totală de: 30 min (10 min pauză) suplimentar 10 min uscarea (programul poate fi întrerupt de către utilizator) Program de clătire. Programe de testare a calității lucrărilor efectuate. Toate programele după necesitate pot fi întrerupte de către utilizator.

- Monitorizarea procesului de lucru prin intermediul microprocesorului.

Controlul temperaturii este monitorizat de către un sensor de temperatură (clasa A).

Mașina posedă display alfanumeric.

Startul programului de lucru se execută automat după alegerea programului și apăsarea butonului START.

În memoria utilajului pot fi memorate utlimele 150 cicluri de lucru.

Utilajul înregistrează data, ora și numărul ciclului, temperatura, presiunea și fiecare pas din program. Toate aceste date sunt redate în limba rusă sau romana.

In caz de pana de curent ușa rămîne blocată.

In procesul de curățare și dezinfectare ușa este protejată electric și mecanic.

In caz de supraîncălzire utilajul este automat deconectat de la sursa de energie electrică.

Erorile apărute în timpul lucrului redate prin semnale sonore si vizuale.

- Setul inițial conține: - Soluție de spălare, cu volum de 5 L – 3buc - Soluție de clătire, cu volum de 5 L - 3buc - Soluție de neutralizare, cu volum de 5 L - 3buc Soluțiile posedă Certificatul sanitar eliberat de Centrul Național de Sănătate Publică - Accesorii: - Cos principal pentru instrumente - Cosuri de spalat : G, K, Sp - Carcas incorporat pentru trei casete - Carcas incorporat pentru pensete, foarfece.

- Tensiunea de alimentare 220-240 V, 50 Hz

- Instalarea dispozitivului medical si Instruirea utilizatorilor in mod gratuit

- Anul producerii 2018 sau 2019

- Manual de utilizare in limba romana se va prezenta la livrare.