## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 (subsecvent 6) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 6 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 14cm-15cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 14cm-15cm - lungime admisibilă 7m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm-11cm, NESTERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | 6: Bandaj (Feșe) de tifon, lățimea 10cm - 11cm, STERILĂ, hidrofil, densitatea min. 32g/m2. - Bumbac 100%, - este rulată și condiționată în ambalaj individual, fără cusături și defecte de țesere - țesătură feșii nu permite desprinderea de fire libere pe margini Caracteristici fizico-mecanice: - lățimea 10cm-11cm - lungime admisibilă 5m - densitate minim 32 g/m2 - legătura țesăturii=pânză - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie max 10 secunde - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standardului SM SR EN 14079:2003 sau alte standarde naționale sau regionale cu prezentarea documentelor confirmative în care se va regăsi specificația tehnică solicitată, precum certificate, rapoarte de testare, cataloage, data sheet, altele. - Densitate: în urzeală, fire/10cm=min 116, în bătătura, fire/10cm=min 96. - Sarcina de rupere a feșii de 50x200mm: în urzeală, N, min=60
33100000-1 | 15 | Bandaj ghipsat | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) | 6: Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 10cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 |  |  | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) | 6: Fașă/Bandaj ghipsată pe suport din țesătură de tifon, dimensiunea 20cm x 270cm, cu minim 17 fire/cm2, este impregnata (ambele părți) cu Ghips natural medical de calitate superioara (densitatea Bandajului min.400g/m²). Se remarca prin proprietăți excelente de modelare și întărire rapida. Fașă ghipsată, datorita calității și rezistentei țesăturii impregnata cu Ghips medicinal precum și a purității fibrei de bumbac utilizate, este foarte bine tolerata de piele, asigurând o fixare perfecta și corespunzătoare. Compoziția produsului: Tifon hidrofil 100% bumbac. Ghips medicinal impregnat în fibra de tifon. Agent de fixare. Timpul de imersie în apa cu temperatura: 20 °C- 30 °C pina la 60 secunde, timpul de modelare pina la 3 minute. Timpul de uscare definitivă pana la 24 ore, după care poate fi supusa cu grija sarcinii pH neutru (nu interacționează cu pielea) Permite trecerea razelor X.
33100000-1 | 43 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, latex natural, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea S - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea M - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea L - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | 6: Mănuşi pentru examinare, netede sau micro texturate, nesterile, nitril, fără pudră, Mărimea XL - de tip ambidextru Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2;
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml sau 24 ml, - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - Amboul trebuie plasat EXCENTRIC; - ambalate individual
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml sau 6 ml, - ac 22Gx1¼ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | 6: Seringi sterile de unică folosință. - ac nedetașabil din oțel/inox, ≥ 29 G x ≤½ - volum 1ml (U-100), grade de măsurare a volumului și Unităților Internaționale - formate din 3 piese: cilindru transparent, piston, garnitura de cauciuc - confecționată etanșat - ac hipoalergic, apirogen, - produs latex free; - ambalaj individual
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | 6: Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manșon de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru anii 2026-2028 (subsecvent 6) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 6 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, nesterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001485) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2029.6
33100000-1 | 7 | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bandaj (Feșe) de tifon, 7m x 14cm, sterilă, densitatea 32 g/m2 (001486) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5104.6
33100000-1 | 8 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, nesterilă, densitatea min 32g/m2 (001487) | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1111.25
33100000-1 | 9 | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bandaj (Feșe) de tifon,5m x 10cm, sterilă, densitatea min. 32 g/m2 (001488) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2862
33100000-1 | 15 | Bandaj ghipsat | Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare până la 3 min (001496) | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2064.6013
33100000-1 |  |  | Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare până la 3 min(001502) | 4: 420; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2408.7015
33100000-1 | 43 | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M (001558) | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9790.35
33100000-1 | 45 | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (001565) | Bucată | 1488600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 439427.4179
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (001566) | 4: 6143800; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1813619.6225
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (001567) | 4: 4187400; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1236099.9394
33100000-1 |  |  | Mănuşi pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, XL (001568) | 4: 482500; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 142431.6332
33100000-1 | 74 | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml | Seringă cu ac, 20ml sau 24ml, ac 21Gx1½ (001602) | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9540
33100000-1 | 76 | Seringă cu ac,5ml sau 6m | Seringă cu ac,5ml sau 6ml, ac 22Gx1¼ (001605) | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 972
33100000-1 | 88 | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Seringă sterilă cu ac nedetașabil, pentru insulină, ac ≥29G (001619) | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 489
33100000-1 | 91 | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Sistem de perfuzie a soluţiilor cu ac metalic (001625) | Bucată | 60000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 77400
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 3745350.7159

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________