## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 32) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Sistem de comunicare augmentativă și alternativă (AAC Tableta) | Sistem de comunicare augmentativă și alternativă (AAC Tableta) |  |  |  | "Tableta: Tip Ecran tactil Display min 13 inch Rezolutie min full-HD Processor minim 2 nuclee cu frecventa maximala ≥ 3,2 Ghz Memorie RAM ≥ 8 Gb ROM ≥ SSD 256 Gb Modul Wifi obligatoriu Acumulator intern autonomie ≥ 8 ore Sistem de operare Windows 10 sau 11 Modul Eye Tracker incorporat sau integrat Software preinstalat Software pentru modul Eye Tracker Software de generare a vorbirii Software specializat pentru comunicare si navigare web Montare Posibilitate de montare a dispozitivului Braț suport cu posibilitate de fixare si reglare vertical,orizontal Încărcător Alimentare 230 V, 50 Hz."
33100000-1 | 2 | Spirometru pentru РС | Spirometru pentru РС |  |  |  | Parametri tehnici: Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Gama de volum: De la 0,025 pînă la 8 L; Eroare de volum: ±3%; Gama de flux: Pînă la 16 l/s; Eroare de flux: ±5%; Memorizarea tuturor testelor efectuate: obligatoriu; Parametrii măsurați: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf; Elaborare și printare raport: obligatoriu; Interfața PC: USB/RS 232; Soft licențiat inclus pentru procesarea și printarea datelor măsurate: obligatoriu;
33100000-1 | 3 | Densitometru osos cu ultrasunete | Densitometru osos cu ultrasunete |  |  |  | Densitometru osos cu ultrasunete Specificatie Parametru Zona de scanare Calcaneul Parametru de scanare SOS Timpul scanarii, sec ≤ 15 Rezultate T-score Z-score SOS Compensare automată a temperaturii sau tehnologie echivalenta obligatoriu Sistem de pozitionare obligatoriu Export datelor obligatoriu Mediu de cuplare acustică gel Soft de analiza obligatoriu Display LCD integrat sau stație de lucru externă (PC) Imprimanta incorporata sau externa, sa se indice cod produsului Alimentare 200-240 V, 50 Hz Accesorii Gel USG 1 litru ≥1 buc, sa se indice codul produsului Hîrtie termosensibilă ≥10 buc, sa se indice codul produsului și marimile hîrtiei oferite (ex. 80 mm x 20 m x 12 Ext)
33100000-1 | 4 | Electrocoagulator | Electrocoagulator |  |  |  | Parametrul Specificația: Descriere: dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă; Frecvența de lucru monopolară și bipolară: "cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz"; Canale de ieșire: Monopolar izolat; Comutator de mînă; Comutator de picior tip pedală dublă; Bipolar. Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere ≥ 200 W; ≥ 300 Ohm; Coagulare ≥ 100 W; ≥ 300 Ohm; Bipolar: Tăiere ≥ 100 W; ≥ 50 Ohm; Coagulare ≥ 80 W; ≥ 50 Ohm; Funcţie de autotestare; Canal de ieșire independentă; Indicatoare acustic și vizual; Control volum sunet; Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri- 2 buc., să se indice codul produsului; Electrod neutru reutilizabil, tip adult- 2 buc., să se indice codul produsului; Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri- 2 buc., să se indice codul produsului; Lame reutilizabile pentru bisturiu- 10 buc., să se indice codul produsului; Pedală dublă- 1 buc., să se indice codul produsului; Troliu (Să se indice modelul oferit): Mobil pe 4 roți; Minim 2 roți cu frînă; Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii; Compatibil cu dispozitivul.
33100000-1 | 5 | Dispozitiv radiochirurgical | Dispozitiv radiochirurgical |  |  |  | MOD DE LUCRU: - cinci moduri de lucru (4 monopolare, 1 bipolar) 1. Incizie: 90% incizie -10% coagulare 2. Blend incizie și coagulare: 50% incizie -50% coagulare 3. Coagulare: 10% incizie -90% coagulare 4. Fulgurație: deshidratare țesut 5. Bipolar: coagulare FRECVENȚA DE LUCRU: -Monopolar 4.0 MHz -Bipolar 1.7 MHz FORMA DE UNDĂ: - incizie unda complet filtrata - blend incizie/coagulare unda complet redresată - coagulare unda rectangulara parțial rectificată - fulgurație unda modulată - bipolar parțial redresată Formele de unda sunt selectabile de pe panoul frontal al dispozitivului PUTERI DE IEȘIRE: -incizie minim 90 W la 500 ohmi -blend incizie/coagulare minim 65 W la 500 ohmi -coagulare minim 45 W la 500 ohmi -fulgerație minim 35 W la 500 ohmi -bipolar 90 W la 200 ohmi ACTIVARE: - incizie - Acționată de la pedală picior si/sau de la piesa de mana cu butoane. - blend incizie/coagulare - Acționată de la pedală picior și/sau de la piesa de mână cu butoane. - coagulare - Acționată de la pedala picior si/sau de la piesa de mana cu butoane. - fulgurație - Acționată de la pedala picior. - bipolar - Acționată de la pedala picior. ALARME: - vizuală și auditivă pentru depășirea nivelului rezistenței. Cu 2 zone de contact ale electrodului tip split, depășește 1000 ohmi - alarma vizuala la depășirea temperaturii de 85 grade SELECTARE MODURI DE LUCRU/PUTERE DE IEȘIRE Modurile de funcționare și nivelurile puterilor de ieșire sunt selectate de display-urile digitale de pe panoul frontal. MEMORIE DATE Toate reglările de pe panoul frontal, modurile de funcționare și nivelurile puterilor de ieșire sunt stocate într-o memorie internă. CICLU DE FUNCȚIONARE: -10 sec. ON (ACTIV) / 30 sec. OFF (INACTIV) Portabil ACCESORII STANDARD INCLUSE: Pedala dubla cu cablu de conectare, acționare Mono și Bipolar. Antenă cu protecție (electrod neutru) cu cablu de conectare, autoclavabilă. Piesa de Mana fără buton cu cablu de conectare, acționată de la pedală, autoclavabilă. Piesa de Mana cu 3(trei) butoane și cablu monopolar (acționare de la butoane și/sau pedală) autoclavabilă. Cablu Bipolar, autoclavabil. Cablu alimentare 220V. Pensa Bipolara autoclavabilă, lungime 9.5cm, 4mm diametru. Set 7 electrozi , autoclavabili, lungime 5 cm, forme diverse, flexibili, pentru incizie fină, excizie, coagulare, prelevare țesut biopsie pentru specialitatea dermatologie. Set 2 electrozi Vari Tip cu fir subțire, flexibil, autoclavabili , specialitatea dermatologie. Set 2 electrozi cu ansă rotundă, flexibili, autoclavabili, pentru specialitatea dermatologie. Manual, instrucțiuni de utilizare (Engleza și Română). CONDIȚII DE SERVICE ȘI GARANȚIE Service în garanție: Minim 2 ani Service post garanție: contra-cost minim 8 ani Fabricat – 2023-2024 Instalare și punere în funcțiune Școlarizare personal medical.
33100000-1 | 6 | VideoBronhoscop | VideoBronhoscop |  |  |  | Descriere Video bronhoscop destinat diagnosticului și tratamentul cailor respiratori, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 120 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3- 100 mm Capul distal ≤ 5,5 mm Diametrul exterior ≤ 5,1 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/130 grade Diametrul tubului introdus ≤ 6mm Lungimea de lucru ≥ 600 mm Canalul de instrumente ≥ 2,0 mm Accesorii Valvă de aspirație unica folosinta - 20 buc Valvă pentru biopsie unica folosinta - 20 buc Piesă bucală -1 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
| 7 | VideoGastroscop | VideoGastroscop |  |  |  | Descriere "Destinat investigațiilor video-gastroscopice ce permite examinarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei, compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III" Parametrul Specificația Sistem optic Unghiul cîmpului de vedere ≥ 140 grade Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2- 100 mm Capul distal ≤ 9.2 mm Diametrul exterior ≤ 9,5 mm Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade Diametrul tubului introdus ≤ 10 mm Lungimea de lucru ≥ 1000 mm Canalul de instrumente ≥ 2,5 mm Accesorii Valvă aer/apă - 1 buc Valvă de aspirație - 1 buc Valvă pentru biopsie reutilizabila - 1 buc Piesă bucală -1 unit. Compatibilitatea Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu masina de spalat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 32) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem de comunicare augmentativă și alternativă (AAC Tableta) | Sistem de comunicare augmentativă și alternativă (AAC Tableta) | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166666 | CRRC
33100000-1 | 2 | Spirometru pentru РС | Spirometru pentru РС | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32000 | AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Densitometru osos cu ultrasunete | Densitometru osos cu ultrasunete | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 165000 | AMT Botanica
33100000-1 | 4 | Electrocoagulator | Electrocoagulator | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000 | IMSP AMT Botanica
33100000-1 | 5 | Dispozitiv radiochirurgical | Dispozitiv radiochirurgical | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 700000 | IMSP SCTO
33100000-1 | 6 | VideoBronhoscop | VideoBronhoscop | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 610000 | IMSP IO
33100000-1 | 7 | VideoGastroscop | VideoGastroscop | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 370000 | IMSP IO
2343666
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________