## Propunerea tehnică
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție : din_________
Obiectul achiziției: “Achiziționarea sistemelor de sterilizare conform necesităților IMSP amplasate în zona centrală a RM, pentru anul 2024”
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Lot 1. Sisteme de sterilizare
| 1.1. Sterilizator cu abur 400l |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 1
| 1.2.Sterilizator cu abur 200l |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 2
| 1.3.Sterilizator cu abur 90l |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 3
| 1.4.Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 200 litri |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 4
| 1.5.Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 100 litri |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 5
| 1.6.Sistem medical automat. Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 6
| 1.7.Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 100 l/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 7
| 1.8.Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 150 l/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 8
| 1.9.Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată cu capacitatea de 200 l/oră |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 9
| 1.10.Sigilator medical automat pentru pungi sterile |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 10
| 1.11.Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 47x30x16 cm, ±2 cm |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 11
| 1.12.Recipient de sterilizare medicală cu dimensiune 30x30x21 cm, ±2cm |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 12
| 1.13.Cărucior medical |  |  |  | Conform caietului de sarcini atașat, Anexa 13
TOTAL
Notă: | Ofertanții vor indica pagina din documentul confirmativ (manual, broșură, catalog al produselor, alte documente) pentru demonstrarea parametrilor ofertați completînd Anexa nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13).
Anexa nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, este parte integrantă a propunerii tehnice.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa 1
Anexă
Anexa 1
Achiziție sterilizator cu abur 400l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sterilizator cu abur 400l
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sterilizator cu abur 400l, clasa B
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei (convențional 400l), orizontal, cu încărcare frontală | min. 360l-480l max.
| 3 | CADRU, CORP | Versiune cu uși duble, independente (de trecere) | da
|  |  | Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L | da
|  |  | Cămașa din AISI 316L | da
|  |  | Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale | da
|  |  | Țevile, pompele și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
|  |  | Ușă glisantă verticală complet automată | da
|  |  | Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri din silicon cu sistemul pneumatic și de vacuum | da
|  |  | Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare | da
|  |  | Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului | da
|  |  | Tip camera de sterilizare- dreptunghiulara | da
|  |  | Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA | da
| 4 | GENERATOR DE ABURI | Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. | da
|  |  | Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator | da
|  |  | Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit | da
|  |  | Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. | da
|  |  | Echipat cu pompa de vacuum pe baza de apa, integrată | da
|  |  | Sistem de uscare: cu vacuum | da
|  |  | Echipat cu pompa de apa de umplere a generatorului de abur, integrată | da
|  |  | Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat) pentru sistemul de drenaj | da
|  |  | Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L | da
| 5 | CICLU | Regimuri prestabilite de sterilizare | ≥5 programe
|  |  | Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator | ≥10 programe
|  |  | Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit | da
|  |  | Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick | da
|  |  | Control electronic: microprocesor | da
|  |  | Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare | min. 3 buc.
|  |  | Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cămașa de protectie | da
|  |  | Afișarea graficului de sterilizare pe ecran | da
|  |  | Gama de temperatură: 121 -134 grade C | da
|  |  | La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). | da
| 6 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță | da
|  |  | Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare | da
|  |  | Camera va menține o presiune de testare ≥5 bar, echipată cu o supapă de siguranță reglabilă | da
|  |  | Manometre minim 2, presiunea și temperatura trebuie să fie pe panoul frontal, | da
|  |  | Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori | da
|  |  | Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
|  |  | Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare | da
|  |  | Ușile se blochează pentru a preveni deschiderea ambelor părți | da
|  |  | Sterilizatorul cu abur ar trebui să fie prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie sa permita izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Întrerupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380V, 50 Hz, 3 faze de bază, 220V, 50Hz | da
Caracteristici electronice
| 8 | Caracteristici electronice | Panouri cu ecran tactil multicolor de minim 7 inchi de pe ambele părți | da
|  |  | Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului | da
|  |  | Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat | da
|  |  | Port USB | da
|  |  | Posibilitatea de conectare la Internet | da
|  |  | Software instalat pentru monitorizare de la distanță | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea a minim 1.000 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Kit de întreținere pentru doi ani (trebuie să includă tot ce este da, dar nu numai, garnituri de uși, filtre HEPA) | da, 2 ani
|  |  | Lubrificator pentru garnitura ușii minim 200gr | da
|  |  | Set sau kit de testare a durității apei (minim 100 de teste) | da
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | da
|  |  | Suport de încărcare, cu 4 nivele de stocare, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox | min.1 suport
|  |  | Hârtie de imprimantă | min. 10 buc.
|  |  | Capcană de aburi (steam trap), cu instalare | da
|  |  | Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oțel inoxidabil | min. 2 cărucioare
|  |  | Compresor de aer (fara ulei) | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN 285 5. IEC 61010- Cerințe de siguranță pentru sterilizatoarele utilizate pentru tratarea materialelor medicale | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 2
Anexă
Anexa 2
Achiziție sterilizator cu abur 200l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sterilizator cu abur 200l
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sterilizator cu abur 200l, clasa B
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei (convențional 200l), orizontal, cu încărcare frontală | min. 190l-250l max.
| 3 | CADRU, CORP | Versiune cu uși duble, independente (de trecere) | da
|  |  | Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L | da
|  |  | Cămașa din AISI 316L | da
|  |  | Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale | da
|  |  | Țevile, pompele și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
|  |  | Ușă glisantă verticală complet automată | da
|  |  | Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri din silicon cu sistemul pneumatic și de vacuum | da
|  |  | Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare | da
|  |  | Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului | da
|  |  | Tip camera de sterilizare- dreptunghiulara | da
|  |  | Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA | da
| 4 | GENERATOR DE ABURI | Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. | da
|  |  | Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator | da
|  |  | Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit | da
|  |  | Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. | da
|  |  | Echipat cu pompa de vacuum pe baza de apa, integrată | da
|  |  | Sistem de uscare: cu vacuum | da
|  |  | Echipat cu pompa de apa de umplere a generatorului de abur, integrată | da
|  |  | Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat) pentru sistemul de drenaj | da
|  |  | Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L | da
| 5 | CICLU | Regimuri prestabilite de sterilizare | ≥5 programe
|  |  | Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator | ≥10 programe
|  |  | Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit | da
|  |  | Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick | da
|  |  | Control electronic: microprocesor | da
|  |  | Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare | min. 3 buc.
|  |  | Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cămașa de protectie | da
|  |  | Afișarea graficului de sterilizare pe ecran | da
|  |  | Gama de temperatură: 121 -134 grade C | da
|  |  | La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). | da
| 6 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță | da
|  |  | Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare | da
|  |  | Camera va menține o presiune de testare ≥5 bar, echipată cu o supapă de siguranță reglabilă | da
|  |  | Manometre minim 2, presiunea și temperatura trebuie să fie pe panoul frontal, | da
|  |  | Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori | da
|  |  | Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
|  |  | Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare | da
|  |  | Ușile se blochează pentru a preveni deschiderea ambelor părți | da
|  |  | Sterilizatorul cu abur ar trebui să fie prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie sa permita izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Întrerupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380V, 50 Hz, 3 faze de bază, 220V, 50Hz | da
Caracteristici electronice
| 8 | Caracteristici electronice | Panouri cu ecran tactil multicolor de minim 5 inchi de pe ambele părți | da
|  |  | Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului | da
|  |  | Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat | da
|  |  | Port USB | da
|  |  | Posibilitatea de conectare la Internet | da
|  |  | Software instalat pentru monitorizare de la distanță | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea a minim 1.000 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Kit de întreținere pentru doi ani (trebuie să includă tot ce este da, dar nu numai, garnituri de uși, filtre HEPA) | da, 2 ani
|  |  | Lubrificator pentru garnitura ușii minim 200gr | da
|  |  | Set sau kit de testare a durității apei (minim 100 de teste) | da
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | da
|  |  | Suport de încărcare, cu 4 nivele de stocare, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox | min.1 suport
|  |  | Hârtie de imprimantă | min. 10 buc.
|  |  | Capcană de aburi (steam trap), cu instalare | da
|  |  | Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oțel inoxidabil | min. 2 cărucioare
|  |  | Compresor de aer (fara ulei) | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN 285 5. IEC 61010- Cerințe de siguranță pentru sterilizatoarele utilizate pentru tratarea materialelor medicale | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 3
Anexă
Anexa 3
Achiziție sterilizator cu abur 90l
Lista cerințelor și specificațiilor
Sterilizator cu abur 90l
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sterilizator cu abur 90l, clasa B
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală | min. 85l-120l max.
| 3 | CADRU, CORP | Se acceptă ușa cu balamale cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușă manuală | da
|  |  | Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L | da
|  |  | Designul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop). | da
|  |  | Combinație de capac din oțel de calitate vopsit și plastic pentru panoul frontal sau din oțel inoxidabil AISI 304L față, capace laterale | da
|  |  | Țevile, pompele și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
|  |  | Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon | da
|  |  | Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului | da
|  |  | Tipul camerei de sterilizare - dreptunghiulară sau rotundă | da
|  |  | Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA | da
| 4 | GENERATOR DE ABURI | Generator electric de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. | da
|  |  | Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit | da
|  |  | Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. | da
|  |  | Cameră generatoare din oțel inoxidabil AISI 316L | da
| 5 | CICLU | Regimuri prestabilite de sterilizare | ≥5 programe
|  |  | Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator | ≥5 programe
|  |  | Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit | da
|  |  | Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick | da
|  |  | Control electronic: microprocesor | da
|  |  | Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării | da
|  |  | Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată | da
|  |  | Afișarea graficului de sterilizare pe ecran | da
|  |  | Gama de temperatură: 121 -134 grade C | da
|  |  | La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). | da
| 6 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare | da
|  |  | Camera va menține o presiune de încercare ≥3 bar, echipată cu supapă de siguranță | da
|  |  | Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori | da
|  |  | Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare | da
|  |  | Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380V, 50 Hz, faza III-principală, sau 220V monofazat, 50Hz | da
Caracteristici electronice
| 8 | Caracteristici electronice | Panou cu ecran multicolor de minim 5 inchi | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Lubrificator pentru garnitura ușii minim 100gr. | da
|  |  | Kit de întreținere pentru doi ani (trebuie să includă tot ce este da, dar nu numai, garnituri de uși, filtre HEPA) | da, 2 ani
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | da
|  |  | Suport de încărcare, în varianta 2 nivele sau rafturi în 2 nivele | da
|  |  | Hârtie de imprimantă 10 buc | 10 buc
|  |  | Compresor de aer (fără ulei), în cazul în care sterilizatorul folosește aer comprimat | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruire pentru utilizatori și tehnicieni. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN 285 5. IEC 61010- Cerințe de siguranță pentru sterilizatoarele utilizate pentru tratarea materialelor medicale | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 4
Anexă
Anexa 4
Achiziție Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 200 l
Lista cerințelor și specificațiilor
Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 200 litri
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 200 litri
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei de spălare (convențional 200l), dreptunghiular, orizontală cu încărcare frontală (min. 8 coșuri DIN) | min. 190l-240l max.
| 3 | CADRU, CORP, CAMERA DE SPALA | Versiunea cu uși duble (de trecere) | da
|  |  | Camera de spalare din otel inoxidabil AISI 316L | da
|  |  | Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale | da
|  |  | țevile și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil 316L | da
|  |  | Ușă complet automată cu sticlă dublă călită. | da
|  |  | Brațe rotative pentru jetul de apă în interiorul camerei | minim 2, sau pe fiecare nivel de rack
|  |  | Min. 2 pompe dozatoare de detergent și dezinfectant | da
|  |  | Ventilator motor de uscare, min. 150 m3/h | da
|  |  | Pompa de apa, integrată | da
|  |  | Prize de apă pentru apa rece, caldă și distilată | da
|  |  | Spațiu de stocare integrat pentru dezinfectant și detergent | da
|  |  | Dacă apare o pană de curent, ușa poate fi deschisă manual. Este prevăzut un dispozitiv de blocare a ușii e pentru a preveni contaminarea încrucișată | da
| 4 | CICLU | Proces de spălare și dezinfecție complet automat, controlat de microprocesor | da
|  |  | minim 5 programe prestabilite din fabrică | ≥ 5 programe
|  |  | minim10 programe care pot fi programate de utilizator | ≥ 15 programe în total
|  |  | Interval de temperatură 15-95 ºC | da
|  |  | Monitorizarea temperaturii cu min. 3 senzori electronici de temperatură de înaltă precizie | da
|  |  | Sistem dublu de incalzire: cu abur si electric | da
|  |  | Ciclurile minime furnizate de mașina de spălare și dezinfectare trebuie să includă: prespălare, curățare, clătire intermediară, dezinfecție termică/clătire finală, uscare. | da
|  |  | mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să aibă un ciclu validat | da
|  |  | Ecranul va afișa: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice ale procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului | da
|  |  | Trebuie să aibă un mod de service pentru testarea de întreținere preventivă și pentru a facilita depanarea. Program de diagnosticare de service încorporat pentru a permite calibrarea sistemului și verificarea operațiunilor componentelor. | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Alarme: pană de curent, eșec ciclului de dezinfecție | da
|  |  | Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și previne scurgerea aburului | da
|  |  | Iluminarea interioara a camerei | da
|  |  | Butoanele de oprire de siguranță, unul pe partea de încărcare și unul pe partea de descărcare, oprește automat toată activitatea unității atunci când este apăsat. | da
|  |  | Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori | da
|  |  | Ușile se blochează pentru a preveni deschiderea ambelor părți | da
|  |  | Este da să dispună opțiunea de măsurare a conductibilității apei în timpul clătirii finale | da
|  |  | Controlul nivelului apei prin senzor de nivel și protecție la supraplin | da
| 6 | AER | Aerul folosit la mașina de spălat fără ulei (adică nu trebuie să aibă mai mult de 0,5 mg de ulei pe metru cub de aer liber măsurat la 1013 mbar și 20ºC; vezi ISO 554); filtrat la o eficiență de cel puțin 95% atunci când este testat. lipsit de bacterii | da
|  |  | Filtru HEPA Clasa H14, încorporat, destinat sistemului de uscare forțată cu aer. | da
| 7 | Cerințe pentru detergenți, aditivi și compatibilitate cu alți aditivi chimici | Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, mașinile de spălare și dezinfectare trebuie să fie deschise pentru a utiliza diferiți detergenți și chimicale, nu doar de la un singur producător | da
|  |  | Loc special integrat pentru chimicale și detergenți | da
|  |  | pompe de dozare integrate din oțel inoxidabil pentru produse chimice. | da
|  |  | Și detergenții și aditivii utilizați ar trebui să fie compatibili cu alte substanțe chimice utilizate în aceeași etapă a procesului, cât și, în măsura în care este posibil, cu cele utilizate în etapele precedente și ulterioare, pentru a minimiza efectul negativ la intercalare. Agenții de curățare utilizați în mașinile de spălare șidezinfectare ar trebui să fie: lichizi (pentru a facilita distribuirea precisă); neabraziv; spumare redusă; supus ușor la clătire; biodegradabili. Detergenții nu trebuie să conțină: agenți de colorare artificiali; înălbitori optici; parfumuri; halogenuri la o concentrație în utilizare mai mare de 120 mg/L; săpunuri grase, glicerină sau lanolină; reziduu toxic. | da
| 8 | PREPARAREA APEI ȘI CALITATEA | Duritate totală: < 3 °d (< 0,5 mmol CaO/L) Conținut total de sare: < 500 mg/l Conținut de clor: < 100 mg/l Valoare pH: 5-8 | compatibil cu mașina de spălat
|  |  | încălzire electrică integrată a apei | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 9 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380V, 50 Hz, 3 faza | da
Caracteristici electronice
| 10 | Caracteristici electronice | Panouri cu ecran multicolor de minim 5" dintr-o parte cu butoane sau opțiune de ecran tactil | da
|  |  | Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului | da
|  |  | Testul de diagnosticare permite verificarea sistemului | da
|  |  | Senzor de nivel pentru controlul detergenților și dezinfectanților | da
|  |  | Conexiune RS232 pentru acțiuni tehnice | da
|  |  | mașinile de dezinfectare sunt controlate de un dispozitiv logic programabil electronic (PLC) care acoperă performanța ciclului, controlul parametrilor și verificarea siguranței procesului | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 11 | Accesorii/ piese de schimb | Kit de întreținere pentru min. 2 ani | min. 2 ani
|  |  | Raft multifuncțional cu 2 niveluri minm. Folosit pentru a ține tăvile de instrumente încărcate în timpul procesării de decontaminare | da
|  |  | Trebuie să includă un detergent și un dezinfectant pentru minim 100 de cicluri de spălare, inclusiv cicluri de testare. | da
|  |  | Hârtie de imprimantă 10 buc | min. 10 buc.
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | 1
|  |  | Sistem de încărcare (cărucior/troleu), dimensiune ajustată la modelul oferit | 2 cărucioare
|  |  | Compresor de aer (fara ulei), numai pentru modelele care folosesc aer comprimat | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 12 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 13 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 14 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 15 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 16 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. EN ISO 15223 6. EN ISO 14001 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 5
Anexă
Anexa 5
Achiziție Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 100 l
Lista cerințelor și specificațiilor
Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 100 litri
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Dispozitiv de spălare și dezinfectare automată a instrumentelor chirurgicale 100 litri
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | Volumul camerei de spălare (convențional 100l), dreptunghiular, cu încărcare frontală | min. 90l-120l max.
| 3 | CADRU, CORP, CAMERA DE SPALA | versiune independentă sau de masă | opțional
|  |  | versiune cu o singură ușă cu deschidere manuală | da
|  |  | Cameră de spălare din oțel inoxidabil AISI 316L sau AISI 304L (lustruit, oglindă) | opțional
|  |  | Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale | da
|  |  | țevile și fitingurile sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 316L sau AISI 304L | da
|  |  | Ușile pot fi realizate din oțel inoxidabil, oțel inoxidabil cu geam din sticlă sau complet din sticlă călită în două straturi | opțional
|  |  | Temperatura de uscare min. 125 de grade | da
|  |  | Min. 2 pompe dozatoare de detergent și dezinfectant | da
|  |  | Roți mobile pentru o mișcare convenabilă | da
|  |  | Cărucior de încărcare/descărcare | da
|  |  | Pompa de apa, integrată | da
|  |  | minim 2 prize de intrare apă | da
|  |  | Spațiu de stocare integrat pentru dezinfectant și detergent | da
|  |  | Dacă apare o pană de curent, ușa poate fi deschisă manual. Este prevăzut un dispozitiv de blocare a ușii e pentru a preveni contaminarea încrucișată | da
| 4 | CICLU | proces automat de spălare și dezinfectare, controlat de microprocesor | da
|  |  | minim 5 programe prestabilite din fabrică | ≥ 5 programe
|  |  | minim10 programe care pot fi programate de utilizator | ≥ 15 programe în total
|  |  | Interval de temperatură 15-95 ºC | da
|  |  | Ciclurile minime furnizate de mașina de spălare și dezinfectare trebuie să includă: prespălare, curățare, clătire intermediară, dezinfecție termică/clătire finală, uscare. | da
|  |  | mașinile de spălare și dezinfectare ar trebui să aibă un ciclu validat | da
|  |  | Ecranul va afișa: indicația ciclului, mesaj text, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Protecție împotriva temperaturii excesive | da
|  |  | Alarme: pană de curent, eșec ciclului de dezinfecție | da
|  |  | Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și previne scurgerea aburului | da
|  |  | Iluminarea interioara a camerei | da
|  |  | Buton de oprire de siguranță, oprește automat toată activitatea unității atunci când este apăsat. | da
|  |  | Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C | da
|  |  | Ușa trebuie să fie izolată termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori | da
|  |  | Controlul nivelului apei prin senzor de nivel și protecție la supraplin | da
|  |  | Filtru HEPA Clasa H14, încorporat, destinat sistemului de uscare forțată cu aer. | da
| 6 | Cerințe pentru detergenți, aditivi și compatibilitate cu alți aditivi chimici | Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, mașinile de spălare și dezinfectare trebuie să fie deschise pentru a utiliza diferiți detergenți și chimicale, nu doar de la un singur producător | da
|  |  | Loc special integrat pentru chimicale și detergenți | da
|  |  | pompe de dozare integrate din oțel inoxidabil pentru produse chimice. | da
|  |  | Și detergenții și aditivii utilizați ar trebui să fie compatibili cu alte substanțe chimice utilizate în aceeași etapă a procesului, cât și, în măsura în care este posibil, cu cele utilizate în etapele precedente și ulterioare, pentru a minimiza efectul negativ la intercalare. Agenții de curățare utilizați în mașinile de spălare șidezinfectare ar trebui să fie: lichizi (pentru a facilita distribuirea precisă); neabraziv; spumare redusă; supus ușor la clătire; biodegradabili. Detergenții nu trebuie să conțină: agenți de colorare artificiali; înălbitori optici; parfumuri; halogenuri la o concentrație în utilizare mai mare de 120 mg/L; săpunuri grase, glicerină sau lanolină; reziduu toxic. | da
| 7 | PREPARAREA APEI ȘI CALITATEA | Duritate totală: < 3 °d (< 0,5 mmol CaO/L) Conținut total de sare: < 500 mg/l Conținut de clor: < 100 mg/l Valoare pH: 5-8 | compatibil cu mașina de spălat
|  |  | încălzire electrică integrată a apei | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 8 | CARACTERISTICI ELECTRICE | 380 V, 50 Hz, 3 faza sau 220 V monofazat | da
CERINȚE DE UTILITATE
| 9 | electronice | Panou cu ecran multicolor minim4" cu butoane sau opțiune de ecran tactil | da
|  |  | Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate parolele/codurile de acces vor fi puse la dispoziția personalului tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului | da
|  |  | Testul de diagnosticare permite verificarea sistemului | da
|  |  | Senzor de nivel pentru controlul detergenților și dezinfectanților | da
|  |  | Conexiune RS232 pentru acțiuni tehnice | da
|  |  | mașinile de dezinfectare sunt controlate de un dispozitiv logic programabil electronic (PLC) care acoperă performanța ciclului, controlul parametrilor și verificarea siguranței procesului | da
|  |  | Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 10 | Accesorii/ piese de schimb | Kit de întreținere pentru min. 2 ani | min. 2 ani
|  |  | Raft multifuncțional cu 2 niveluri minim. Folosit pentru a ține tăvile de instrumente încărcate în timpul procesării de spălare | 1
|  |  | Trebuie să includă un detergent și un dezinfectant pentru minim 100 de cicluri de spălare, inclusiv cicluri de testare. | da
|  |  | Hârtie de imprimantă 10 buc | min. 10 buc.
|  |  | Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 11 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 12 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 13 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 14 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 15 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. EN ISO 15223 6. EN ISO 14001 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 6
Anexă
Anexa 6
Achiziție sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale 40 l-50l (Sonic Irrigator)
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr-o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 40 l-50l | da
| 3 | CADRU, CORP | versiune independentă sau de masă | opțional
| 4 | CICLU | Proces de operare: activitate cu ultrasunete, porturi de irigare și încălzire a apei. | da
|  |  | Încărcărcătură instrumente nu mai puțin de 5 kg. | da
|  |  | minim 5 programe prestabilite din fabrică | ≥ 5 programe
|  |  | programe care pot fi programate de utilizator | da
|  |  | Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran | da
|  |  | Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). | da
|  |  | Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și canulate în același timp. | da
|  |  | Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, Afișează fie timpul scurs, fie timpul rămas pentru etapa curentă, Bara de progres și numele programului de spălare | da
|  |  | Coșul/Tava poate ține instrumente de minim 8 lumeni în același timp | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice | da
|  |  | Dacă aparatul de curățare cu ultrasunete este inactiv mai mult de 10 minute, ecranul intră în modul (screen saver) | da
|  |  | Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit. | da
|  |  | Loc special integrat pentru chimicale și detergenți | da
|  |  | pompe de dozare integrate din oțel inoxidabil pentru produse chimice. | da
| 6 | Sistem de irigare, daul de apă, monitorizarea temperaturii | colectoare de spălare min.3 porturi în 2 colțuri ale coșului, producând până la 1,5 bar la un debit de 2,5 litri/min. | da
|  |  | Interval de măsurare: +2ºC până la +60ºC Afișare temperatură: +5ºC până la +60ºC Precizia măsurării: ±0,5ºC. | da
|  |  | Presiune: minim 2,0 bar până la maxim 10 bar | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 7 |  | 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko | da
electronice
| 8 | electronice | minim 4" multi-color, ecran cu butoane sau opțiune de ecran tactil | da
|  |  | RS232 racordare pentru acțiuni tehnice | da
|  |  | Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 38 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere minimă de 35 W per traductor. | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 9 | Accesorii/ piese de schimb | Coș pentru instrumente | 1
|  |  | Conexiuni Luer minime - nu mai puțin de 8 | min. 8
|  |  | Recipienți cu soluții chimice trebuie să fie prezenți | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 10 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 11 | Instalare | Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 12 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 13 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 14 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 7
Anexă
Anexa 7
Achiziție sistem medical automat de purificare a apei RO 100±10 litri pe oră
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sistem de purificare a apei prin osmoză inversată
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 100±10 litri pe oră | da
| 3 | COMPONENTE | Sistem de prefiltru 1 set: compus din min. 3 nivele de prefiltrare | da
|  |  | Manometre de control prefiltru 1 buc. | da
|  |  | Sistem de dedurizare a apei cu unitate de control electronică | da
|  |  | unitate de osmoză inversastă | da
|  |  | Controler incorporat TDS (Total Dissolved Solids) | da
|  |  | rezervor (tampon) suplimentar de tip vertical pentru stocare, (doar de calitate alimentară), care asigură un flux constant cu apă purificată chiar și în absența curentului electric sau a apei curente de la robinet (capacitatea rezervorului în tabel) | da
|  |  | Pompă de creștere presiune cu pornire/oprire automată, din oțel inoxidabil, pentru sistemele de alimentare cu apă cu sau fără rezervor tampon, diametru de conexiune apeduct minim 20 mm, presiune 4 bar la ieșire | da
|  |  | Sistem de monitorizare în timp real a apei, cu funcție de stopare automată dacă în conducta de admisie este lipsă de apă; Supapa de sens cu arc, încorporată, ajută la menținerea presiunii, împiedică pornirea rapidă și ciclul de funcționare | da
|  |  | componentele ce intră în contact cu apa pompată sunt construite din oțel inoxidabil 304, asigură igiena completă și rezistența maximă la coroziune. | da
| 4 | CICLU | Temperatura apei de intrare Min +5 Celsius - Max +50 Celsius | da
|  |  | Din apa de alimentare, osmoza inversă (RO) elimină până la 98 % din sărurile dizolvate, coloizii, particulele, substanțele organice, bacteriile și agenții patogeni | da
|  |  | Oprire automată și pornire automată cu senzorul de nivel al apei din rezervorul tampon | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Presiune maximă de intrare a apei 10 kg/cm2 (dacă presiunea de intrare a apei este mai mare decât cea recomandată de producătorul osmozei inversate, instalați PRV [pressure relief valve] înaintea unității) | da
|  |  | Presiunea minimă a apei de intrare pentru funcționare 0,8 kg/cm2 | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 6 |  | Tensiune de intrare 200-250V AC (50Hz) | da
|  |  | Tensiune de funcționare 24 V DC sau 12 V DC | da
|  |  | Pompă de creștere a presiunii din oțel inoxidabil 220V AC (50Hz) | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 7 | Accesorii/ piese de schimb | set de cartușe și filtre pentru o întreținere de minim 24 luni | set, inclusiv membrana de osmoză inversată pentru perioada de 24 luni
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 8 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 9 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 10 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | minim 24 luni
DOCUMENTAȚIE
| 11 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 12 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 8
Anexă
Anexa 8
Achiziție sistem medical automat de purificare a apei RO 150±10 litri pe oră
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sistem de purificare a apei prin osmoză inversată
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 150±10 litri pe oră | da
| 3 | COMPONENTE | Sistem de prefiltru 1 set: compus din min. 3 nivele de prefiltrare | da
|  |  | Manometre de control prefiltru 1 buc. | da
|  |  | Sistem de dedurizare a apei cu unitate de control electronică | da
|  |  | unitate de osmoză inversastă | da
|  |  | Controler incorporat TDS (Total Dissolved Solids) | da
|  |  | rezervor (tampon) suplimentar de tip vertical pentru stocare, (doar de calitate alimentară), care asigură un flux constant cu apă purificată chiar și în absența curentului electric sau a apei curente de la robinet (capacitatea rezervorului în tabel) | da
|  |  | Pompă de creștere presiune cu pornire/oprire automată, din oțel inoxidabil, pentru sistemele de alimentare cu apă cu sau fără rezervor tampon, diametru de conexiune apeduct minim 20 mm, presiune 4 bar la ieșire | da
|  |  | Sistem de monitorizare în timp real a apei, cu funcție de stopare automată dacă în conducta de admisie este lipsă de apă; Supapa de sens cu arc, încorporată, ajută la menținerea presiunii, împiedică pornirea rapidă și ciclul de funcționare | da
|  |  | componentele ce intră în contact cu apa pompată sunt construite din oțel inoxidabil 304, asigură igiena completă și rezistența maximă la coroziune. | da
| 4 | CICLU | Temperatura apei de intrare Min +5 Celsius - Max +50 Celsius | da
|  |  | Din apa de alimentare, osmoza inversă (RO) elimină până la 98 % din sărurile dizolvate, coloizii, particulele, substanțele organice, bacteriile și agenții patogeni | da
|  |  | Oprire automată și pornire automată cu senzorul de nivel al apei din rezervorul tampon | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Presiune maximă de intrare a apei 10 kg/cm2 (dacă presiunea de intrare a apei este mai mare decât cea recomandată de producătorul osmozei inversate, instalați PRV [pressure relief valve] înaintea unității) | da
|  |  | Presiunea minimă a apei de intrare pentru funcționare 0,8 kg/cm2 | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 6 |  | Tensiune de intrare 200-250V AC (50Hz) | da
|  |  | Tensiune de funcționare 24 V DC sau 12 V DC | da
|  |  | Pompă de creștere a presiunii din oțel inoxidabil 220V AC (50Hz) | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 7 | Accesorii/ piese de schimb | set de cartușe și filtre pentru o întreținere de minim 24 luni | set, inclusiv membrana de osmoză inversată pentru perioada de 24 luni
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 8 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 9 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 10 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 11 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 12 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 9
Anexă
Anexa 9
Achiziție sistem medical automat de purificare a apei RO 200±10 litri pe oră
Lista cerințelor și specificațiilor
Sistem medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Sistem de purificare a apei prin osmoză inversată
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CAPACITATE | 200±10 litri pe oră | da
| 3 | COMPONENTE | Sistem de prefiltru 1 set: compus din min. 3 nivele de prefiltrare | da
|  |  | Manometre de control prefiltru 1 buc. | da
|  |  | Sistem de dedurizare a apei cu unitate de control electronică | da
|  |  | unitate de osmoză inversastă | da
|  |  | Controler incorporat TDS (Total Dissolved Solids) | da
|  |  | rezervor (tampon) suplimentar de tip vertical pentru stocare, (doar de calitate alimentară), care asigură un flux constant cu apă purificată chiar și în absența curentului electric sau a apei curente de la robinet (capacitatea rezervorului în tabel) | da
|  |  | Pompă de creștere presiune cu pornire/oprire automată, din oțel inoxidabil, pentru sistemele de alimentare cu apă cu sau fără rezervor tampon, diametru de conexiune apeduct minim 20 mm, presiune 4 bar la ieșire | da
|  |  | Sistem de monitorizare în timp real a apei, cu funcție de stopare automată dacă în conducta de admisie este lipsă de apă; Supapa de sens cu arc, încorporată, ajută la menținerea presiunii, împiedică pornirea rapidă și ciclul de funcționare | da
|  |  | componentele ce intră în contact cu apa pompată sunt construite din oțel inoxidabil 304, asigură igiena completă și rezistența maximă la coroziune. | da
| 4 | CICLU | Temperatura apei de intrare Min +5 Celsius - Max +50 Celsius | da
|  |  | Din apa de alimentare, osmoza inversă (RO) elimină până la 98 % din sărurile dizolvate, coloizii, particulele, substanțele organice, bacteriile și agenții patogeni | da
|  |  | Oprire automată și pornire automată cu senzorul de nivel al apei din rezervorul tampon | da
| 5 | SIGURANȚĂ | Presiune maximă de intrare a apei 10 kg/cm2 (dacă presiunea de intrare a apei este mai mare decât cea recomandată de producătorul osmozei inversate, instalați PRV [pressure relief valve] înaintea unității) | da
|  |  | Presiunea minimă a apei de intrare pentru funcționare 0,8 kg/cm2 | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 6 |  | Tensiune de intrare 200-250V AC (50Hz) | da
|  |  | Tensiune de funcționare 24 V DC sau 12 V DC | da
|  |  | Pompă de creștere a presiunii din oțel inoxidabil 220V AC (50Hz) | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 7 | Accesorii/ piese de schimb | set de cartușe și filtre pentru o întreținere de minim 24 luni | set, inclusiv membrana de osmoză inversată pentru perioada de 24 luni
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 8 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 9 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 10 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 11 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 12 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 10
Anexă
Anexa 10
Achiziție Sigilator medical automat pentru pungi sterile
Lista cerințelor și specificațiilor
Sigilator medical automat pentru pungi sterile
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Mașină de sigilare medicală, sigilare automată a pungilor sterile
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Versiune compactă, de masă | da
| 3 | DATE | Data sigiliului, data expirării, numărul lotului și codul operatorului pot fi imprimate | da
|  |  | Alimentare automată, tăiere și etanșare | da
|  |  | Control automat al temperaturii cu un punct de referință reglabil al temperaturii | da
|  |  | Tăierea și sigilarea pungilor din hârtie-plastic pot fi realizate separat sau în același timp | da
|  |  | posibilitatea de a încărca în mașină mai multe role de pungi de hârtie-plastic cu lățimi diferite în același timp pentru a îmbunătăți eficiența de lucru prin tăierea marginilor simultan | da
|  |  | 50 - 1000 mm lungime reglabila a mulinetei (reel) | da
|  |  | Marja de etanșare: 0 -35 mm, reglabilă | da
|  |  | Precizia controlului temperaturii: 1°C | da
|  |  | Lățimea maximă de etanșare 400 mm | da
|  |  | Temperatura de etanșare Min.: 60 °C Max.: 220 °C | da
|  |  | Viteza de etanșare minimă 8000 mm/min | da
|  |  | Tip de etanșare - Căldură constantă | da
CARACTERISTICI ELECTRICE
| 4 | electric | 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko | da
electronice
| 5 | electronice | Ecran LCD de minim 4 inchi | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 6 | Accesorii/ piese de schimb | tavă suport frontală (inclusă) | 1
|  |  | suport role cu dispozitiv de tăiere (inclus) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 7 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 8 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 9 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 10 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 11 | Standarde pentru producător | toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. DIN 58953 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 11
Anexă
Anexa 11
Achiziție container de sterilizare medical (47x30x16)
Lista cerințelor și specificațiilor
Recipient de sterilizare medicală
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Containerele de sterilizare sunt proiectate pentru un flux perfect de abur și o penetrare a încărcăturilor, potrivite standardelor și pot fi utilizate cu filtru de hârtie de unică folosință sau filtre reutilizabile. CAPACELE DE SIGURANȚĂ trebuie să fie în set pentru păstrarea unui material sterilizat.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Carcasă dreptunghiulară | da
| 3 | DATE | Dimensiune 47x30x16 cm, ±2 cm | da
|  |  | Tăvi din plasă în interior | 2
|  |  | CAPACE DE SIGURANȚĂ | da
|  |  | materialul corpului | aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat/oțel inoxidabil
|  |  | potrivit pentru sterilizare gravitațională | da
|  |  | tip de filtre | Filtru reutilizabil PTFE teflon/ FILTRU DE HÂRTIE/ FILTRU TEXTIL
|  |  | plăci de filtrare cu mecanism simplu de blocare pentru schimbarea rapidă, sigură și ușoară a filtrelor de unică folosință | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 4 | Accesorii/ piese de schimb | tavă pentru instrument de Chirurgie generală | 2
|  |  | set de filtre (1000 bucăți hârtie, sau 10 din PTFE teflon sau 100 din material textil) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 5 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 6 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 7 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 8 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 9 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. ISO 11607 Partea 1 și Partea 2 4. EN 868 Partea 8 DIN 58953 Partea 9 5. Aprobat pentru sterilizare cu abur în conformitate cu EN 285 și validat în conformitate cu ISO 17665 Partea 1 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 12
Anexă
Anexa 12
Achiziție container de sterilizare medical (30x30x21)
Lista cerințelor și specificațiilor
Recipient de sterilizare medicală
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | Containerele de sterilizare sunt proiectate pentru un flux perfect de abur și o penetrare a încărcăturilor, potrivite standardelor și pot fi utilizate cu filtru de hârtie de unică folosință sau filtre reutilizabile. CAPACELE DE SIGURANȚĂ trebuie să fie în set pentru păstrarea unui material sterilizat.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | Carcasă dreptunghiulară | da
| 3 | DATE | Dimensiune 30x30x21 cm, ±2cm | da
|  |  | Tăvi din plasă în interior | 2
|  |  | CAPACE DE SIGURANȚĂ | da
|  |  | materialul corpului | aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat/oțel inoxidabil
|  |  | potrivit pentru sterilizare gravitațională | da
|  |  | tip de filtre | Filtru reutilizabil PTFE teflon/ FILTRU DE HÂRTIE/ FILTRU TEXTIL
|  |  | plăci de filtrare cu mecanism simplu de blocare pentru schimbarea rapidă, sigură și ușoară a filtrelor de unică folosință | da
ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE
| 4 | Accesorii/ piese de schimb | tavă pentru instrument de Chirurgie generală | 2
|  |  | set de filtre (1000 bucăți hârtie, sau 10 din PTFE teflon sau 100 din material textil) | 1
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 5 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 6 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 7 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 8 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | da
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 9 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE 2. ISO 9001 3. ISO 11607 Partea 1 și Partea 2 4. EN 868 Partea 8 DIN 58953 Partea 9 5. Aprobat pentru sterilizare cu abur în conformitate cu EN 285 și validat în conformitate cu ISO 17665 Partea 1 | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare

## Anexa 13
Anexă
Anexa 13
Achizitie cărucior medical
Lista cerințelor și specificațiilor
Cărucior medical
NUME, CATEGORIA ȘI CODIFICARE
| Parametrii |  |  | Specificație minimă așteptată | Caietul de sarcini propus (de completat de ofertant) | Documentul de referință / broșura / pagina în care informațiile furnizate pot fi verificate de către comisia de evaluare
| 1 | Nume generic | căruciorul este folosit pentru a transporta containere și materiale între camerele contaminate și cele curate din centrele de sterilizare. Fabricat din oțel inoxidabil de calitate 304. Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare.
CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE
| 2 | CADRU, CORP | design deschis | da
| 3 | DATE | Oțel inoxidabil de calitate 304 | da
|  |  | margini / bariere care înconjoară partea superioară, cu excepția părții operatorului, pentru a preveni căderea materialului | da
|  |  | Dimensiuni 120x65x150 cm, ±5 cm, cu 4 rafturi | da
|  |  | Are patru roți pivotante, două dintre ele cu sistem de frânare. | da
|  |  | Proiectat pentru a suporta o încărcătură de minim 80 Kg | da
INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE
| 4 | Transport | Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală | da
| 5 | Instalare | Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni | da
GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
| 6 | Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) | minim 24 de luni | da
DOCUMENTAȚIE
| 7 | Cerințe de documentare | Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instructiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. | necesar
SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE
| 8 | Standarde pentru producător | 1. Certificat de conofmritate CE și sau Declarația de conformitate CE | toate certificatele trebuie prezentate în copii cu ștampila de confirmare