## Deservire DM
Nr. Lot | Denumire Lot (obiectul achiziției) | Caiet de sarcini pentru servicii - 2022: Deservire și întreținere dispozitive medicale . (Repetat) |  |  |  |  | Graficul de prestare servicii | Suma estimativă cu TVA (2 trimestre)
|  | Denumire Poziție | CPV | Cant. | U/M | Descriere (specificația lucrărilor)
1 | Dispozitiv rentgenologic "Duo Diagnostic, Philips" | Dispozitiv rentgenologic "Duo Diagnostic, Philips" |  | 2 | Bucată | o Curaţarea părţilor componente ale echipamentului (altele decât cele ce sunt executate de către operator); o Curaţarea şi gresarea părţilor mecanice aflate în mişcare; o Testarea şi reglaje/calibrări funcţionale în vederea obţinerii calitaţii, conform specificaţiilor producătorului; o Verificarea şi reglarea/calibrarea părţilor mecanice de mişcare şi culisare; o Verificarea şi reglarea/calibrarea sistemelor electrice de alimentare; o Verificarea şi reglarea/calibrarea panoului de comandă şi control; o Verificarea şi reglarea/calibrarea dozelor de expunere şi a regimurilor de lucru; o Verificarea conexiunilor electrice; o Verificarea functionarii motoarelor; o Verificarea ventilatoarelor, etc; o Verificarea, reglarea modulelor de procesare a imaginilor; o Verificarea şi reglarea modulelor de procesare a semnalelor; o Centrarea şi alinierea sistemelor optice şi/sau a sistemelor de colimare/filtrare radiaţii ionizante, după caz; o Ajustarea senzorilor Bodygoard; o Ajustarea generatorului de radiatie ionizanta; o Calibrarea collimatorului; o Verificarea si calibrarea miscarii mesei ; o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului); o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante, re-adaptarea tubului (la necesitate) ; o Deservirea printerului "Horizon G2, Codonics" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. o Deservirea stației și a cititorului "PCR Eleva S, Philips" curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Reinstalarea softului la necesitate. | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 57600
2 | Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" | Servicii de mentenanță Microscop neurochirurgical "OPMI PENTERO 800, Carl Zeiss" |  | 1 | Bucată | Lucrări de deservire conform manualului tehnic: ─Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânere și sistem de cuplare XY; ─Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; ─Test funcțional al standului coloană; ─Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor; ─Test funcțioal al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; ─Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; ─Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; ─Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: ─Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tutror parametrilor. Reânoire software la cea mai actuală versiune. | Anual și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 50000
3 | Microscop microchirurgical OPMI VARIO 700, Carl Zeiss | Servicii de mentenanță Microscop microchirurgical "OPMI VARIO 700, Carl Zeiss" |  | 1 | Bucată | Lucrări de deservire conform manualului tehnic: ─Inspecție vizuală și funcțională a elementelor operaționale precum mânere și sistem de cuplare XY; ─Test funcțional al sistemului pivot și a celui de suspensie; ─Test funcțional al standului coloană; ─Inspecție vizuală și funcțională a rotilelor; ─Test funcțioal al sistemului de iluminare și a celui de ventilare; ─Test funcțional al sistemului microscopic inclusiv câmpul de vizualizare; ─Test funcțional zoom, focus, diafragmă, obiective cu lentile, cameră video, etc; ─Inspecție vizuală și funcțională a comutatorului de picior, schimb baterie FCP WL battery; Fiecare 2 ani: ─Test funcțional al ghidului de lumină, filtre optice; Înlăturarea tuturor defecțiunilor tehnice cât și cele de program. Calibrarea tutror parametrilor. Reânoire software la cea mai actuală versiune. | Anual și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 50000
4 | Analizator biochimic "CS-T240, Dirui" | Analizator biochimic "CS-T240, Dirui" |  | 1 | Bucată | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 4320
5 | Analizator biochimic "BS-200, Mindray" | Analizator biochimic "BS-200, Mindray" |  | 1 | Bucată | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 4320
6 | Analizator hematologic "XN-1000i, Sysmex" | Analizator biochimic "XN-1000i, Sysmex" |  | 1 | Bucată | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 4320
7 | Coagulometru "CA-560, Sysmex" | Coagulometru "CA-560, Sysmex" |  | 1 | Bucată | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 4320
8 | Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN" | Analizator ionometric "HumaLyte Plus 5, HUMAN" |  | 1 | Bucată | ─Inspectia vizuala a dispozitivului privind integritatea acestuia; ─Curațarea părților de lucru; ─Calibrarea dispozitivului; ─Curățarea acelor funcționale cu apă distilată; ─Dezinfectarea tuburilor , diluatorului conform manualului tehnic; ─Efetuarea inspecțiilor și verificărilor generale; ─Verificarea și înlocuirea tuburilor interne, a lămpilor și a lentilelor; ─Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program; | Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local | 4320
9.1 | Generator oxigen "IMT-PO 3550, INMATEC", Compresor "KS-124, BOTTARINI", Uscător aer "MD 150, ING. ENEA MATTEI S.P.A." | Compresor "KS-124, BOTTARINI" |  | 1 | Bucată | Compresor BOTTARINI KS-124 –Schimbare ulei tip AEON 3000 la urmatoarele temperaturi ale compresurului ( > 93 ℃ la 1000 h; 88-92 ℃ la 2000 h; 70-88 ℃ la 3000 h (ulei inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru ulei (filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare filtru aer ( filtru inclus) x2 ori/an. –Schimbare separator aer-ulei (separator inclus) x1 ori/an. –Înlocuirea tuburilor de ulei (set tuburi [5buc.] incluse) la necesitate. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 75000
9.2 |  | Generator oxigen "IMT-PO 3550, INMATEC" |  | 1 | Bucată | Generator oxigen INMATEC IMT-PO 3550 –Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 20000
9.3 |  | Uscător aer "MD 150, ING. ENEA MATTEI S.P.A." |  | 1 | Bucată | Uscător aer ING. ENEA MATTEI S.P.A. MD 150 –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip M., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip S., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip A., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer pre_uscător., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. –Schimb valvă electropneumatică de evacuare condens (1 buc.)_la necesitate. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 50000
10.1 | Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC", Compresor "ZT 55, Atlas Copco", Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco" | Compresor "ZT 55, Atlas Copco" |  | 1 | Bucată | Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Lucrări de mentenanță cu instalarea consumabilelor și pieselor de schimb: 2230 0113 09 - KIT B-MAINTENANCE (COMPRESSOR) 2230 0113 11 - KIT C-MAINTENANCE 2908 8501 01 - AR ROTO-Z (40 litri) LP Element Exchange KIT ZT55-90 HP Element Exchange KIT ZT55-90 Cooler Service KIT – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 70000
10.2 |  | Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC" |  | 1 | Bucată | Generator oxigen "IMT POC 8500 Med, INMATEC" –Demontare supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Demontare supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie aer. x1 ori/an; –Curatarea şi lubrifiere supape pneumatic admisie oxigen. x1 ori/an; –Schimbare filtru INMATEC nou x1 ori/an; –Schimbare microfiltru INMATEC nou x1 ori/an; – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 20000
10.3 |  | Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco" |  | 1 | Bucată | Uscător aer "FD 180 VSD, Atlas Copco" –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip UD140+., Schimbare noi x1 ori/an. –Demontare, verificare şi curatare filtru aer tip PDp130+., Schimbare noi x1 ori/an. –Curățare radiator usător cu jet de aer comprimat x1 ori/an. – Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic – înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cît și cele de program. | Conform cerințelor | 20000
Total dispozitive |  |  |  | 15 |  | Total deservire |  | 434200
Valoarea estimativă a achiziției (lei MD): |  | 434,200.00 lei
Note on B5: Space_X: Autorizație radiologică de la Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on B8: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on B9: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on B10: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on B11: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on B12: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C13: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C14: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C15: Space_X: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C16: xluser: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C17: xluser: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on C18: xluser: Certificat de școlarizare a inginerului, emis de producător pe modelul/grupul de modele menționat
Note on I16: xluser: 17500 * 4