## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 |  |  |  | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 diametru - 10 mm lungimea totală - 383 mm lungime de lucru 316 mm direcția de vеdеrе - 0 С câmp de vеdеrе - 75 С cel mai bun focus - 50 mm Dimensiunea imaginii Ecran complet
33100000-1 | 2 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 |  |  |  | Fibra optică, lumină 3 metri compatibil cu videoprocesor și sursa de lumină OLYMPUS VISЕRA OTV-S200
33100000-1 | 3 | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury |  |  |  | Insert pentru forceps bipolar 5 mm, Lamidey Noury (V12PBN5240).
33100000-1 | 4 | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury |  |  |  | Lama insert 5 mm (VSU59000).
33100000-1 | 5 | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” |  |  |  | Detector digital 43x43cm prin Wi-Fi Material CsI Celsiu/iodid Dimensiune pixel max 100 µm Rezoluție Min 5,0 lp/mm Arie activă Min 4200x4200 pixel Interfața Fir/wi-fi Cuantificare 16 bit Afișare imagine Max 4 sec AED (Detectare automată a expunerii) da Greutate Max 3,5 kg Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 300 kg Margini metalice da Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic da Calibrarea detectorului la instalare da Instruirea personalului medical da Termen de garanție Suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție Minim 2 ani.
33100000-1 | 6 | Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 | Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 |  |  |  | Sondă convexă compatibilă cu sistemul ecografic VIVID S70 Tehnologia prezentată XDClear/Single Cristal /Matrix Fregvența de lucru minim 1,7-6 MHz Lățimea sondei/FOW ≥ 70° Adâncimea de scanare ≥ 50 cm Numărul de cristale ≥ 192 Utilizare pentru aplicațiile: Fetal/Obstetrică, Abdomen, Toracic/Pleural, Vascular Periferial, Urologie, Intervențional Garanție 12 luni.
33100000-1 | 7 | Set registratoare Holter ECG, compatibile cu Labtech Cardiospy ver. 5.04.08.03 Rev: 23092 build 2023-03-16. | Set registratoare Holter ECG, compatibile cu Labtech Cardiospy ver. 5.04.08.03 Rev: 23092 build 2023-03-16. |  |  |  | fizice aflate deja în dotare (Labtech Cardiospy ver. 5.04.08.03 Rev: 23092 build 2023-03-16). Accesorii: - husă monitor - da; - husă set - da; - baterii - acumulatoare mărime AAA - 2 buc; - încercător acumulatoare - da; - cablu 12 canale - da, 2 buc; - cablu NEHB - da; - cablu USB-HDMI - da; - să se prezinte documente care confirmă compatibilitatea dispozitivului oferit cu sistemul aflat în dotarea instituției, inclusiv compatibilitatea cu software-ul, cu cheile de acces și cablurile.
33100000-1 | 8 | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL |  |  |  | bicicleta de exercitii (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximală a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL Obligatoriu.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Telescop laparoscopie rigid, compatibil cu video рrосеsоr și sursa lumina OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 48000
33100000-1 | 2 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Piesă compatibilă cu OLYMPUS VISЕRA OTV-S200 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 9000
33100000-1 | 3 | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 29000
33100000-1 | 4 | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Piesă compatibilă cu forceps bipolar Lamidey Noury | Bucată | 10 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 17000
33100000-1 | 5 | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” | Detector digital, compatibil sistemul radiologic ,,Shimadzu” | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 196000
33100000-1 | 6 | Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 | Sondă Convex compatibilă cu VIVID S70 | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 170000
33100000-1 | 7 | Set registratoare Holter ECG, compatibile cu Labtech Cardiospy ver. 5.04.08.03 Rev: 23092 build 2023-03-16. | Set registratoare Holter ECG, compatibile cu Labtech Cardiospy ver. 5.04.08.03 Rev: 23092 build 2023-03-16. | Bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 125000
33100000-1 | 8 | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | Cicloergometru (bicicleta de exerciții) compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la solicitarea beneficiarului | 20000
614000
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________