## Specificaţii tehnice (F4.1)

| Numărul licitaţiei: | Data: „___” _______ 20__ |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Lotul | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Masca medicală facială de unica folosința |  |  |  | - Mască de protecție tip 1 (conform EN 14683) - Material nețesut, trei straturi, cu pliuri; - Eficientă filtrării bacteriene ≥95%; - Culoare: albastră cu fața internă și externă ușor identificabilă; - Nu conține fibră de sticlă și latex - Mărimi 95×175 mm +-5%; - Clemă de nas din metal plastifiat 105 mm +-5%; - Benzi elastice pentru prinderea de urechi acoperite cu bumbac 180 mm+-5%; - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalare în cutii 20-50 bucăți cu marcaje în limba română, în conformitate cu legislația în vigoare - Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 14683(Mască de protecție tip 1 ) sau alte standarde echivalente. Se vor prezenta mostre. |  |  |
| 2 | Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 |  |  |  | - Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 (conform EN 149+A1:2010) - Gradul de filtrare bacteriene: ≥ 95% - Culoare: albă - Fără valva expirație - Numărul de straturi : 5 - Design care nu permite prăbușirea pe gură ( duckbill vertical) - Benzi elastice pentru prinderea de urechi - Clemă de nas ascunsă - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalaj individual Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. -Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Se vor prezenta mostre. |  |  |
|  | Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 (cu valvă) |  |  |  | - Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95 (conform EN 149+A1:2010) - Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95% - Culoare: albă - Cu valva expirație, culoare albă - Numărul de straturi : 5 - Design care nu permite prăbușirea pe gură ( duckbill vertical) - Benzi elastice pentru prinderea de urechi - Clemă de nas ascunsă - Fata externă nu va conține înscrisuri ale producătorului sau alte imprimeuri; - Ambalaj individual - Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Se vor prezenta mostre |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |

## Specificații de preț (F4.2)

| Numărul licitației: | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| --- | --- | --- |
| Denumirea licitației: | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| LOT | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Pret fără TVA | Pret cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | Măști de protecție de unică folosință | buc | 45000 |  |  |  |  |
| 2 | Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 | buc | 500 |  |  |  |  |
|  | Respirator pentru particule, de gradul FFP2/N95 (cu valvă) | buc | 500 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________________________________________ |