Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1664783521787 din 03.10.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot |  |  |  |  |  |  |
| Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  | Scaun/Fotoliu pentru recoltarea sângelui cu structura din otel tubular, acoperit cu pulbere epoxidică. Lungimea totală – 90 ± 5 cm Lățimea totală – 60 ± 5 cm Înălțimea totală – 125 ± 5 cm Căptușeala scaunului trebuie să fie din poliuretan spumat, acoperită cu tapițerie lavabilă, impermiabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți, retardarea flăcării, igienizare ușoara. Culoarea tapițerei să fie coordonata cu autoritatea contractanta, inadmisibil culoarea alba! Scaunul trebuie să fie compartimentat în 3 segmente independente, cu reglare individuala: Zona torace (speteaza) – dimensiuni: 80 ± 10 cm x 50 ± 10 cm, reglabil manual, înclinare – -5º/ 100º. Să fie echipat cu tetieră - "perna" pentru cap din tapițerie lavabilă, raglabil manual. Zona bazin – dimensiuni: 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, fixat, înălțimea scaunului 50 ± 5 cm. Zona picioare – dimensiuni: 40 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, reglabil manual, înclinarea – -90º/ 14º. Reglarea segmentelor trebuie sa fie inter-dependente. Scaunul trebuie sa fie echipat cu 2 suporturi pentru brațe - cotiere, dimensiuni: 45 ± 5 cm – 10 ± 5 cm, reglabile în toate pozițiile, pliabile (pentru a facilita accesul la fotoliu), asigurat cu buton pentru reglarea verticala a cotierei: pîna la 200 mm. Funcții suplimentare pentru cotiere: extindere în față și în spate – 200 mm; înclinare – 45º; înălțime reglabilă – 130 mm; rotire – 360º. Scaunul/Fotoliu pentru recoltare trebuie să fie mobil, completat cu 2 roți rotative/direcționate Ø 125 mm în fata, 2 roți rotative/direcționate Ø 125 mm cu frîna în spate. Capacitatea maxima admisibila: 150 kg. Greutatea scaunului/fotoliului: 35 ± 5 kg. Dimensiunile în poziția culcat:(L x l x h) 170 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm Dimensiunile în poziția asezat:(L x l x h) 90 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 120 ± 5 cm |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii de pret

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziți ocds-b3wdp1-MD-1664783521787 din 03.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Scaun/Fotoliu pentru recoltari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33110000-1 | Lot |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate integral, într-un singur lot, în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării contractului adjudecat. Bunurile vor fi livrate la depozitul Cumpărătorului , str. Romană 1, mun. Chișinău. | Bugetul de Stat 2022 MD44TRPCCC518430A01034AA |  |
|  | Scaun/Fotoliu pentru recoltari | Buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________