Caiet de sarcini privind achiziția utilajului de laborator

- Informații generale

  - Obiectul achiziției: achiziționarea, montarea, reglarea, testarea, punerea în funcțiune a echipamentului și utilajului de laborator, precum şi instruirea specialiștilor la locul de muncă, în conformitate cu loturile prezentate în anexa nr. 1.

  - Domeniul de aplicare al Caietului de sarcini

- Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile privind cerințele tehnice minime de bază, care trebuie respectate de către ofertanți, astfel ca propunerea tehnică să corespundă cu necesitățile Beneficiarului;

- Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanți.

- Caracteristici tehnice și de performanță

  - Caracteristicile tehnice conținute în prezentul Caiet de sarcini şi anexa nr.1 sunt minimale, obligatorii și eliminatorii. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe, sunt declarate neconforme.

  - Cerințele tehnice care indică o anumită origine, sursa, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

  - În oferta tehnică, fiecare cerință tehnică a prezentului Caiet de sarcini trebuie susținută cu extrase din fișele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului/utilajului de laborator și din documentațiile elaborate de producător.

  - Orice cerință tehnică ce nu poate fi demonstrată prin unul din mijloacele de la pct. 2.3., nu va fi luată în considerare și se va considera ca echipament/utilaj de laborator ofertat ce nu îndeplinește cerința respectivă.

- Documente însoțitoare

  - Declarația de conformitate pentru produs;

  - Certificat de etalonare/verificare metrologică eliberat de către „Institutul National de Metrologie din RM”, ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, etc.;

  - Certificat de garanție;

  - Manuale de utilizare și întreținere în limba română;

  - Pașaportul tehnic şi cartea de deservire cu specificațiile tehnice ale utilajului, cu descrierea procesului de verificare tehnică şi periodică la exploatare;

  - Existența centrului tehnic autorizat de deservire și reparație a echipamentului în RM;

  - Lista componentelor livrate și factura fiscală.

- Instruirea personalului

  - Se va asigura instruirea personalului utilizator în momentul instalării, punerii în funcțiune a echipamentelor/utilajelor de laborator și după punerea în funcțiune pe parcursul 3-10 zile (conform complexității utilajului şi cerințele din anexa.nr.1, la sediul beneficiarului de către personal autorizat.

  - Efectuarea testărilor reale a echipamentelor/utilajelor de laborator cu întocmirea proceselor -verbale de testare şi obținere a rezultatelor, conform parametrilor tehnici şi cerințelor actelor normative.

  - Toate softurile utilajelor, documentația tehnică, materialele de instruire și manualele de deservire în cadrul exploatării trebuie să fie în limba română şi/sau limba rusă și vor conține toate informațiile necesare pentru operarea, întreținerea și exploatarea corectă a utilajelor şi echipamentelor de către personalul autorizat şi de către specialiștii laboratorului.

- Condiții de garanție

  - Furnizorul trebuie să garanteze beneficiarului, că:

- Toate componentele incorporate sunt noi, nefolosite și corespund ultimelor generații;

- Echipamentul/utilajul de laborator ofertat nu este un produs recondiționat sau refuzat de alt beneficiar.

  - Perioada de garanție: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune a echipamentului/utilajului de laborator.

- Servicii pe durata perioadei de garanție

  - Timpul de intervenție în perioada de garanție trebuie să fie de maxim 3 zile lucrătoare de la data sesizării defecțiunii de către Beneficiarului.

  - În perioada de garanției service-ul echipamentului/utilajului de laborator și piesele ce se vor defecta se vor înlocui gratuit de către ofertant/contractant.

  - Furnizorul trebuie să asigure piese care să înlocuiască piesele defecte pe întreaga durată de reparație a echipamentului/utilajului de laborator.

  - Furnizorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție.

- Cerințe de ambalare, marcare, transport, depozitare, manipulare

  - Furnizorul va efectua ambalarea echipamentului/utilajului de laborator, astfel încât să asigure integritatea acestuia pe durata manipulărilor, transportării și depozitării. Ambalajele vor fi marcate conform normelor internaționale, astfel încât să fie asigurată integritatea la manevrele de manipulare și condiții meteorologice nefavorabile.

  - Echipamentele vor fi marcate în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile fiecărui caz în parte.

- Termen și condiții de livrare

  - Livrare: conform adresei și lotului din Anexa nr. 1 al prezentului Caiet de sarcini cu transportarea, înmagazinarea, montarea, testarea, punerea în funcțiune, instruirea şi obținerea certificatului de verificare/etalonare metrologică, vor fi incluse în preț.

  - Termenul de livrare, instalare și punere în funcțiune: cel mult, în timp de 30 zile, de la data semnării Contractului de achiziție.

- Condiții de recepție

  - După montare și punerea în funcțiune a echipamentelor/utilajelor de laborator, va fi întocmit proces-verbal de recepție a bunurilor şi proces-verbal de recepție finală a lucrărilor, conform prevederilor actelor normative, semnat de reprezentanții împuterniciți din ambele părți.

- Cerințe speciale vizând propunerea financiară:

Includerea în prețul ofertei a altor taxe și impozite, altor costuri aferente viitorului contract:

Toate costurile pentru utilaj, materiale, accesorii, echipamentele suplimentare, gaze şi reactive, testarea şi punerea în funcțiune a utilajului, verificarea metrologică şi instruirea personalului necesare punerii în funcțiune şi exploatării fiabile a utilajului urmează a fi incluse în prețul ofertei, cu specificarea cuantumului acestora, cu excepția cazurilor în care evidențierea lor nu este rezonabilă.

Anexa nr. 1 la Caiet de sarcini

Lista echipamentelor/utilajelor de laborator

| Nr. lot | Denumirea |  | Specificații tehnice | Domeniul de aplicare | Cantitatea | Adresa de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Micro biuretă digitală |  | - Clasa A de precizie; - volum10 ml; - precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă; - volum fix, 10 ml; - cu flacon, marcaj DE-M, volum =1,0 l cu tub telescopic de umplere | Efectuarea investigațiilor volumetrice/titrimetrice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a investigațiilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. Determinarea clorului total şi liber, cloruri, alcalinitatea, duritatea totală, oxidabilitatea etc. | 2 | Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14 -1 buc. Laboratorul apă Stația Nistru, str. Ștefan cel Mare, 153, or. Vadul lui Vodă – 1 buc. |
|  | Micro biuretă digitală |  | - Clasa A de precizie; - volum 25 ml; - precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă; - volum fix, 25 ml; cu flacon, marcaj DE-M, volum =1,0 l cu tub telescopic de umplere | Efectuarea investigațiilor volumetrice/titrimetrice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a investigațiilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. Determinarea clorului total şi liber, cloruri, alcalinitatea, duritatea totală, oxidabilitatea etc. | 1 | Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14 – 1 buc.; |
|  | Micro biuretă digitală |  | - Clasa A de precizie; - volum 50 ml; - precizia de măsurare: trei zecimale după virgulă; - volum fix, 50 ml; cu flacon, marcaj DE-M, volum =1,0 l cu tub telescopic de umplere | Efectuarea încercărilor volumetrice/titrimetrice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a investigațiilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. Determinarea clorului total şi liber, cloruri, alcalinitatea, duritatea totală, oxidabilitatea, hipocloritului de sodiu etc. | 2 | Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14 |
|  | Plita electrică termoreglabila |  | - Plite rectangulare de încălzire, temperatura cu precizie de 0.5°C, reglabila pana la 400°C; - Control electronic integrat al temperaturii de la 0 la 100%; - Display digital pentru temperatura (rezoluția 1°C) si pentru timp; - Elementele de încălzire inserate in placa de încălzire menținând o distribuţie uniforma si optima a încălzirii; - Protecţie la supraîncălzire conform norme de protecţie EN61010; - Suprafața plitei din aluminium DUR acoperit cu PTFE cu o rezistenta chimica foarte buna; - Carcasa din otel inoxidabil AISI 304; - Panou de control tactil pentru temperatura si timp; Dimensiuni: 30 x 50 cm. | Efectuarea investigațiilor fizico-chimice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a încercărilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. Determinarea Sulfaților, Reziduu sec solubil total, oxidabilitatea, fier total, nitrați, fosfor total, precum și pregătirea reactivilor și soluțiilor de reactivi chimici. | 1 | Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14 |
|  | Baie de nisip |  | - Sonda temperatura PT100 integrata in aparatul - Algoritm logic fuzzy pentru precizie mare de temperatura cu sonda externa - Display LCD: afișaj temperatura si timp cu alarma sonora - Panou control tactil " soft touch" - Izolația: fibra ceramica de 40mm grosime - Timer: 0 .. 120 minute - Control electronic al temperaturii - Regulator digital de temperatura - Capacitate rezervorului: aprox. 10 lit. - Domeniu de temp.5°C..+400°C - Precizie: ±1°C - Rezoluție: 0.5 °C - Putere electrica de încălzire: 1500W - Alimentare: 230/50-60 - Clasa de protecție: IP 52 Materialul de construcție interior si exterior: otel inox AISI 304 | Efectuarea investigațiilor fizico-chimice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a încercărilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. Determinarea Sulfaților, Reziduu sec solubil total, oxidabilitatea, fier total, nitrați, fosfor total, precum și pregătirea reactivilor și soluțiilor de reactivi chimici. | 1 | Laboratorul central apă potabilă, str. Studenților, 14 |
|  | Balanță analitică de laborator |  | - cu 4 zecimale; - capacitate maximă de cântărire 220 g.; - precizie la cântărire 0,01 mg; - carcasa compacta cu 3 uși glisante; - afișaj LCD; - schimbarea unităților de măsură; - posibilitatea de cântărire netto-total; - calibrare internă automată | încercări gravimetrice; cântărirea reactivilor la pregătirea soluțiilor | 3 | Laboratorul central ape uzate, str. Albișoara, 38 - 1 buc. Laboratorul ape uzate, str. Lunca Bâcului , 24 - 1 buc. Stația de epurare Bălăbănești – 1 buc. |
|  | Balanță tehnică de laborator |  | - cu 3 zecimale; - capacitate maximă de cântărire: 500 g; - precizie la cântărire 0,001 mg; - afișaj LCD; - schimbarea unităților de măsură | încercări gravimetrice, cântărirea reactivilor la pregătirea soluțiilor | 1 | Laboratorul apă Stația Nistru, str. Ștefan cel Mare, 153, or. Vadul lui Vodă |
|  | Balanță tehnică de laborator |  | - cu 3 zecimale, - capacitate maximă de cântărire 1000 g.; - precizie la cântărire 0,001 mg; - afișaj LCD; - calibrare internă; - schimbarea unităților de măsură; - posibilitatea de deducere a tarei. | cântărirea reactivilor la pregătirea soluțiilor | 3 | Laboratorul central ape uzate, str. Albișoara, 38 – 2 buc. Laboratorul ape uzate, str. Lunca Bâcului , 24 – 1 buc. |
|  | Dulap de uscat |  | - Volumul intern a camerei de lucru 100/120 litri - confecționat din inox, sau alte materiale rezistente la uzură, - interior din inox, cu rafturi reglabile din inox perforat (minimum 2 rafturi); - gama de temperatură de la 200C la 2000C; - clasa de precizie ±1,00C; - alimentare:220 V; - afișaj digital; - dotat cu sistem de ventilare forțată şi cu alarma de urgență (semnale sonore sau luminoase) activă când sunt abateri de la temperatura setată; în cazul întreruperii alimentării și reconectării ulterioare va continua să funcționeze în conformitate cu programul stabilit anterior; funcționare silențioasă; - rezistent la utilizare continuă 24 h/ 24 h. - protecție pentru supraîncălzire | Efectuarea investigațiilor fizico-chimice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a încercărilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. pentru metodele gravimetrice | 1 | Laboratorul ape uzate, str. Lunca Bâcului , 24 |
|  | Cuptor de calcinare |  | - Intervalul de temperatură +10...11000C - Volum-8.2litri, încălzire din 4 direcții, controler de temperatură cu microprocesor, memorizarea unui program minim de 2 parametri/pași (temperatura și timpul de menținere, carcasa exterioară din material termoizolant ecologic de înaltă calitate. - Afișajul indică temperatura de lucru setată și cea reală din incintă, precum și timpul rămas, aparatul se oprește automat la scurgerea timpului de lucru setat. - Afișajul indică prin alarmare optică starea de funcționare sau erorile apărute în funcționare. - Ușa se deschide lateral, consumul redus de energie electrică, conține placă ceramică. - Coș de evacuare gaze arse și sistem de ventilare pentru eliminarea gazelor, fumului și a umidității | Efectuarea investigațiilor fizico-chimice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a încercărilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. pentru metodele gravimetrice și titrimetrice | 1 | Laboratorul ape uzate, str. Lunca Bâcului , 24 |
|  | Unitate pentru distilare |  | - Unitate pentru distilare Kjeldahl, aparat destinat distilării a 6 probe în vase de 50,100,250,500,750 ml. - Sistemul de încălzire este format din plite de tip KI 16, adaptor pentru distilare, furtuni de evacuare, inele de susținere, flacoane Kjeldahl de 250ml, componentele de conectare din cauciuc | Efectuarea investigațiilor fizico-chimice, estimarea incertitudinii de măsurare cu o precizie înaltă a încercărilor chimice din domeniul de acreditare al laboratorului. pentru determinarea grupei azotice | 1 | Laboratorul ape uzate, str. Lunca Bâcului , 24 |