## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 25) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Lot-1-Video laringoscop portabil | Lot-1-Video laringoscop portabil |  |  |  | Videolaringoscop Specificația tehnică: Videolaringoscop cu lame reutilizabile. Material: din oțel medical cu posibilitate de autoclavare sau prelucrare chimică. Display/ Ecran pentru monitorizarea procedurii: LCD, color. Posibilitate de afișare a imaginii direct pe ecranul mic atașat video laringoscopului. Dimensiunea ecranului/ monitorului: ≥ 2,5”, preferabil ~ 3,5”. Posibilitate întoarcere ecranul Sus/jos de la 0° la ≥130°. Dreapta/stânga de la 0° la ≥270°. Iluminare: Tip LED. Alimentare: Baterie reîncărcabilă (Li-ion); Posibilitate de lucru continuu ≥ 2 ore. Adaptor/încărcător; Memorie: Integrată sau cu memorie SD/ microSD cu posibilitatea de a înregistra video sau fotografii și transfer pe calculator. Specificații lame: lame Macintosh (nr. 2, 3, 4) reutilizabile, detașabile și sterilizabile. Specificații lamă: Oțel inoxidabil (sterilizabil la autoclav sau etilen oxid). Garanție minim 24 luni |  |  | Lot | Lot-1-Lot-1-Video laringoscop portabil
33100000-1 | 2 | Lot-2-Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caractoristici avansate) | Lot-2-Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caractoristici avansate) |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea vizuală directă a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Înghetarea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu "Reducerea zgomotului imaginii" obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă "≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W" Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 27 inch "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu Suport pe rotile obligatoriu Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Display medical HD ≥ 27 inch să se indice modelul Cablu de ghidare a luminii LED obligatoriu Extractor de pietre obligatoriu Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocistoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Lungimea de lucru ≥ 380 mm Diametrul ≥ 2 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 100 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-50 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥ 3 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumnii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |  |  | Lot | Lot-2-Lot-2-Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caractoristici avansate)
33100000-1 | 3 | Lot-3-Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie și videocolonoscopie | Lot-3-Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie și videocolonoscopie |  |  |  | Descriere Sistem video pentru investigarea și tratamentului căilor gastrice Videoprocesor Intrări cameră ≥1 "Controale / caracteristici" Ajustare nuanță Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate da Videocompensare da Alte controale zoom Ieșiri: RGB/VGA 1 Y/C sau S-Video ≥1 Digital (DVI/ HD-SDI) da Cromoscopie virtulă/digitală sau tehnologia anolgic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes, cel puțin într-o singură treaptă. Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separata ori alt sistem de iluminare care poate fi confirmat prin date tehnice. Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă Xenon ≥ 150 W sau LED Lampa de rezervă doar în cazul lampii Xenon Control lampă în nivele /intensitate obligatoriu Lampă Periferice disponibile Monitor( sa se indice modelul cu specficatia tehnica) ≥ 23,5 inci" "Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode Memory stick USB / HDD portabil" Captura digitală ( fotografie si video) Suport pe rotile/Troleu (prezentarea modelului) Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație "Tip Separat de procesor sa se indice modelul" Volumul rezervorului 1/2 litri Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Activarea la pedala minim obligatoriu Accesorii: Sursa de lumină separta sau integrata in video procesor 1 unit. "Pompă inclusă 0,3- 0,7 bar" Piesă bucală 2 unit. Tester automat sau manual 1 unit. (să se indice modelul) Filtre pentru aspirator 5 unit. Sistem de aspiratie 1 unit (să se indice modelul) Troliu cu politi pentru echipament si pentru monitor 1 unit. (să se indice modelul) Videogastroscop Tip Rezolutia minima 720x480 pix Dimesiuni Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Diametrul capului distal ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale de lucru ≥1 Diametrul canalului de lucru ≥ 2,7 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Spălarea obiectivului Metode de sterilizare "Chimic, Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare" Compatibilă cu tehnologia cromoscopie virtulă/digitală sau tehnologia anolgic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes Videocolonoscop Tip Rezolutia minima 720x480 pix Dimesiuni Lungime de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 13,0 mm Diametrul capului distal ≤ 12,8 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale de lucru ≥1 Diametrul canalului de lucru ≥ 3,5 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grad Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 180/180 grade Stînga/dreapta 160/160 grade Spălarea obiectivului Metode de sterilizare "Chimic, Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare" Compatibilă cu tehnologia cromoscopie virtulă/digitală sau tehnologia anolgic p/u prezentarea clară a sitemului vascular în zona de interes Manual de utilizare In limba romina Instalarea si livrarea facuta de catre reprezentatul oficial |  |  | Lot | Lot-3-Lot-3-Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie și videocolonoscopie
33100000-1 | 4 | Lot-4- Set pentru laparoscopie | Lot-4- Set pentru laparoscopie |  |  |  | Descriere: Set pentru laparoscopie pentru vizualizare și intervenții chirurgicale. Video procesor Semnale video de ieșire: minim DVI sau HDMI Ieșire video compatibilă cu monitorul oferit Reglaj automat al luminozitatii Stocare foto și video pe USB sau memorie internă Funcția White Balance Display LCD-opțional Cap cameră Rezoluție minim 1920x1080 Functie focalizare automată Cuplare cu telescop Butoane programabile - minim 2 Lungime cablu cap cameră ≥ 3 m Posibilitate de sterilizare Sursa de lumină Lampă xenon sau LED Durată LED min. 30.000 ore sau echivalent în lămpi xenon reglarea intensității luminii- regim automat reglarea intensității luminii- regim manual Cablu fibră optică Diametru- 4-5 mm Lungimea minimă - 250cm Cu rotire liberă în jurul axei Conector compatibil cu sursa de lumină furnizată Posibilitate de sterilizare Telescop optic- laporoscop Unghi de vedere laterală- 29- 31 grade Diametrul extern- nu mai mic de 9 mm, max 11 mm Lungime- minim 31cm Transmisie lumină prin fibră optică înglobată în sistemul optic autoclavabil "Trocar pentru instrumente 10-11 mm " "Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă" diametrul 10-11 mm lungime 9- 12 cm cantitatea- 2 unit. Trocar pentru instrumente de 5-6 mm "Componente: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă " diametrul 5-6 mm lungime 9- 12 cm cantitatea- 3 unit. Reductor Tip basculant 10/5- 11/5 mm "Pensă pentru disecție/apucare, rotativă Maryland " Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf tip Maryland Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm lungimea branselor 21±2mm Mîner fără cremalieră cu pin HF "Pensă pentru disecție/apucare, rotativă 360 grade " Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf unghi drept aproximatim 90 grade Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm lungimea branselor 16-27mm Mîner fără cremalieră cu pin HF Pensă tip aligator, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) lungimea branselor 20±3mm Diametru 5 mm Lungime minim 320 mm Mîner fără cremalieră cu pin HF Ac VERESS Diametru 2-3 mm Lungime 12-15 cm Pensă extractoare, rotativă 360 grade Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vîrf 2x3 dinți Lungimea branselor 28-38 mm Diametru 10 mm Lungime minim 320 mm Mîner cu cremalieră cu pin HF Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe Matzenbaum Lungime activă lame 15-20 mm Diametrul 5 mm Lungime 32- 37 cm Mîner fără cremalieră cu pin HF Electrod de coagulare și disecție, în formă de L Diametrul 5 mm Lungime 32- 37 cm Mufă conector HF Depărtător metalic în evantai Diametrul 10 mm min. 3 degete Lungime 32- 38cm Port- ac laporoscopic Mîner curb tip pistol Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid Diametrul 5 - 10 mm Lungime 32- 37 cm Aplicator clipuri titan medii-mari, rotativ 360 grade (ML) Diametrul 10 mm Lungime 32- 37 cm Prevăzut cu port de lavaj Canulă irigare/aspirație Cu robinet bidirecțional, operabil cu o singură mână Diametrul 5 mm Lungime 32- 37 cm Cu perforații laterale la capăt Monitor Diagonala minim 27 inch Afișare cu matrice TFT/LCD sau analog Rezoluție 1920x1080 Unghi de verere 178 grade pe orizontala si verticala Semnale de intrare, cu tipurile de conexiune minim DVI sau HDMI Troliu pentru echipament Cu minimum 4 rafturi și 1 sertar 4 roți prevăzute cu sistem de frânare Suport dedicat pentru butelie Mâner de manevrare Suport dedicat pentru cap cameră, montat pe troleu Dotat cu stabilizator de tensiune/transformator de izolare, atașat ori încorporat în troleu, min. 1200 VA, 220–240 V Distribuție electrică integrată în troleu Suport pentru monitor Insuflator Debit de insuflare: interval minim 5–45 L/min Functie de evacuare a fumului Minim 2 moduri de operare Afișarea parametrilor presetați (debit, presiune, gaz consumat) Tubt de evacuare fum - 1 buc Tub pentru insuflare CO₂ prevăzut cu încălzitor - 1 buc Filtre pentru gazul de insuflație - 10 buc Display LCD touchscreen Alarmă la lipsa gazului de insuflare Furtun de conectare la butelia de înaltă presiune Să permită alimentarea cu gaz atît de la tub de înaltă presiune direct, fără reglator, cît și de la sistemul central de gaz al spitalului, de joasă presiune Pompă de irigare si aspirare Debit de irigare: minim 1200ml/min Debit de aspirare: minim 1200ml/min Seturi de tubulatură reutilizabilă și autoclavabilă, minim 2 bucăți pentru fiecare categorie, sau set de unica folosinta, minim 20 bucati Unitate electrochirurgicală Regim de lucru: monopolar , bipolar, sigilarea vaselor prin ultrasunet ca sistem integrat sau 2 generatoare separate Display LCD touchscreen Monopolar tăiere pură (Pure Cut): ≥ 200 W/ ≥250 Ohm Monopolar tăiere cu hemostază (Blend): ≥200W/ ≥200 Ohm Monopoalar coagulare (spray, fulgurate): ≥100W/ ≥400 Ohm Bipolar coagulare: ≥70W/ ≥70 Ohm Sigilare vasculară prin ultrasunete, cu putere de ieșire ≥ 35 W Memorie pentru minimum 3 seturi de parametri de lucru personalizați Sigilare vasculară prin ultrasunete, pentru vase cu diametrul de minimum ≥ 5 mm Funcție de autotestare automată a sistemului Piezoelement pentru pensă ultrasonică, autoclavabil la 134°C, reutilizabil, min. 90 cicluri - 1 buc Pensă de sigilare ultrasonică, Ø 5-7 mm, lungime 360 mm - 2 buc |  |  | Lot | Lot-4-Lot-4- Set pentru laparoscopie
33100000-1 | 5 | Lot-5-Troliu laparoscopic 3D cu accesorii | Lot-5-Troliu laparoscopic 3D cu accesorii |  |  |  | Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului. Unitate de procesare video digitală 4K/3D/NIR – 1 buc. Redare imagine 3D si 2D posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel Sa asigure reglarea intensiatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3 Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p (FHD) pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB. Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprocesorului si un buton setabil de pe camera video. Reglare automată a culorilor Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc Videolaparoscop 3D, UHD – 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS Directie de vedere: min 30° Rezolutie minim ULTRA HD (3840 x 2160 pixeli) Cu functie de autorotatie Minim 3 butoane de comanda, cu alocarea functiilor de comanda/fiecare buton la alegerea utilizatorului Comutare 3D/2D Captura de imagine/secvente video Diametru 10 – 10,3 mm Lungime 30 – 37 cm Cu Functie de lucru in mod NIR /ICG Imersibil in solutii de dezinfectare Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la temperatură joasă cu plasma (H2O2) și la rece in substante chimice. Camera video endoscopica 2D – 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS, lumina albă și fluorescență Rezoluţie format 4K ULTRA HD: minim 3840x2160 pixeli ZOOM minim 1.2X digital Cu minim 2 butoane cu functii programabile focalizare cu interval de la 16 mm la 26 mm Cuplare automata pe telescop Spectru luminos fluorescent NIR/ICG. Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la temperatură joasă cu plasma (H2O2) și la rece in substante chimice. Telescope optic 30° – 1 buc Posibilitate de vizualizare NIR/ICG 4K diametru 10 mm lungime 30 -33 cm compatibil cu sursa de lumină și camera video endoscopica Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece in substante chimice sau/și la temperatură joasă cu plasma (H2O2) și la rece in substante chimice. Sursă lumină rece – 1 buc. Separat sau integrat de videoprocesor, tehnologie LED sau Xenon Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescenta (NIR/ICG) reglarea intensitatii de lumină minim diapazon 5-100% ecran tip touchscreen sau display digital - opțional timp prognozat de funcţionare în cazul modulului LED: minim 25.000 ore Cablu optic – 1 buc. 4 – 5 mm diametru Lungime - minim 260 cm autoclavabil 134 grade Insuflator electronic CO2 – 1 buc. debit minim necesar: 1 - 45 L/min presiune in mod standart: 1-30 mmHg cu functie de incalzire a gazului la portul de iesire catre pacient ajustare electronica a presiunii si debitului alarma acustica presiune depășită furtun butelie CO2 (de înalta presiune) – 1 buc. furtun de conectare la sursa centralizată CO2, cu conectare DIN pe perete, lungime minim 5 metri - 1 buc set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc set furtun conexiune pacient reutiliabil, cu incalzire – 2 buc set filtre CO2 sterile – minim 40 buc Pompă irigare – aspirare – 1 buc. pentru chirurgie laparoscopica, în special ginecologie pompa multifuncționala debit irigare de minim 1200 ml/min set tuburi irigare de unica folosință – 40 buc sau 2 unități reutilizabile în caz că sunt Monitor 3D, 4K – 1 buc. Dimensiune diagonală: minim 50" Afișaj activ cu matrice TFT sau LED Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format") Rezolutie: minim 3840 x 2160 pixel Strălucire: minim 520 cd/m2 Suport pentru monitor montat pe troliu - obligatoriu. Ochelari 3D tip polarizat, mari - 5 buc Ochelari 3D tip clip-on utilizati cu ochelari de vedere - 5 buc Troliu mobil – 1 buc. carucior mobil cu roti pivotante, dintre care min 2 cu sistem de franare blat retractabil pentru tastatura minim 4 rafturi, un sertar mâner manipulare suport cap camera video minim 8 prize alimentare dispozitive ( 220 – 240 V) cu suport butelie CO2 Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu Sistem de distributie al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica. Platformă energetică electrochirurgicală avansată – 1 buc Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru ginecologie, urologie, și aplicație generală. Montare pe raft troliu sau pe energy cart suplimentar oferit Canale de ieșire minim: Monopolar, Bipolar, (Ultrasunet și/sau Hybrid Energy - opțional) Comutator de picior bipolar - da Comutator de picior monopolar - da Moduri de lucru: Monopolar Tăiere pură ≥ 300 W Tăiere blend ≥ 200 W Coagulare Fulguratie ≥ 120 W Coagulare Soft ≥ 120 W Spray pentru hemostaza ≥ 100 W Bipolar Coagulare ≥ 70 W Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal”, sau ”Thunderbeat sau ”EVS”) Sigileaza vase de sânge şi limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor. - Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut (”Tissue Sensing Technology” sau ”Adaptive Tissue Technology” sau ”Intelligent Tissue Monitoring” sau Smart Tissue Sensing). (opțional) Ultrasunet și/sau Hybrid Energy: Frecvența de lucru minim 47 kHz Cu pedală de picior Aplicații chirurgicale minim 50 de programe. Ecran LCD touchscreen Afișare separat în minim 4 cadrane Funcţie de autotestare - da Indicatoare - acustic, vizual. Control volum sunet - da Funcții suplimentar: Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru si cu configurare de energie automata. Recunoaştere automată a finalizarii ciclului de Sigilare vase (”Ligasure” sau ”EnSeal” sau ”Thunderbeat” sau ”EVS”) și sunet de finalizare a ciclului Comunicare interactivă de eroare, inclusiv actiunile corective afişate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase. Accesorii: Cablu de alimentare - 1 buc. Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 2 buc. Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc Mâner monopolar (creion) reutilizabil, cu minim două butoane de operare, cablu de minim 3m, minim 50 de cicluri de autoclavare - 10 buc Instrument multifuncțional pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 33-38 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 10 buc Instrument multifuncțional pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 33-38 cm, diametru 5mm, fălci curbate, lungimea cut-seal minim 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 10 buc Instrument multifuncțional pentru tăierea și sigilarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 33-38 cm, diametru 5mm, fălci drepte, lungimea cut-seal minim 12,5 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 10 buc Instrumentar laparoscopic: Set de instrumente pentru aplicații laparoscopice, 5mm, lungime 33-37 cm, care să conțină minim 5 instrumente diferite - 2 seturi Pensa pentru prehensiune lungă, fenestrată, atraumatică (de ex: Johann) Pensa pentru prehensiune scurtă, fenestrată, atraumatică (de ex: tip flat) Pensa disecție scurtă (de ex: Maryland, Kelly) Pensa disecție lungă (de ex: Maryland, Kelly) Foarfeca (de ex: Metzenbaum) Cablu monopolar HF Box, tray pentru depozitare Caracteristici minime instrumente: rotative 360 grade, demontabile în maxim 3 părți componente: maner, teaca, element de lucru fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, teaca izolata, cu port spalare cu dop mâner cu conector, monopolar. Pensa pentru disectie bipolara – 1 buc cablu bipolar HF, vârf rotunjit, fălci drepte, fenestrată, diametru 5 mm, lungime 33-37 cm. mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop Pensa pentru disectie bipolara – 1 buc cablu bipolar HF, vârf tip Maryland, fălci curbe, diametru 5 mm, lungime 33-37 cm. mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părţi componente : maner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spalare cu dop Termen de garantie ≥ 24 luni Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore. |  |  | Lot | Lot-5-Lot-5-Troliu laparoscopic 3D cu accesorii
33100000-1 | 6 | Lot-6-Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor | Lot-6-Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor |  |  |  | Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor Instrumente pentru intrauterin monopolar HF: 1) Telescop 12 grade, cu vedere mărită, diametru 4 mm, lungime 30 cm, autoclavabil, cablu de fibră optică pentru lumină, lungime minim 2,3 metri, diametru în dependență de telescop, compatibil cu ENDOLIGHT LED, compatibil cu cap-camera ENDOCAM HD, Richard Wolf, din dotație. 2) Teaca rezectoscop 26 Fr, cu tuburi de conectare pentru intrare și ieșire flux pentru irigare continuă, tub interior cu izolație ceramică, fixare rapidă, compatibil cu elementul de lucru. Teaca internă cu izolație ceramică compatibil cu elementul de lucru și teaca rezectoscop. 3) Elementul de lucru, mișcarea prin intermediul unui arc, suportul degetului mare mobil, în poziția de repaos vârful electrodului este în interiorul tecii. 4) Electrod de tăiere 24 Fr, unghiular, diametru teacă 8 mm, compatibil cu telescopul și teaca oferită - 12 bucăți. 5) Electrod de coagulare 24 Fr, sferă, diametru 3 mm, compatibil cu telescopul și teaca oferită – 6 bucăți. 6) Electrod de coagulare 24 Fr, sferă, diametru 5 mm, compatibil cu telescopul și teaca oferită – 6 bucăți. 7) Tub de protecție pentru păstrare și sterilizare a electrozilor – 2 buc 8) Cablu monopolar HF – 2 buc 9) Sistem de control a fluidelor pentru aspirare și irigarea prin instrumente: Pompă modulară tip roller. Ecran touchscreen. Irigarea cu presiune și flux. În histeroscopia operatorie intrauterină cu HF rezecție și diagnostică asigură dilatarea controlată prin presiune a cavității uterine. Setările de presiune pot fi ajustate și manual. Afișarea și monitorizarea continuă a parametrilor deficitului de fluid. Posibilitatea de upgradare a softului pentru alte aplicații (laparoscopie, urologie, etc) Fluxul de irigare histero minim 590 ml/min Presiunea de irigare histero 20 - 200 mmHg Presiunea de aspirare, -60 kPa. Tub de silicon pentru aspirare, reutilizabil – 2 buc. Container/sticlă cu capac de minim 3 litri. – 2 buc. Filtre – minim 20 buc. Set de tuburi pentru irigare, tip casetă, steril, cu controlul presiunii, cu două ace de perforare, pentru histeroscopie, unică folosință - 30 buc Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Manual de utilizare: În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezent să fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Manual de service În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore. |  |  | Lot | Lot-6-Lot-6-Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor
33100000-1 | 7 | Lot-7-TROLEU VIDEO LAPAROSCOPIC cu NIR/ICG pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | Lot-7-TROLEU VIDEO LAPAROSCOPIC cu NIR/ICG pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale |  |  |  | Troliu pentru dispozitive-1 unit: Mobil pe 4 roţi cu frâne de blocare; " cu prize să asigure conectarea tuturor unităţilor pentru buna funcţionare a sistemului; " Suport pentru monitor, cu posibilitate de rotire şi înclinare; 4 rafturi; Suport cap cameră. Monitor - 1 unit: Diagonala min. 30 "; Backlight Brightness min. 650 cd/m^2; Rezoluţie: min. 3840 x 2160; Intrări video: compatibile cu video camera oferită; Unghi de vedere min. 178 grade; Cap camera - 1 unit. Cap camera min. 4K; Senzor minim: CMOS; Funcția NIR/ICG; Cameră cu captare minim 4K; Focalizare minim 25 mm ±2 mm; Cablu lungime minim 3m; Butoane uşor programabile, minim 3; Videoprocesor - 1 unit; Posibilitatea de capturare video în calitate 4K; Funcția NIR/ICG; Video ieşire compatibile cu monitorul oferit; Memorie de stocare extern/integrat min. 500GB; Display LCD touchscreen; Funcția „White Balance”. Sursa de lumina (Integrat in videoprocesor sau aparte) - 1 unit: Sursa de lumina LED sau xenon; Durata de funcţionare, ore min. 40.000; Temperatura de culoare aprox. 5500 K ±500 K; Funcția NIR/ICG; Controlul automat și manual al luminozităţii; "Cablu de lumină compatibilă cu telescopul oferit- 2 buc. (acelaşi producător ca şi la sursa de lumină); " Telescop optic - 2 buc(acelaşi producător ca şi sursa de lumină): Unghi de vedere 0֯; Diametrul extern- 10 mm; Lungime- minim 30cm; Funcția NIR/ICG; Autoclavabil; Pompa de aspiraţie şi de irigare- 1 unit: Capacitate de irigare: 0-1200ml/min; Capacitate de aspirare: 0-1200 ml/min; "Tuburi de irigare si aspiraţie autoclavabile- 2 seturi sau Seturi de unică utilizare, în număr cel puțin egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 20 seturi;" Comutator de picior. C02- Insuflator- 1 buc Debit minim: 2-45 L/min; Presiune: 1-25mmHg; Tub de insuflare CO2 cu încălzitor pentru gaz- 2 buc. Posibilitatea de evacuare a fumului integrat/separat; "Display LCD pentru monitorizarea parametrilor (debitul curent, presiunea curentă); " " Să fie incluse toate conexiunile şi accesorii necesari pentru buna funcţionare." Unitate electro-chirurgicală: Porturi de operare: Monopolar, Bipolar, Sigilare vaselor ; Suportă moduri de lucru avansate; Funcție de autotestare; "Afișare digitală a parametrilor de lucru și stării aparatului; Indicatori vizuali și acustici; " Control al volumului semnalelor sonore, cu opțiune de reglare; "Posibilitatea de salvare și încărcare a programelor personalizate minim 10 (programe de utilizator); " Compatibilitate cu comutatoare de picior pentru modurile: Monopolar, Bipolar, Sigilare vasculară prin ultrasunet și/sau electric (ex. ”Ligasure” sau ”EnSeal”, sau ”Thunderbeat sau EVS” ). Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere pură: min. 300 W Tăiere cu hemostază (blend): min. 200 W Coagulare tip spray (fulgurate): min. 100 W Coagulare moale (soft): min. 100 W Bipolar: Coagulare standard: min. 70 W Sigilare vaselor (fuziune de ţesut, sigilarea vaselor de legătură sau echivalent): Capacitatea de a sigila vase de până la 5 mm în diametru. Accesorii: Comutator de picior pentru regim monopilar - 1 buc.;" Comutator de picior pentru regim bipoilar - 1 buc.; Comutator de picior pentru regim sigilare vase - 1 buc.; "Piezoelement/transductor pentru pensă ultrasonică reutilizabil min. 95 cicluri – 1 buc." Instrumentariu Laparoscopic "1.Trocar Componente: Canulă. stilet piramidal, supapă tip clapetă, diametrul 10-11 mm, lungimea 100 ± 10 mm, reutilizabil-1 buc" 2. Trocar Componente: Canulă. stilet cu scut automat supapă tip clapetă, diametrul 10-11 mm, lungimea 100 ± 10 mm, reutilizabil -1 buc 3. Trocar Componente: Canulă filetată. stilet cu scut automat, supapă tip clapetă, diametrul 5-6 mm, lungimea 100 ± 10 mm, reutilizabil - 2 buc 4. Trocar Componente: Canulă filetată. stilet piramidal, supapă tip clapetă, diametrul 5-6 mm, lungimea 100 ± 10 mm, reutilizabil - 2 buc 5. Trocar Componente: Canulă. stilet piramidal, supapă tip clapetă, diametrul 5-6 mm, lungimea 100 ± 10 mm, reutilizabil - 2 buc 6. Reductor cilindric 10/5- 11/5 mm, reutilizabil - 1 buc; 7. Aplicator clipuri titan medium- larg, rotativ 360 grade, diametrul 10 mm, lungime minim 30 cm, compatibil cu clipsurile oferite medium-largi, reutilizabil - 2 buc; 8. Clipuri titan medium-largi M-L -200 buc; 9. Canulă metalică irigare/aspiraţie tip robinet. diametrul exterior 5 mm Lungime minim 30 cm Canula cu perforaţii laterale la capăt, reutilizabil - 1 buc; 10. Electrod tip cârlig/ L-forma laparoscopic. monopolar, diametru 5 mm. Lungimea minim 300 mm, reutilizabil - 2 buc; 11. Disector bipolar tip drept, lungimea branșelor 16±2mm, reutilizabil - 2 buc; 12. Disector bipolar tip curbat, lungimea branșelor 16±2mm, reutilizabil - 1 buc; 13. Disector monopolar, virf curbat, lungimea branselor 16±2mm, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 14. Disector monopolar, virf curbat, lungimea branselor 21±2mm, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 15. Pensa de apucare, monopolar, virf drept, ferestrat, lungimea branselor 16±3mm, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 16. Pensa de apucare, monopolar, virf drept, atraumatic, lungimea branselor 12±3mm, miner cu clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 17. Pensa de apucare, monopolar, virf curbat, atraumatic, lungimea branselor 26±3mm, miner cu clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 18. Pensa de apucare, monopolar, virf cu dinti 2x4, lungimea branselor 13±3mm, miner cu clemaliera, miner cu clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 19. Pensa de apucare, monopolar, virf drept, ferestrat, lungimea branselor 16±3mm, miner cu clemaliera, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; 20. Pensa de apucare, monopolar, dpua branșe simetrice, curbate la extremitate, lungimea branselor 35±3mm, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; "21. Pensa de apucare, monopolar, virf drept, atraumatic, forma de lingură, lungimea branselor 17±3mm, miner fara clemaliera, reutilizabil - 1 buc; " "22. Foarfece laparoscopic tip Metzenbaum, diametrul - 5 mm, lungimea branselor 15±2mm, reutilizabil -1 buc " "23. Foarfece laparoscopic, virf curbat, serat, diametrul - 5 mm, lungimea branselor 20±2mm, reutilizabil -1 buc; " "24. Portac laparoscopic drept, diametrul - 5 mm, miner drept, reutilizabil - 1 buc; " "25. Portac laparoscopic curbat stânga, diametrul - 5 mm, miner drept, reutilizabil - 1 buc; " 26. Pensă de sigilare prin ultrasunet/electric compatibil cu unitatea electro-chirurgicală, diametru 5mm și lungime 360±2mm, de unică folosintă - 5buc. |  |  | Lot | Lot-7-Lot-7-TROLEU VIDEO LAPAROSCOPIC cu NIR/ICG pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 25) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea Estimată | Beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Video laringoscop portabil | Video laringoscop portabil | Bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65000 | SR Ocnita SCM Gheorghe Paladi
33100000-1 | 2 | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caractoristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caractoristici avansate) | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 900000 | AMT Buiucni
33100000-1 | 3 | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie și videocolonoscopie | Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie și videocolonoscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 625000 | SR Cantemir
33100000-1 | 4 | Set pentru laparoscopie | Set pentru laparoscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 861300 | SR Cantemir
33100000-1 | 5 | Troliu laparoscopic 3D cu accesorii | Troliu laparoscopic 3D cu accesorii | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 6 | Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor | Instrument set pentru histeroscopie operatorie și sistem de control al fluidelor | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 410000 | Institutul Oncologic
33100000-1 | 7 | TROLEU VIDEO LAPAROSCOPIC cu NIR/ICG pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | TROLEU VIDEO LAPAROSCOPIC cu NIR/ICG pentru vizualizare şi intervenţii chirurgieale | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1200000 | SCM Gheorghe Paladi
5861300

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________