| # SECŢIUNEA 4 CAIETUL DE SARCINI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. |  |
| Formular | Denumirea |
| F4.1 | Specificaţii tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

|  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul licitaţiei: |  |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| Denumirea licitaţiei: |  |  |  |  |  | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aparat de anestezie inhalatorie pentru animale mici |  |  |  | Specificații gaze: Alimentare gaz: O2, N2O: 0.28 – 0.6 Mpa Forme de unda: P-t, F-t Debitmetru: O2: 0-1 L/min; 1-10 L/min: N2O:0-1 L/min; 1-10 L/min Sistem gaz: alarma O2 insuficient sistem securitate Hipoxie O2 flush: 35-75L/min Mod de lucru: Închis, Semi-închis, Semi-deschis Mod control: acționare pneumatică și control electronic Mod de operare: Man./ Vent Valva de siguranță: <= 8kpa Specificații ventilator : Tip pacient: animale de companie Moduri ventilare: IPPV, Manual Setări: taste Volum tidal: 0-1600ml Frecventa de ventilare: 4-100 bmp Raport I/E: 4:1 - 1:8 Control presiune: 5-60 cm H2O Ppeep: 0-20 cm H2O Monitorizare: afisaj ecran LED presiune: Ppeak, Pplat, Pmean volum: VT, MV respirație Alarma presiune: limita de sus/jos Paw eroare alimentare presiune scăzută alimentare cu O2 Alarma silențioasă: <=120s Vaporizator: Unitatea poate avea: doua vaporizatoare Tip de agent: halotan, enfluran, isofluran, sevofluran Alimentare: Alimentare: 100-240 AC 50-60 Hz Consum: <=50W |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Concentrator de oxigen |  |  |  | Debit oxigen 0,5 ~ 5 l / min Concentrația de oxigen 95,5-87% Presiune de ieșire 40 ~ 70 kPa Putere de intrare 400VA Alimentare 230V-50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Bormașină pentru ortopedie multitool |  |  |  | Cadrul principal este fabricat din oțel inoxidabil Putere min 150W Capacitate baterie: min 1500 mAh Timp de lucru continuu: min 20 de minute Sterilizare: prin autoclavare până la 135℃ Nivel de zgomot: ≤ 60db Tensiune de intrare a încărcătorului AC220V/50HZ Frecventa > 15000rpm Viteza (foraj) >600rpm Accesorii: - adaptor de găurire osoasă; - adaptor ferăstrău oscilant; - adaptor expansor conic; - adaptor pentru trepanația craniului; - adaptor de foraj cranian; - adaptor tip termocuplu cu fir; - adaptor de tăiere a sternului; TPLO ferăstrău |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Pompă pentru infuzie |  |  |  | Moduri de lucru: mod control rata, mod control timp Seringi compatibile: diverse mărci 5ml, 10 ml, 20ml, 30 ml, 50ml Acuratețe ±2% Volum de infuzat 0~ 1000 ml Volum infuzat 0~9999.9 ml Presiune ocluzie 40~160 kPa Alimentare electrică 220 V 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Cântar electric pentru animale |  |  |  | Sarcina maxima ≥ 100 kg Diviziuni max. 50 gr Dimensiuni min 700 x 400 x 30 mm Platforma min 700 x 400 mm Afișaj LCD, fundal luminat Unități de măsurare gr, kg Alimentare 230V-50 Hz / baterii reîncărcabile |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Autoclav |  |  |  | Capacitate camera Ø min 17x27 cm / volum min. 5 L Temperatura de sterilizare 134 ° C sau 121 ° C Capacitate rezervoare apa min 200 ml Funcție auto-uscare DA Putere min 1300 W Presiunea de lucru 2,1-2,2 bari Autoclavarea Abur |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Mașină de împachetat instrumente |  |  |  | Voltaj / frecventa: 220 / 50 Putere: 500 W Siguranța fuzibila: 3 A Lățime maxima a pungii : 250 mm Lățimea sigilarii: 10 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Mașină de spălat instrumentar cu ultrasunet |  |  |  | Baie ultrasunete Frecventa de lucru min 46 kHz Cronometru electronic Dimensiuni interne min 160x80x50 mm. Alimentare 220 V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Mașină de tuns pentru animale de companie |  |  |  | Viteze de lucru: min. 2 Pentru tuns: câini, pisici, Cuțit de tuns: ceramic nr. 10 Rotații motor: min. 2000 rpm Alimentare: 2 acumulatori Li-Ion |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Ecograf |  |  |  | Metode de scanare: Convexă, Lineară, Microconvexă, Transvaginală, Endorectală Tehnologie: Full digital, DVD-RV, Windows XP, identificare automata a sondei, salvare configurație Format imagine: B, B+B, B+M, M, 4B Nivele de gri: 256 Monitor: 15 inci LCD color Procesare imagine: TGC - 8 segmente, THI, Pre si post procesare imagine Profunzime de scanare: 40mm.~240mm. Cine memory 500 cadre Memorie permanenta 1000 frames, Cine-loop :≥500 frames, HDD 150 G Zoom 6 ferestre concomitent si Full screen, in timp real si mod freeze Focusare electronica 5 zone cu ajustarea segmentului de focalizare Conversie imagine Pozitiv/negativ, dreapta/stânga, sus/jos Pseudo-color 10 module Măsurători Distante, Arii, Elipse, Volume, Rata cardiaca, Unghiuri Personalizare imagine ID pacient, data, ora, nume, sex, vârsta, nume doctor examinator, nume unitate medicala, comentarii, poze, video cine memory Pictograme 60 Obstetrica-ginecologie Determinarea termenului gestației pe specii de animale Ecoghidare Posibilitate efectuare puncții echoghidate (kit biopsie) Raporturi Generare raport automat in mod de lucru normal si OB, ecografia generala, abdominala, obstetrica-ginecologie, cardiologie, urologie, miniorgane, ortopedie Conectare PC 2 porturi USB 2,0 Iesire Pal-D, XGA, PS/2, USB 2,0 , DICOM 3,0 Porturi pentru sonde min 2 buc. Sonde pentru ecograf de uz veterinar. - sonda multifrecventa Convexa 2.0~5.0 MHz - sonda liniară min. 7,5 MHz Alimentare 220V, 50Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Aparat Roentgen |  |  |  | Digital sau Analog Digital Staționar sau portabil Staționar Gama tensiune de generator cu raze x, kv55/65 Max. valoarea mAs de x-ray. generator, mAs 800 Greutate maximă (kg) 250 Detector și soft |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Dermatoscop |  |  |  | Iluminare xenon XL 2.5V Temperatura de culoare 3.000° Kelvin Scala de măsurare0 ~ 10 mm Lentila acromatica x 10 ori Alimentare baterii/acumulatori, tip "C" |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Lampa Wood |  |  |  | Lupa mărire 3 x Tuburi ultraviolete4 x 5,5 W Lungime undă 360 nm Alimentare 230V, 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]. Numărul licitaţiei:; Data: „___” _________________ 20__; Alternativa nr.: ___________. Denumirea licitaţiei:; Lot: ___________; Pagina: __din __. Cod CPV; Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/ prestare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Bunuri/Servicii:. Lotul 1. 33100000-1; Aparat de anestezie inhalatorie pentru animale mici; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 1; buc.; 1. Lotul 2. 33100000-1; Concentrator de oxigen; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 2; buc.; 1. Lotul 3. 33100000-1; Bormașină pentru ortopedie multitool; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 3; buc.; 1. Lotul 4. 33100000-1; Pompă pentru infuzie; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 4; buc.; 1. Lotul 5. 33100000-1; Cântar electric pentru animale; buc.; 1; #### Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți #### în contract.. Total lot 5; buc.; 1. Lotul 6. 33100000-1; Autoclav; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 6; buc.; 1. Lotul 7. 33100000-1; Mașină de împachetat instrumente; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 7; buc.; 1. Lotul 8. 33100000-1; Mașină de spălat instrumentar cu ultrasunet; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 8; buc.; 1. Lotul 9. 33100000-1; Mașină de tuns pentru animale de companie; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 9; buc.; 1. Lotul 10. 33100000-1; Ecograf; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 10; buc.; 1. Lotul 11. 33100000-1; Aparat Roentgen; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 11; buc.; 1. Lotul 12. 33100000-1; Dermatoscop; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 12; buc.; 1. Lotul 13. 33100000-1; Lampa Wood; buc.; 1; Furnizorul oferă transportul echipamentului în terminii stabiliți în contract.. Total lot 13; buc.; 1. TOTAL; 13. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |