## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția instrumentarului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Valoarea estimativă fără TVA | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Blefarostat | Blefarostat |  |  |  | Speculum pentru pleoape conform Castroviejo, branșe fenestrate de 15 mm ± 1 mm, înclinate la 35°, Lungime 80 mm ± 2 mm. Material: titan
33100000-1 | 2 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin |  |  |  | Cârlig pentru manipularea cristalinului conform Sinskey, angulat 90°, lungimea vârfului 0,8 mm, Lungimea 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 3 | Canule 23 G | Canule 23 G |  |  |  | Canula viscoelastic 23 G (60 mm) (23 x 7/8 in), angulată 45 la 8- 10 mm de la vârf.
33100000-1 | 4 | Retractore capsulare | Retractore capsulare |  |  |  | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril, set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru mărirea ariei de suport. Un set= o bucată
33100000-1 | 5 | Bastonașe absorbante | Bastonașe absorbante |  |  |  | Burete absorbant oftalmic tupfer, sterile, set cîte 5 ± 1 buc. Un set= o bucată
33100000-1 | 6 | Vopsea capsulară | Vopsea capsulară |  |  |  | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unică folosință, cu un fiting Luer- lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolaritatea 270-400 mOsm/kg. O seringă= O bucată
33100000-1 | 7 | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră |  |  |  | Cristalin artificial camera pentru fixare la scleră, dur, din PMMA hidrofob, asferic, D=6-7 mm, cu 2 haptice de la 12,5-13 mm, pe fiecare haptică orificiu pentru fixarea suturii
33100000-1 | 8 | Manșon | Manșon |  |  |  | Manșoane Silicon Alcon MicroSmooth Ultra Infusion Sleeve Kit 0.9mm compatibil cu facoemulsificator Infinity Vision System Alcon
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția instrumentarului Oftalmic și consumabile întru realizarea programului special „Tratament operator pentru cataracta” conform necesităților IMSP SR Ungheni (repetat 4) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Blefarostat | Blefarostat | bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 13300
33100000-1 | 2 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 3200
33100000-1 | 3 | Canule 23 G | Canule 23 G | bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 1300
33100000-1 | 4 | Retractore capsulare | Retractore capsulare | bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2750
33100000-1 | 5 | Bastonașe absorbante | Bastonașe absorbante | bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 2100
33100000-1 | 6 | Vopsea capsulară | Vopsea capsulară | bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 833
33100000-1 | 7 | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | Lentilă intraoculară cu fixare la scleră | bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 7500
33100000-1 | 8 | Manșon | Manșon | bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2023, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului. | 8200
|  | SUMA TOTALĂ |  | 7: 0; 8: 0 | 39183
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________