## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 7)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie | LOT NR.1-Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie |  |  |  | Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult obligatoriu Display, tip Diagonala ≥ 15 inch LCD TFT sau LED, Touchscreen obligatoriu Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Presiunea sanguină invaziv Capnografia Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 si 5 electrozi obligatoriu I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vn obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă Adult diapazon min. 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respiratiei Adult diapazon min. 0 - 150 rpm Protecție împotriva șocurilor de defibrilare obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 20 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul diapazon min. 10 - 280 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 297-300 mmHg Modul IBP Modul IBP obligatoriu Diapazonul -50 ... +350 mmHg Acuratețea ± 1mmHg Sensivitatea de intrare 5 µV/mmHg Monitorizarea undei IBP obligatoriu Modul Capnografie (CO2) Modul Capnografie (CO2) obligatoriu Diapazonul 0 - 150 mmHg Rata respiratorie diapazon min. 0 - 150 rpm Timp de înregistrare Apnea 10 - 40 s Monitorizarea undei CO2 obligatoriu Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Rezoluția ≤ 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzuta/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarme rata cardiacă scăzuta/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului cu 5 electrozi 1 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Circuite pentru Presiunea sanguină invaziv adult, unică utilizare 1 set., să se indice codul produsului Circuite pentru Capnografie (CO2) adult, unică utilizare 10 set., să se indice codul produsului Suport de fixare pe mașina de anestezie pe bara/consola/pendant (la solicitare) 1 buc., să se indice codul produsului Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. |  |  | SCM SF. Treime
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Mașină de anestezie | LOT NR.2-Mașină de anestezie |  |  |  | Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu sistem de absorbție CO2 obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu volumul Tidal, ml diapazon min. 10-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 - 100 Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3-60 raportul I:E minim 2:1 la 1:8 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 15-70 PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 Monitorizare complianta, rezistivitate obligatoriu Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic obțional Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de incălzire a amestecului gazos obligatoriu port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarma presiune subatmosferică obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <35 Concentrația de CO2 alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Halothan, isofluran, sevofluran Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu spirometria opțional Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥19", color TFT sau LCD obligatoriu touch screen obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie obligatoriu imprimantă termică încorporată Reformularea parametrului in: imprimantă termică obligatoriu conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB obligatoriu Protecti la defibrilare 360J obligatoriu Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta obligatoriu Compensarea automata a driftului isoliniei obligatoriu Detectarea automata a tipului de manjeta obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de cominicare cu altele obligatoriu Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentui ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impendanța transtoracică) obligatoriu Temperatura pe 2 canale obligatoriu Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale obligatoriu Modul de monitorizare BIS (bispectral index) sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) obligatoriu Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă autonomie de lucru ≥ 1.5h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc obligatoriu Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii: Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen (conector standard DIN) 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de AGSS 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul produsului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 50 buc., să se indice codul produsului Accesorii modul de gaz CO2 Adult ≥ 4 set., să se indice codul produsului Cablu ECG Adult, reutilizabil min. 5 fire ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 4 Buc., să se indice codul produsului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 4 buc., să se indice codul produsului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Accesorii necesare de functionare a modulului BIS sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare |  |  | SCM SF. Treime
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Sistem de rezecție artoroscopică | LOT NR.3-Sistem de rezecție artoroscopică |  |  |  | Descriere: Dispozitiv de șlefuire destinat intervențiilor chirurgicale artroscopice cu o gamă largă a vitezei de rotație cu putere înaltă. Turnul de artroscopie să fie din următoarele componente: 1. Troleu artroscopic - 1 buc.; 2. Monitor medical min. 4K - 1 buc.; 3. Videoprocesor cu rezoluție min. 4K - 1 buc.; 4. Sursa de lumina - 1 buc. 5. Dispozitiv Shaver - 1 buc; 6. Artropompă - 1 buc.; 7. Modul de electrocoagulare - 1 buc." Parametru Specificaţia: Troleu artroscopic: Înălțime ≥ 1400 mm; Lățime ≥ 500 mm; Adâncime ≥ 500 mm; Polițe standard ≥ 4; Sertar ≥ 1; Roți blocabile ≥ 2 Suport pentru cap cameră 1 buc. Suport sau compartiment pentru cabluri; Cablu de alimentare ≥ 4 m lungime; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Transformator, capacitate ≥ 1500 VA, 220-240 V Sistem de distribuție al energiei electrice incorporat in troliu (lateral sau spate) min. 8 prize Buton central de On/Off central Ușă din spate cu grilă pentru ventilație Suport pentru monitorul de bază, staționar sau flexibil Monitor medical: Integrat/separat; Monitor optimizat pentru aplicațiile artroscopice; Rezoluția ≥ 3800x2100 pxl, min. 4K; Alimentarea de la rețeaua de electricitate, (220-240V, 50 Hz); Diagonala display ≥ 30"; Unghi de vizualizare (orizontal & vertical) ≥ 175°; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Videoprocesor cu cap cameră: Integrat/separat; Videoprocesorul: min. 3800x2100, min. 4K; posibilitate de capturare foto cu rezolutia min. 1080p; posibilitate de capturare video min. 1080p; Memoria SSD min. 128 Gb; prezenta următoarelor funcții: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate, standby lumina. Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Cap camera: Senzor cu rezoluție minim 4K; conține min. 2 butoane programabile; TV coupler-lul (lentila) intergrat/sau separat; lungimea min. 2.5m; Sursa de lumina: Integrat în videoprocesor sau aparte; Puterea de ieșire, ≥ 300 Watt sau ≥ 1600 lumeni; Durata de funcționare, ore Led > 20000; Conector pentru fibra tip turet(baraban): Olympus, Wolf, Storz; Controlul iluminării manual sau automat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Shaver: Sistem motorizat; Posibilitate de conectare pedală Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz); Piesa Shaver: min. 1 buton de control; posibilitatea de a: porni/opri, schimbarea sensului de rotatie, setarea vitezei si modul de oscilare; viteza de rotatie maximala ≥ 8000 rpm. Lungime cablu minim 4 m Artropompa: Tip peristaltică; Debit ≥ 1,5 L/min; Mod de irigare automat, cu senzor de presiune integrat; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Modulul de electrocoagulare sau sistem de ablație Parametrii modulului de electrocoagulare: Port pentru pedală min. 1 buc Tăierea monopolara min. 350 W; Coagularea monopolara min. 200 W; Tăierea bipolara min. 200 W; Coagularea bipolara min. 200 W; Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Parametrii sistemului de ablație: Port pentru pedală min. 1 buc Regim de ablație și coagulare Selectarea puterii Putere max generată ≥ 400 W Sondă de lucru inclusă min. 5 buc Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz). Accesorii: Cap Camera compatibil cu videoprocesor min. 1 buc. Optică telescopică 4K: unghiul de vizionare 30˚ - min. 2 buc; diametru min. 4 mm;lungimea de lucru min. 150 mm;tip format: eyecup; Shaver handpiece min 1 buc. Altele: Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Manual de part list - Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. |  |  | SCM SF. Treime
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Luxmetru | LOT NR.4-Luxmetru |  |  |  | Descriere: Luxmetrul este un instrument destinat măsurării nivelului de iluminare în spații interioare sau exterioare, utilizat pentru evaluarea condițiilor de iluminat în laboratoare, instituții medicale, spații de lucru sau zone publice. Domeniu de măsurare: 0 – 99 999 lx Afișaj: LCD digital Unități de măsură afișate: lx / fc Rezoluție: - 1 lx pentru intervalul 0 – 19 999 lx - 10 lx pentru intervalul 20 000 – 99 999 lx Precizie: ±3 % Timp de răspuns / înregistrare: 0,5 – 1,5 s Funcție de resetare la zero: disponibilă Funcție de înregistrare a datelor: disponibilă Funcție de păstrare a datelor (Data Hold): disponibilă Funcție de memorare a valorii maxime (Peak Hold): disponibilă Moduri de măsurare pentru diferite tipuri de iluminare: disponibile (selectabile) Senzor de lumină: extern Capac protector pentru senzor: inclus Indice de protecție: IP40 Temperatură de funcționare: 0 °C – +50 °C Protocol / certificat de calibrare: inclus Accesorii incluse: - baterii pentru alimentare. |  |  | Policlinica de Stat
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis | LOT NR.5-Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis |  |  |  | Descriere: Sistemul motorizat cu mișcare alternativă a lamei (sternotom) este un instrument chirurgical utilizat în intervențiile de chirurgie cardiacă pentru realizarea sternotomiei mediane, necesară accesului la cord și structurile toracice. Dispozitivul funcționează prin mișcarea oscilantă de mare viteză a unei lame specializate, asigurând tăierea controlată a sternului și reducând riscul de lezare a țesuturilor adiacente. Caracteristici de bază: 1. Tip de sistem motorizat cu mișcare alternativă a lamei 2. Dimensiuni - 200mm (+/- 10mm) x 190mm (+/- 10mm) x 50mm (+/- 5mm) 3. Greutate - ≤ 2kg 4. Puterea motorului - minim 250 Watt 5. Frecvența diapazonul de turație de la 0 - la minim 14000 per minut; 6. Ciclul de lucru continuu, minim 30 de secunde cu pauza de maxim 30 secunde, repetabil de minim 5 ori; 7. Carcasa - Titan sau material analog după proprietate fizice si chimice, apt pentru sterilizare în substanțe alcaline. 8. Sterilizare - Apt pentru spălare/dezinfecție automată. Apt pentru autoclavare la 134⁰C 9. Container din aluminiu pentru stocare și sterilizare la 134⁰C cu accesorii de fixare a motorului în timpul sterilizării, coș perforat și filtru de până la 1000 cicluri de sterilizare. 10. Fixare lamele, unghi - 180⁰ 11. Schimbare lamele - Fără chei speciale, prin apăsarea butonului 12. Poziționare lamele, poziții - Minim 2 13. Protecție lame instalata pe sternotom. Accesorii obligatorii: • acumulatoare pentru sternotom cu minim 400 cicluri de reîncărcare 2 buc; • container de sterilizare pentru sistemul dat - 1 buc; • stație de reîncărcare al acumulatorilor cu minim 2 sloturi pentru acumulatoarele livrate – 1 buc; • Lame reutilizabile, autoclavabile pentru efectuarea sternotomiei cu lungimea de 35 mm ± 4 mm, grosime de 0.7 mm ± 0.1 mm, pasul intre dinți de 1.1 mm ± 0.1 mm- 15 buc. |  |  | SCR
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile | LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile |  |  |  | Descriere: Dispozitivul de aspirație medicală pentru rețeaua centralizată de vacuum este destinat colectării și evacuării secrețiilor sau lichidelor biologice în timpul procedurilor medicale și chirurgicale. Sistemul este prevăzut cu regulator de vacuum cu manometru pentru controlul precis al presiunii negative, vas gradat pentru colectarea secrețiilor și filtru antiviral și antibacterian pentru protecția sistemului și a mediului. Caracteristici de bază: Conector la rețeaua centralizată de vacuum standard DIN; Distanța dintre manometru de control și priza de vacuum ≥ 60 mm sau prin furtun de extensie; Manometru de control al presiunii negative cu scară gradată dublă – kpa și mmHg; Valorile limite ale manometrului de control – 0-100 kpa (0-750 mmHg); Posibilitatea de rotire a manometrului la 360˚; Clasa de acuratețe a manometrului de control, conform EN 837, ≤ 2,5; Valoarea maximă de vacuum creat – -90kpa (-675mmHg); Fluxul de aspirație – 0-55 L/min; Greutatea ≤ 1kg; Aspectul vizual al dispozitivului (culorile utilizate) conform standardului ISO pentru gazele medicale; Duza de ieșire pentru vacuum – ⌀ 6 mm; Filtru antiviral și antibacterian reutilizabil; Rata de reținere a filtrului virală/bacteriană – 99.99%; Vas pentru acumulare de secreții gradat numeric ≤ 1000 mL; Capac ușor detașabil cu supapa de siguranță la supra umplere; Accesorii obligatorii: • Vas pentru acumulare de secreții – 2 buc. • Capac cu supapa de siguranță la supra umplere – 2 buc. • Filtru antiviral și antibacterian reutilizabil – 2 buc. • Suport cu mâner pentru fixare, transportare vas – 1 buc. • Fixator pentru suport pe șina pandativei (linear rail locking clamp) – 1 buc; • Furtune pentru aspirație: sistema de vacuum – borcan și borcan – pacient (minimum 1.5 metri) – 2 seturi." |  |  | SCR
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Debitmetru tip Bobrov | LOT NR.7-Debitmetru tip Bobrov |  |  |  | Descriere: Debitmetru medical pentru oxigen cu umidificator, destinat administrării controlate a oxigenului pacienților prin conectare la rețeaua centralizată de gaze medicale. Sistemul permite reglarea precisă a debitului de oxigen și umidificarea acestuia înainte de administrare, pentru a preveni uscarea căilor respiratorii. Caracteristici de bază: Tipul conexiunii la O2 – DIN; Distanța dintre recipientul umidificator și priza de oxigen ≥ 60 mm; Presiunea de intrare – 3-5 bar; Carcasa debitmetrului, regulatorul de flux, inclusiv toate tuburile cu orificii destinate pentru transportul oxigenului atât în interiorul recipientului umidificator cât și în exterior, ieșirea pentru canula nazală, să fie confecționate din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Tipul recipientului umidificator – reutilizabil, autoclavabil; Indicator nivel de apă în recipient – minim și maxim; Capacitatea recipientului umidificator – 200-300 ml; Reglarea debitului de O2 la ieșire – 0-15 L/min; Indicatorul fluxului – scară gradată numeric; Ieșiri canulă de O2 – minim 1; Accesorii obligatorii: • Recipient umidificator (de rezervă) – 1 buc. |  |  | SCR
33100000-1 | 8 | LOT NR.8-Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare | LOT NR.8-Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare |  |  |  | Unitate de criochirurgie cu CO2 Destinat pentru: Unitate de criochirurgie pentru criobiopsie, criorecanalizare șI criodevitalizare în bronhoscopie flexibilă Obligatoriu Poate fi utilizat în biopsia pulmonară endobroșică și transbronșică Obligatoriu Recunoasterea sondelor: Unitatea va recunoaște instrumentul conectat și va ajusta automat parametrii pentru fiecare tip de sondă. Obligatoriu Afișare pe ecran: Toate setările sunt vizibile pe afișajul panoului frontal Obligatoriu Afișare pe ecran: numărare a timpului pentru a indica durata de activitate și a asista utilizatorul cu semnale acustice și vizuale Obligatoriu Gaz: Gaz de răcire CO2 Gaz: Presiunea de admisie a gazului 45-65 bar Accesul la sonda flexibilă trebuie asigurat și compatibil, prin intermediu unui bronhoscop (exemple ale Olympus BF-Q170, BF-1TQ170 existente în instituție) obligatoriu Programe presetabile minim 10 Pedală de activare/ control- 1 buc Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 1.1mm, lungime 1150mm, cu teacă de protecție cu lungimea de 800(+/- 20)mm; pentru canalul de lucru a bronhoscopului cu diametrul minim de 2.6mm (5 buc/ set ambalate steril/per bucată- 3 seturi Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 1.7-1.9mm, lungimea 1150mm, (5buc/set, ambalat steril/ per buc)- 3 set Sonde criochirurgicale flexibile, de unica folosință, diametru 2-2.4 mm, lungimea 1150mm, (5buc/set, ambalat steril/ per buc)- 3 set Echipat cu coș pentru accesorii Butelie pentru CO2: 1x minim 5L (DIN) sau volumul furnizat de bitelie să fie optim conform recomandărilor producătorului. Obligatoriu Regulator de CO2 (DIN) cu manometru Furtun de CO2 Necesarul adițional de furtun, conectoare și adaptoare pentru instalație. Conform recomandările producătorului Alte accesorii necesare pentru punerea în funcțiune a dispozitivului (să se prezinte lista completă) |  |  | IP Chiril Draganiuc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 7) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | LOT NR.1-Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie | LOT NR.1-Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 336000 | LOT NR.1 | LOT NR.1-LOT NR.1-Monitor de pacient cu CO2, Anesteziologie
33100000-1 | 2 | LOT NR.2-Mașină de anestezie | LOT NR.2-Mașină de anestezie | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000000 | LOT NR.2 | LOT NR.2-LOT NR.2-Mașină de anestezie
33100000-1 | 3 | LOT NR.3-Sistem de rezecție artoroscopică | LOT NR.3-Sistem de rezecție artoroscopică | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1700000 | LOT NR.3 | LOT NR.3-LOT NR.3-Sistem de rezecție artoroscopică
33100000-1 | 4 | LOT NR.4-Luxmetru | LOT NR.4-Luxmetru | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 7500 | LOT NR.4 | LOT NR.4-LOT NR.4-Luxmetru
33100000-1 | 5 | LOT NR.5-Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis | LOT NR.5-Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 250000 | LOT NR.5 | LOT NR.5-LOT NR.5-Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis
33100000-1 | 6 | LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile | LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile | 3: Bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 125000 | LOT NR.6 | LOT NR.6-LOT NR.6-Regulator Vacuum centralizat cu consumabile
33100000-1 | 7 | LOT NR.7-Debitmetru tip Bobrov | LOT NR.7-Debitmetru tip Bobrov | 3: Bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 58333.3333 | LOT NR.7 | LOT NR.7-LOT NR.7-Debitmetru tip Bobrov
33100000-2 | 8 | LOT NR.8-Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare | LOT NR.8-Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 810000 | LOT NR.8 | LOT NR.8-LOT NR.8-Sistem de criochirurgie pentru tratamente minim-invazive endobronșice și pulmonare
4286833.3333
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________