## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice și Hematologice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Strășeni pentru anii 2026-2029 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință Numărul de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Investigații Hematologice și Analizator în comodat | 1.1. Analizator hematologic automat |  |  |  | Descriere Analizator hematologic automat (6 diff) cu înсărсаrе automata de tip închis destinat analizei componentei Sanguine Parametrul Specificația Tip sistem închis Productivitate impendansmеtriсă fоtоmеtriсă optică Metode de măsurare automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # LIC# ALY#, Opțional MON# IMG# IMM#, Opțional IML#, Opțional NEU# BAS# EOS# LYM% LIC% ALY%, Opțional MON% IMG% IMM%, Opțional IML%, Opțional NEU% BAS% EOS% MIC, Opțional MAC, Opțional RDW-CV RDW-SD PLT PDW MPV NLR, Opțional P-LCR P-LCC, Opțional Capacitate (probe/oră) ≥ 40 Tip de încărcare probe automata, continua Diluție automată Tip proba Sânge venos, capilar Volum de proba utilizat CBC+DIF ≤ 25 µl Afișaj grafic Imprimantă – obligatoriu (termică sau compatibilă cu echipamentul) Interfață PC da Afișarea histogramelor da Stocarea datelor da Calibrarea: automată manuală Grafice: RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 6 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor: histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Sistem ID reactiv cititor barcod Monitorizarea datelor pacientului: nume pacient ID pacient sex vârstă Tipărirea completă a rezultatelor analitice și datelor pacientului Obligatoriu Control al calității: în 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 10 000 pacienți, cu posibilitatea de export a rezultatelor pe suport USB sau in format PDF Limba de comunicare rom/rus Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vase pentru deșeuri Reagenți: Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Consumabile: Sa fie incluse ≥ 50 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit (pentru testare/instruire) Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni. Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.
33100000-1 | 1 | Investigații Hematologice și Analizator în comodat | 1.2.Hemoleucograma completa |  |  |  | Hemoleucograma completa, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.1.Analizator biochimic automat |  |  |  | Descriere: Analizator automat pentru efectuarea analizelor biochimice și ion-selective, nou, nerecondiționat; Analizator de ultim model/generație cu ultimele versiuni software instalate; Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random access) Productivitate: fotometrice minim 450 teste/oră și fotometrice+ISE 750 teste/oră Metodă detecție: fotometrică Fotometru: Spectrofotometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm Tip probă: Ser, plasmă, urină; Modul ISE: Integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- Număr reagenți pe bord: minim 35; Număr probe pe bord: minim 50; Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord; Reagenți: Lichizi, gata pentru utilizare; Volum probă necesar: ≤ 50 µL; Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reagenților (ex. bule, cheaguri, nivel) Pre-diluție automată a probei Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Posibilitate efectuare probe STAT Conectivitate sistem informatic: unidirecțională; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură, mouse; Identificare probe și reagenți prin coduri de bare; Stocare și revizualizare rezultate și date QC; Posibilitate imprimare rezultate și date QC; Accesorii livrate: UPS pentru back-up 10 minute – 1 buc.; Imprimantă – 1 buc.; Cititor coduri de bare – 1 buc.; Sistem deionizare apă, pentru producerea apei de calitatea necesară analizatorului – 1 buc.; Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele spitalului. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de contractului Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului. - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatoarelor necesare pe toata perioada contractului. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului .Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.2.Proteina totala |  |  |  | Proteina totala, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.3.Albumina |  |  |  | Albumina, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.4.Urea |  |  |  | Urea, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.5.Creatinina |  |  |  | Creatinina, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.6.Acid uric |  |  |  | Acid uric, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.7.Bilirubina totala |  |  |  | Bilirubina totala, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.8.Bilirubina directa |  |  |  | Bilirubina directa, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.9.Glucoza |  |  |  | Glucoza, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.10.ALT |  |  |  | ALT, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.11.AST |  |  |  | AST, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.12.GGT |  |  |  | GGT, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.13.Fosfotaza alcalina |  |  |  | Fosfotaza alcalina, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.14.Lipaza |  |  |  | Lipaza, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.15.Amilaza |  |  |  | Amilaza, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.16.Amilaza pancreatica |  |  |  | Amilaza pancreatica, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.17.Colesterol |  |  |  | Colesterol, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.18.Trigliceride |  |  |  | Trigliceride, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.19.LDL |  |  |  | LDL, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.20.HDL |  |  |  | HDL, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.21.Fier |  |  |  | Fier, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.22.Magneziu |  |  |  | Magneziu, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.23.Clor |  |  |  | Clor, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.24.K |  |  |  | K, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.25.Na |  |  |  | Na, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.26.Fosfor |  |  |  | Fosfor, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.27. Hemoglobina glicolizata |  |  |  | Hemoglobina glicolizata, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.28.Calciu |  |  |  | Calciu, compatibil cu analizatoarele oferite în comodat
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.29. Feritina |  |  |  | Feritina

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice și Hematologice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP Centrul de Sănătate Strășeni pentru anii 2026-2029 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea maximă | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Investigații Hematologice și Analizator în comodat | 1.1. Analizator hematologic automat | Bucată | 1 | În comodat | În Comodat | În comodat | În Comodat | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații Hematologice și Analizator în comodat | 1.2.Hemoleucograma completa | Investigații | 50000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.1.Analizator biochimic automat | Bucată | 1 | În comodat | În Comodat | În comodat | În Comodat | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.2.Proteina totala | Investigații | 17500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.3.Albumina | Investigații | 9000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.4.Urea | Investigații | 87500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.5.Creatinina | Investigații | 87500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.6.Acid uric | Investigații | 42500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.7.Bilirubina totala | Investigații | 70000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.8.Bilirubina directa | Investigații | 70000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.9.Glucoza | Investigații | 110000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.10.ALT | Investigații | 80000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.11.AST | Investigații | 80000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.12.GGT | Investigații | 27500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.13.Fosfotaza alcalina | Investigații | 20000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.14.Lipaza | Investigații | 2500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.15.Amilaza | Investigații | 50000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.16.Amilaza pancreatica | Investigații | 5000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.17.Colesterol | Investigații | 92500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.18.Trigliceride | Investigații | 55000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.19.LDL | Investigații | 65000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.20.HDL | Investigații | 60000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.21.Fier | Investigații | 27500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.22.Magneziu | Investigații | 10000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.23.Clor | Investigații | 2500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.24.K | Investigații | 2500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.25.Na | Investigații | 2500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.26.Fosfor | Investigații | 2500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.27. Hemoglobina glicolizata | Investigații | 32500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.28.Calciu | Investigații | 30000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații Biochimice și Analizator în comodat | 2.29. Feritina | Investigații | 5000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________