## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie) conform necesităților IMSP SPITALUL DE STAT
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie | Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie |  |  |  | Parametru Specificație Configurație: Generator RX Tub Rx Coloana port tub peste masa Deterctor digital fix în masă Colimator Grila antidispersie Masa basculantă Sistem de comandă și control în camera operatorului Sistem cu achiziție digitală a imaginii Generator: Putere generator ≥ 80kw Frecvența generator ≥ 25 kHz Voltaj tub 40-150 kVp 1kV increments Putere minimă ≥800 Ma@100 kV Fluoroscopie continuă: Posibilitate de a furniza fluoroscopie continuă Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps Interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA. Radiografie: Interval minim: 0.5 - 800 mAs Interval timp min 1 to 6300 ms Interval minim: 40 - 150 kV în pași de min 1 kV Fluoroscopie pulsată: Interval kV 50-125 kV în pași 1 kV Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA Frecvența cadre minim 30 img/s Ansamblu tub: DAP inclus Pată focală: mică 0.6 +/- 0.2mm, mare: 1.2 +/- 0.2 mm Rotația anodă minim 9500 rpm Capacitatea stocare căldură anodă: 600kHU -700 kHU Rata răcire anodă minim 125 kHU/min Coloana port tub: Ajustarea motorizată a SID: trebuie să ajungă la min 180 cm pentru expuneri de torace Rotație tub min 180 grade Înclinare coloana min +/- 40 grade pentru proiecții oblice Detector digital fix în masă: Dimensiune detector: minim 43 cm x 43 cm Dimensiune pixel: ≤ 150 µm. DQE min. 65% @ 0 Ip / mm Rezoluție: minim 2800 x 2800 pixels Dynamic range: minim 16 bits Colimator: Colimator cu ecran cu afișarea minim: SID, tip filtru, înclinare - opțional Minim 3 filtre de cu și/sau Al Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere Camera video pentru poziționare, opțional Sistemul trebuie să fie echipat cu grilă anti-împrăștiere (fixă sau autofocusantă). Minim 80 linii / cm Raport minim: 10:1 Masa basculantă: Masa pacient cu înclinare motorizată minim +/- 90 grade Dimensiuni minime: 220 cm x 70 cm Suprafață radio-transparentă minimă: 210 cm x 50 cm. Mișcare longitudinală motorizată Mișcare verticală motorizată: interval minim 48–90 cm. Mișcare laterală motorizată: minim 25 cm Sistemul trebuie să asigure o acoperire longitudinală minimă de 100 cm prin deplasarea mesei sau a coloanei tubului RX. Acces în spatele mesei pentru transfer pacient Greutate maximă pacient suportată: minim 265 kg Acoperire totală pacient : minim 200 cm Sistem de comandă și control: Consola control masa disponibilă în camera de control Interfața operator cu următoarele caracteristici: 1. Control al mesei și generatorului 2. Afișarea imaginilor post procesate 3. Managementul pacienților Posibilitatea de salvare a ultimei imagini fluoroscopice pentru a reduce doza de radiații a pacientului Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe hard disk Procesarea imaginilor se face în timp real Posibilitatea să permită să regleze contrastul și luminozitatea imaginilor radiografice și fluoroscopice Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate:2x2, 3x3, 4x4 Permite colimare virtuală Permite redarea buclei fluoro Export imagini în minim DICOM Stația operatorului Interfon pentru соmunicarе operator-pacient Stația medic: HDD + SSD - min. 256 Gb SSD pentru sistem de operare și min. 2 TB HDD spațiu util în RAID-10, (4 unități de 2 TB HDD precum prevede standardul pentru conectare în RAID-10); CPU (Procesor) - minim 6 nuclee, min. 2.5 GHz, s-au analogic; RAM(memorie operativă) - minim 16 Gb; Sistem de operare - minim Win 10 PRO s-au analogic; Monitor medical - min. 23 inch, min. 1000 CD/m2, min. 2 mgpixel; Cartela video dedicata pentru monitorul medical – da; UPS - min 600 VA; CD/trimitere Soft pentru diagnostic Imprimantă Hârtie Conectivitate DICOM: Store, Send, MPPS, Print, Worklist, CD/DVD.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie) conform necesităților IMSP SPITALUL DE STAT | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie | Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie | Bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________