| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar). Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv; 1. Mentenanta, calibrare, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute a CT; 2. Întreținerea Sistem informațional FlexPaxs (stocare si vizualizare a volumelor obtinute la CT, X-ray, Angio) și a serverului; Soluționarea defecțiunilor neprevăzute; (lunar). X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar). Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive; Mentenanta, calibrare, testare reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute (lunar). Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație; Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.. Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscator-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalatie filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalatie, instalatie filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalatie; Kit de mentenanta 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc. 9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco - 1 instalație; Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. 7. Piesă de schimb Valvei Drain LD 200 la uscătorul FD-185 Atlas Copco – 1 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.. X-ray mobil, MobileArt Eco MUX-10, Shimadzu, anul 2014; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.. C-arm mobil Opescope Acteno Shimadzu, 2014; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.. X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.. X-ray mobil, Simply DR Ibis, anul 2020; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.. C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019; Lucrări de mentenanță preventivă (ajustări, calibrări, lubrifieri) conform recomandărilor prevăzute de producător pentru buna funcționare a dispozitivului și prevenirea defecțiunilor. Intervenția inginerului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea defectelor.. Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831; Defect depistat: - Spargerea canalului de biopsie; - Uzarea tubului de inserție; - Uzarea capului distal; - Lipsa unghiurilor. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de inserție; - Schimbarea fibrei de lumină; - Schimbarea porțiunii de angulație. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Videogastroscop GIF-HQ190, S/N: 2612292; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Sursa de lumina Olympus, Model CLV-190; Defect depistat: -Coroziunea placilor electrice -Defectarea conectorului la endoscop -Numarul de ore a lampei este depasit Lucrări necesare: - Inlocuirea conectorului pentru endoscop -Eliminarea coroziunii de pe placi -Inlocuirea lampii Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Stația de lucru a Computer Tomograf Aquilion Prime; Defect depistat: Eroare HDD Lucrări necesare: Înlocuirea unui HDD tip SAS la stația de lucru al Computer Tomograf Aquilion Prime. Restabilirea deplina a softului și licențelor pentru obțiuni. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 12 luni.. UPS INFORM PYRAMID DSP 33080 instalat la 05.07.2015, la dispozitivul de imagistica angiograf; Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru angiograf. Toate acumulatoarele (62 buc.) Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 12 luni.. UPS instalat la 05.07.2015, la dispozitivul de imagistica Computer Tomograf Aquilion Prime; Lucrari de inlocuirea deplina a bateriilor la UPS, pentru Computer Tomograf Aquilion Prime Toate acumulatoarele Garanție la baterii si lucrari de inlocuire a bateriilor minim 12 luni.. Tub X-ray pentru Computer Tomograf Aquilion Prime, Toshiba.; Defect depistat: Sunt prezente arcuri și fisuri a tubului X-ray. Lucrări necesare: Înlocuirea tubului X-ray; Înlocuirea cablului de înaltă tensiune; Pentru îndeplinirea lucrărilor se va admite doar un inginer care dispune de instruire de service la producător pentru modelul Aquilion Prime, Toshiba. Parametrii tehnici a tubului: Tub cu raze X. Descriere; Tub cu raze X și cablul de înaltă tensiune pentru scanerul TOSHIBA Aquilion PRIME .. Specificațiile tubului cu raze X; Specificație. • Capacitate termică a anodului; ≥ 7500 kHu. • Max. răcirea anodului rata:; ≥ 1386 kHU/min (16,5 kW. • Răcirea anodului efectiv rata; ≥ 1008 kHU/min (12,0 kW). • Evaluări electrice; Max. tensiune tub: 140 kV. Max. curent tub: 600 mA (120kV). • Filtrarea; 1,0 mm Al sau mai mult. • Dimensiunea spotului focal standard IEC,; 0,9 mm × 0,8 mm (mic) 1,6 mm × 1,4 mm (mare). 1,6 mm × 1,4 mm (mare). Dispozitive de siguranță; Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii. Debit. Timpul maxim aproximativ de expunere pentru scanare elicoidală (focalizare mare); – 120 kV/600 mA; ±15 s. – 120 kV/500 mA; ±20 s. – 120 kV/400 mA; ±40 s. – 120 kV/300 mA; ±60 s. – 120 kV/200 mA; ±100 s. – 120 kV/180 mA; ±100 s. Cablu de inalta tensiune – 1 unitate. Calitate: Certificate: CE; UL; MHW. La livrarea Tubului să fie incluse toate licențile standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub.. Tubul să fie compatibil cu opțiunele de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK).. Data producerii tubului - minim 2022. Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 24 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă.. Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa!. Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară... Histoprocesor Slee Medical GbbH, model: MTP; Este necesar de brat MTP Upgrade-Kit compatibil cu histoprocesorul Slee MTP. Descrierea tehnică: Twin-vacuum Version. consisting of: - mounting unit with pump and valves - heated paraffin beaker - basket - mechanical fixation - electrical connections - vacuum arm and beaker lid – tubing. Instalarea și testarea produsului oferit. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 12 luni.. Ventilator de respirație artificială Jenny, MS Westfalia, Germania – 10 buc.; Cantitatea – 10 dispozitive de ventilare Lucrări necesare Lucrări de calibrare a modulelor interne de ventilare. Inlocuirea senzorului de flux (senzatronic flow sensor) – 4 buc. Inlocuirea valvei expiratorie (expiration valve, reusable) – 10 buc. Testarea dispozitivelor. Defectele – dispozitivele au fost conectate la buteliile de oxigen și accidental au fost aplicate presiuni înalte de oxigen din butelie. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Două sisteme centralizat de monitorizare a ventilatoarelor aflate în dotare model: SV650, producător Mindray, China, anul producerii 2021.; Este necesar lucrări de instalare, montare și configurare a sistemului de monitorizare a ventilatoarelor pentru două terapii intensive (două sisteme centralizate de monitorizare). Oferta v-a include: 1.Software a stațiilor de monitorizare a ventilatoarelor, cu licență nelimitată ce v-a permite monitorizarea a minim 30 ventilatoare. Software v-a monitoriza toți parametri de pe ecranul dispozitivului de ventilare. 2.Stația de monitorizare – 1 buc. (pentru Terapia Intensivă I) 2.1.Software cu licență nelimitate al stației de lucru ce permite conectare a min. 14 ventilatore model SV 650 și SV 800, Mindray. 2.2.Să fie inclus minim un calculator, cu procesor minim intel i3 sau analogic, RAM minim 8 Gb, HDD minim 1 Tb, SSD minim 256 Gb, minim Windows 10 licențiat, USB minim 4 unități, DVD-RW o unitate, conexiune LAN. Monitor minim 23 inch, maus, tastatura, difuzoare, UPS minim 400W, switch minim 16 porturi. Dublarea imaginei prin un display de minim 50 inch care v-a fi instala pe hol sau cabinet al medicilor. 3. Module Wi-Fi pentru conectarea ventilatoarelor SV 650 și SV800 la stația de monitorizare – 14 buc. 3.1.Sistem de recepționare și amplificare a semnalui WiFi minim 3 buc. 4.Stația de monitorizare – 1 buc. (pentru Terapia Intensivă II ) 4.1.Software cu licență nelimitate al stației de lucru ce permite conectare a min. 16 ventilatore model SV 650 și SV 800, Mindray. 4.2.Să fie inclus minim un calculator, cu procesor minim intel i3 sau analogic, RAM minim 8 Gb, HDD minim 1 Tb, SSD minim 256 Gb, minim Windows 10 licențiat, USB minim 4 unități, DVD-RW o unitate, conexiune LAN. Monitor minim 23 inch, maus, testatură, difuzoare, UPS minim 400W, switch minim 16 porturi. Dublarea imaginei prin un display de minim 50 inch care v-a fi instala pe hol sau cabinet al medicilor. 5.Cablu LAN Cat5E min. 1000 metri. 6. Conectori RJ45 – 100 buc. 7. Conectori mama-mama RJ45 – 25 buc. Garanție a sistemului de monitorizare și lucrărilor îndeplinite de minim 24 luni.. Sistemă centralizată de monitorizare a monitoarelor de pacient model BT-770, Bistos, Coreea.; Sistem de monitorizarea parametrilor afișați de monitoarele de pacienți. Software cu licență nelimitată – da. Calculator cu procesor minim intel i3 sau analogic, RAM minim 8 Gb, HDD minim 1 Tb, SSD minim 256 Gb, minim Windows licențiat, USB minim 4 unități, DVD-RW o unitate, conexiune LAN, maus, tastatura, difuzoare, UPS minim 400W. Două monitoare min. 21 inch fiecare. Imprimantă pentru printarea datelor la necesitate – da. Sistem de fixare a monitoare de pendant – 14 buc. Cablu LAN Cat5E min. 500 metri. Router 16 canale – 2 buc. Conectori RJ45 – 100 buc. Conectori mama-mama RJ45 – 25 buc. Garanție a sistemului de monitorizare și lucrărilor îndeplinite de minim 24 luni.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |