## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 6: Electrocardiostimulator bicameral SR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu 1 electro endocardial – electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc. Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | 6: Electrocardiostimulator bicameral DR, RMN compatibil minimum 1.5T, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Prezenta functiilor de autocapturare, adaptarea de fcc, algoritme de protectie declansarii fibrilatiei atriale, algoritme de micsorarea stimulrii VD, posibilitatea efectuarii SEF (optional). Lungevitatea bateriei minimum 10 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 3 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip SR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 6: Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting bipolar/quadripolar (conexiunea IS1), minimum 3 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani.
33100000-1 | 6 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F
33100000-1 | 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | 6: Lungimea canulei utile de 10 - 12 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.
33100000-1 | 8 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | 6: Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN.
33100000-1 | 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 6: Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F, de tip "stiff", cu curbura fixa, optional cu balon.
33100000-1 | 10 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5F- 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 90 - 125 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici.
33100000-1 | 10 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.
33100000-1 | 11 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5- 6F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spaţiu între electrozi 2-8-2, 2-5-2. 2-6-2, 2 mm sau 5 mm, lungimea 90 - 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani
33100000-1 | 11 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.
33100000-1 | 12 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6F - 7 F cu curbura deflectabilă unidirecţional, spaţiu între electrozi 2, 5, 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 90-115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani
33100000-1 | 13 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | 6: Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vîrful electrodului 3,5-4 mm, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 100- 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici.
33100000-1 | 13 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11.
33100000-1 | 14 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | 6: Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7F- 8F, 4 polar cu vîrful electrodului 3.5 si 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici.
33100000-1 | 14 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin, lungime 150-180 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11.
33100000-1 | 15 | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | 6: Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11 şi pompa de irigare Cool Point (SJ Medical)
33100000-1 | 16 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | 6: Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical)
33100000-1 | 17 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 18 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038’’, contine valva siliconata hemostatică, care previne hemoragia si dilatator, diametru 6-10F, ( suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
33100000-1 | 19 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | 6: Lungimea canulei utile de 20-25 cm, cu ID de 6F, 7F, 8F, 9F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 50-70 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala.
33100000-1 | 20 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | 6: Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă
33100000-1 | 21 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | 6: Lungimea canulei utile de 62-63 cm, cu ID de 8-9 F cu valva hemostatica,(pentru hemostaza efectiva si risc minimal de embolie aeriana) pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 180 cm de tip J de 0,032, tip curvature SL0 si SL1; « Side port » cu robinet cu trei cai. Material Pebax sau Teflon. Introducatorul, dilatatorul, ghidul vor fi intr-un plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Vârful distal de teaca și dilatator să fie cu marker radiopoac pentru vizualizarea sporită intracardiacă. Teaca sa fie acomodata pentru acul de punctie cu lungimea 71 cm.
33100000-1 | 22 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | 6: Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere se fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 39-55 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid si slitter (pentru inlaturarea ghidului).
33100000-1 | 23 | Electrocardiostimulator ,steril | Electrocardiostimulator ,steril | 6: Implantabil in set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.
33100000-1 | 24 | Electrocardiostimulator, steril | Electrocardiostimulator, steril | 6: Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani . Operatorul economic va oferta în comodat un programator pe perioada utilizării electro cadiostimulatoarelor sau va oferta electro cadiostimulatoare compatibile cu programatoarele de la producătorul Medtronic sau ST. Jude Medical.
33100000-1 | 25 | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | 6: Conector- IS-1 BI ,Tip-bipolar, Lungimea -35 cm,Fixarea- ligaturi, Invelis- silicon, Eliberare steroizi-dexametazon natria fosfat, Introducator si accesorii in pachet.
33100000-1 | 26 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare | 6: Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere (zona hisiana si LBBA), sa fie consitutit din cateter de ghidare cu diametru intern - intre 5-8F, diametru extern -ntre 6-9F, lungimea – 30-45 cm, material PEBAX, marker radiopac; dilatator pentru ghid, compatibil cu ghid 0,038''. In set cu electrod endocardial "lumenless" cu lungimea 55-75 cm, bipolar, pentru regiunea hisiana.
33100000-1 | 27 | Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, VVI, AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, AAIR, VVI, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 6: Electrocardiostimulator monocameral S-SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea 58-65 cm, diametru 6F -7 F, cu fixare active. Durata longevitatei bateriei minimum 8 ani. Solicitare dimensiunei electrodului la cerinta specialistului.
33100000-1 | 28 | Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | 6: Electrocardiostimulator bicameral D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali – 1 electrod atrial cu lungimea 52-60 cm; 1 electrod ventricular cu lungimea 58-65 cm, diametru 5F-7F, cu fixarea active. Durata longevitatei bateriei minimum 8 ani. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 29 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare | 6: Cardioverter-defibrilator tricameral (biventricular) CRT – D (device pentru terapie de resincronizare si preventie mortii subite) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept electrod de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T (optional).
33100000-1 | 30 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 31 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip SR, longivitate dispozitivului minimum 8 ani , electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, autosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardii (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunei electrozilor la cerinta specialistului.
33100000-1 | 32 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 6: Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea 52-60 diametru 5F-7 F, cu fixarea active pentru ventricul drept cu lungimea 58-65 diametru 5F-7F, conexiunea IS1, cu fixarea activa, electrod pentru ventricul sting quadripolar (conexiunea IS1/IS4), minimum 10 vectori de stimulare VS, diametru 4F - 6F cu fixarea pasiva, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian (minimum 2 teci cu diferite curburi - la solicitarea specialistului),subselector minimum 2 curburi (la solicitarea specialistului ), balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. Lungevitatea bateriei minimum 7 ani. RMN compatibil minimum cu 1.5 T.

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea electrocardiostimulatoare pentru anii 2025-2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 3: bucată; 4: 1216; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 11497766.4
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | 3: bucată; 4: 724; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 10402432
33100000-1 | 3 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1390368
33100000-1 | 4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3450180
33100000-1 | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1714285.7143
33100000-1 | 6 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | bucată | 2040 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 719707.6596
33100000-1 | 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | bucată | 2440 |  |  | 0 | 0 | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 707600
33100000-1 | 8 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 414000
33100000-1 | 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 3: bucată; 4: 420; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 588000
33100000-1 | 10 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 3: bucată; 4: 280; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 625800
33100000-1 | 10 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: bucată; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 36000
33100000-1 | 11 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | 3: bucată; 4: 640; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 5114880
33100000-1 | 11 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: bucată; 4: 32; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 96000
33100000-1 | 12 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1195200
33100000-1 | 13 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | 3: bucată; 4: 240; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1639440
33100000-1 | 13 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: bucată; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 36000
33100000-1 | 14 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | 3: bucată; 4: 360; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 3576960
33100000-1 | 14 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 60000
33100000-1 | 15 | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 79488
33100000-1 | 16 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 720000
33100000-1 | 17 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu ghid hidrofil | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 30000
33100000-1 | 18 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | Introducer 6-9F de tip “peel-away” cu valva hemostatica | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 33333.6
33100000-1 | 19 | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | Set introductor pentru punctie venei centrale lung | 3: bucată; 4: 80; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 26667.2
33100000-1 | 20 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 140000.4
33100000-1 | 21 | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | Teacă cu valvă hemostatică pentru punctie transseptala | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 166666.8
33100000-1 | 22 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 500000
33100000-1 | 23 | Electrocardiostimulator ,steril | Electrocardiostimulator ,steril | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 333333.4
33100000-1 | 24 | Electrocardiostimulator, steril | Electrocardiostimulator, steril | 3: bucată; 4: 60; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 700000.2
33100000-1 | 25 | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | Electrod epicardial implantabil (permanent) , steril | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 250000
33100000-1 | 26 | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare | Sistem de delivrare cateterului in sistemul de conducere impreuna cu electrodul de stimulare | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 500000
33100000-1 | 27 | Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, VVI, AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimu-lator monocameral, S - SR, cu regim de stimulare AAI, AAIR, VVI, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1326000
33100000-1 | 28 | Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, D-DR, cu regim de stimulare DDD-DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | 3: bucată; 4: 120; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1704000
33100000-1 | 29 | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian, electrodul de socare | Cardiostimulator-cardioverter tricameral (biventricular) CRT – D in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian cu electrodul de socare | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1552000
33100000-1 | 30 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 1390368
33100000-1 | 31 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: bucată; 4: 40; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 2300120
33100000-1 | 32 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 3: bucată; 4: 20; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 857142.8571
55873740.231

## Sheet2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________