CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini

| Cod CPV | Categorie, nr. poziție PMI-2023 | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 38340000-0 | H_Comune_I, pct.9 (cod PMI: 2023181009) | Achiziția micrometrelor de exterior cu nicovale interschimbabile | buc. | 2 | Conform tabelului nr.1 | 30.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

  - Bunurile vor fi livrate de către furnizor la Depozitul Central ”TERMOELECTRICA” S.A., str. Meșterul Manole 3, nu mai târziu de 30 zile de la data semnării contractului.

  - Ambalajele bunurilor livrate vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

  - Furnizorul va efectua livrarea bunurilor la adresa menționată în punctul 2.1 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunurilor.

  - Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile, funcționale și trebuie să fie predefinite de producător fără modificări.

  - Calitatea bunurilor trebuie să corespundă cerințelor normative aplicate la fabricarea acestora.

  - Furnizorul bunurilor va asigura pregătirea complexă a micrometrelor pentru procesul de lucru, adaptate la condițiile de măsurări și analiză ale beneficiarului.

  - Perioada de garanție a micrometrelor și componentelor acestora va constitui – 12 luni din data recepției finale. Data recepției finale este data semnării Procesului Verbal de primire-predare a bunului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

  - Micrometrele vor fi utilizate pentru măsurarea diametrelor exterioare a conductelor și elementelor acestora, măsurarea fluajului și a ovalității în scopul stabilirii dimensiunilor elementelor la fabricarea acestora și devierile în procesul de exploatare.

  - Modelele micrometrelor livrate trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificate actualizate de aprobare de modele acordate de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte să dețină unul din următoarele documente:

- buletin de verificare metrologică periodică, valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării;

- certificat de etalonare, valabil pentru cel puțin 10 luni de la data livrării.

  - Instrumentul de măsurat trebuie să dețină următorii parametri:

- Performanță înaltă;

- Fiabilitatea elementelor rotative și de fixare;

- Vizibilitatea clară a sistemului de citire a datelor.

  - Parametrii de bază și cerințele specifice a dispozitivului și accesoriilor acestuia trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1.

Tabelul 1. Specificații tehnice ale micrometrelor.

| Nr. d/o | Specificații tehnice | Caracteristică/valoare parametru |
| --- | --- | --- |
| Micrometrul nr.1 și componentelor acestuia |  |  |
|  | Tip | Micrometru mecanic |
|  | Domeniu de aplicare | Măsurări exterioare a elementelor circulare |
|  | Interval de măsurare | 150 ... 300 mm |
|  | Sistem de măsurare | Metric (mm) |
|  | Precizie | ±(4+L/75) μm (L=interval maxim, mm) |
|  | Gradație | 0,01 mm |
|  | Eroarea de avans a axului | 3 μm |
|  | Planeitate | 0,6 μm |
|  | Paralelism | (2+L/100) μm (L=interval maxim, mm) |
|  | Suprafața de măsurare | Ax cu finisaj micro-lap cu vârf din carbură și nicovală din oțel călit |
|  | Ax de măsurare | Blocare ax Ø6,35 mm; pasul axului 0,5 mm. |
|  | Scară | Degetar și manșon cu finisaj cromat satinat, Ø18mm |
|  | Forța de măsurare | 5-10 N |
|  | Numărul calibrelor de setare | 6 buc. (100; 125; 150; 175; 200; 225mm) |
|  | Numărul nicovalelor interschimbabile | 6 buc. |
|  | Greutate | 2-3 kg |
| Micrometrul nr.2 și componentelor acestuia |  |  |
|  | Tip | Micrometru mecanic |
|  | Domeniu de aplicare | Măsurări exterioare a elementelor circulare |
|  | Interval de măsurare | 900 ... 1000 mm |
|  | Sistem de măsurare | Metric (mm) |
|  | Precizie | ±(4+L/75) μm (L=interval maxim, mm) |
|  | Gradație | 0,01 mm |
|  | Eroarea de avans a axului | 3 μm |
|  | Planeitate | 1 μm |
|  | Paralelism | (2+L/100) μm (L=interval maxim, mm) |
|  | Suprafața de măsurare | Ax cu finisaj micro-lap cu vârf din carbură și nicovală din oțel călit |
|  | Ax de măsurare | Blocare ax Ø8 mm; pasul axului 0,5 mm. |
|  | Scară | Degetar și manșon cu finisaj cromat satinat, Ø21mm |
|  | Forța de măsurare | 10-14 N |
|  | Numărul calibrelor de setare | 4 buc. (900; 925; 950; 975 mm) |
|  | Numărul nicovalelor interschimbabile | 4 buc. |
|  | Greutate | 10-13 kg |

- Articole, produse și piese necesare.

  - Micrometrul de exterior nr.1 (interval de măsurare 150-300mm) trebuie să fie completat cu:

- 6 calibre de setare cu dimensiunile 100, 125, 150, 175, 200, 225 mm;

- Nicovale interschimbabile (6 buc.);

- Cutie rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.);

- Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă);

- Certificate de origine/calitate/proveniență a produsului;

- Buletin de verificare metrologică periodică, certificat de etalonare valabil, sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare.

  - Micrometru de exterior nr.2 (interval de măsurare 900-1000mm) trebuie să fie completat cu:

- 4 calibre de setare cu dimensiunile 900, 925, 950, 975 mm;

- Nicovale interschimbabile (4 buc.);

- Cutie cu cheie rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.);

- Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă);

- Certificate de origine/calitate// proveniență a produsului;

- Buletin de verificare metrologică inițială/periodică /certificat de etalonare valabil, sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană;

- Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Copia certificatului de înregistrare a companiei;

  - Oferta comercială cu specificarea de preț. Prețul se va indica pentru fiecare produs separat;

  - Oferta cu specificația tehnică în limba română.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertei.

  - Oferta tehnică, care va include:

- Descrierea tehnică a micrometrului care trebuie să corespundă specificației tehnice nr.1;

- Producătorul micrometrului;

- Anul de producere;

- Completații ale bunurilor conform punctului 4 a prezentului Caiet de Sarcini;

- Termenul de livrare a bunurilor;

- Descrierea documentației de însoțire a bunului la livrarea acestuia.