Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Analizelor de urină efectuate cu analizor automat în comodat, 
prin procedura de achiziție Licitație deschisă, Acord Cadru 2026-2029

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.crdm.md/pages/70/Licitatii_si_achizitii_publice.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

- IDNO:1003600150196

- Adresa mun. Сhişnău, str. C.Vîrnav,13

- Numărul de telefon/fax: 022888416,

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@crdm.md, crdm@ms.md, www.crdm.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) fara TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Analize de urină efectuate cu analizor automat. |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Analizor automat de urină | bucata | 1 | 1.Sistem complet automat pentru efectuarea examenului de urină – analiză chimică (sumar) și examinarea sedimentului într-o singură unitate integrată (sistem all-in-one). 2.Echipament constituit dintr-o unitate unică de analiză, cu punct unic de aspirare/pipetare pentru efectuarea ambelor determinări. 3.Capacitate de încărcare inițială de minimum 50 probe, cu posibilitatea extinderii capacității dacă este necesar. 4.Sistem automat de identificare a probelor prin cod de bare, cu posibilitatea citirii interne. 5.Posibilitatea procesării prioritare a probelor tip STAT 6.Sistem unic de aspirare pentru sumar și sediment, prevăzut cu ac de precizie și funcție automată de spălare între probe pentru prevenirea contaminării încrucișate. 7.Analiza să fie efectuată din urină nativă, fără necesitatea centrifugării sau a colorării suplimentare și fără utilizarea de reactivi adiționali pentru examinarea sedimentului. 8.Posibilitatea analizării și a altor lichide biologice (ex.: LCR, secreții vaginale, lichid peritoneal), în condițiile specificate de producător. 9.Sistem optic cu minimum 5 lungimi de undă (ex.: 470 nm, 550 nm, 570 nm, 620 nm, 720 nm) pentru creșterea acurateții citirii prin compensarea culorii proprii a urinei și reducerea interferențelor, asigurând calibrare precisă. 10.Afișarea în timp real a imaginii benzii reactive și a elementelor figurate din sediment. 11.Volum minim necesar pentru analiză: ≤ 2 ml urină, adecvat inclusiv pentru pacienți pediatrici sau cu diureză redusă. 12.Tehnologie bazată pe procesare digitală a imaginii pentru analiza sedimentului, cu raportarea rezultatelor în diverse unități (ex.: elemente/µL, elemente/LPF etc.). 13.Evaluarea morfologiei eritrocitelor urinare, incluzând indici precum distribuția diametrului (RDW urinar), parametri de variație și histogramă de distribuție, cu posibilitatea orientării asupra originii hematiilor. 14.Posibilitatea redării în timp real a imaginilor sau secvențelor video de detecție pentru sedimentul urinar. 15.Software dedicat furnizat împreună cu echipamentul, bazat pe platformă Windows sau echivalent compatibil. 16.Capacitate de stocare a datelor pentru minimum 100.000 pacienți, incluzând imagini ale sedimentului și ale benzilor reactive, cu posibilitate de export pe suport extern. 17.Modul de control al calității (QC) cu afișare grafică tip Levey-Jennings, calcul automat al mediei, deviației standard și coeficientului de variație, arhivare istoric și posibilitate de imprimare a rapoartelor QC. 18.Se va acorda prioritate echipamentului care prezintă coeficient de variație (CV) cât mai redus pentru testele de reflexie. 19.Pentru analiza sedimentului, concordanța rezultatelor automate cu microscopia manuală pentru elementele figurate trebuie să fie ≥ 85%. 20.Posibilitatea conectării unui cititor extern de coduri de bare și integrare bidirecțională cu sistem informatic de laborator (LIS), prin interfețe LAN, USB, RS-232 sau alte porturi standard. Echipamentul trebuie să permită procesarea selectivă a parametrilor solicitați. 21.Posibilitate de conectare la imprimantă pentru tipărirea rezultatelor și rapoartelor. 22.Interfață de operare intuitivă, cu ecran tip display (touchscreen), compatibilitate cu mouse și tastatură, precum și porturi USB, seriale și de rețea; disponibilitate port video și audio. 23.Design compact, acces facil pentru mentenanță și operațiuni de întreținere efectuate de utilizator. 24.Condiții de funcționare:Temperatură ambientală: 5°C – 40°C, Umiditate relativă: ≤ 85%. 25.Dimensiuni maxime admise: ≤ 650 × 750 × 650 mm. |  |
| 1.2 | 33696500-0 | Teste pentru analiza generala de urina | teste | 13000 | 1.Limită de detecție pentru eritrocite și leucocite: minimum 5/µL. 2.Utilizarea de benzi reactive dedicate echipamentului, cu minimum 12 parametri/strip, incluzând cel puțin: leucocite, nitriți, proteine, glucoză, corpi cetonici, urobilinogen, bilirubină, hematii, pH, creatinină, calciu urinar, albumină, cu posibilitatea calculării rapoartelor Albumină/Creatinină și Proteine/Creatinină. 3.Posibilitatea determinării parametrilor fizici ai urinei, precum: densitate specifică, osmolaritate, culoare, turbiditate și conductivitate. 4.Parametri minimi pentru analiza sedimentului urinar: - eritrocite - leucocite - celule epiteliale scuamoase - neutrofile segmentate - conglomerate leucocitare - cilindri hialini și granuloși - oxalați - cristale urinare ( cristale de acid uric etc.) - bacterii - levuri - mucus - spermatozoizi 5.Sistemul trebuie să permită exprimarea rezultatelor în mod cantitativ și/sau semicantitativ, cu posibilitatea configurării valorilor de referință și a unităților de măsură. 6.Sa fie inclus controlul calitatii zilnic pentru parametrii fizici si sedimentul urinar. |  |
|  |  |  |  |  | Total pe an | 435 000 |
|  |  | Total |  |  |  | 1740000 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;+

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:la necesitate in termen de 30 zile lucratoare de la comanda scrisa a cumpartatorului. Termen de achitare:pina la  60 zile dupa livrare. Termen de instalare a aparatului pina la 90 de la semnarea contractului. Termen de semnare a contractului: maxim 10 zile de la primirea contractului

- Termenul de valabilitate a acordului cadru: 31.12.2029

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150196 Banca:"Moldindconbank" S.A,, fil. Testemitanu Cod: MOLDMD2X302 IBAN: MD32ML000000002251502642 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |
| 18 | Certificat de calitate pentru fiecare lot in parte | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP CRDM sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- a) Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (acordului-cadru): Număr minim de ofertanți estimat: 1

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile lucratoare.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:24.02.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accept |
| Sistemul de comenzi electronice | Se accept |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: AE sa fie distribuitor oficial a produselor licitate pentru diminuare riscurilor – livrare constantă și neîntrerupta a testelor  , cu evitarea blocajelor de lipsa a stocurilor sau importurilor neautorizate.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ Boris BĂLUȚEL .