
FISA TEHNICA

Denumire: ECOGRAF CU APLICATII IN GENERALE, PARTI MOI, GINECOLOGIE SI OBSTETRICĂ
Model:

Producator/Tara:

	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini

(cerinte minime si obligatorii)
	CONFORMITATE

(pagina din fisele tehnice unde se regasesc specificatiile tehnice)

	Perioada de garanţie: minim 24 luni de la data instalări
	

	Termen de interventie – maxim 72 de ore de la primirea notificarii
	

	Transportul, montarea şi punerea în funcţiune se realizează de către furnizor, costul acestor operaţii fiind incluse în preţ
	

	Personal calificat instruit la producator pentru instalare, punere in funcţiune si instruire personal medical
	

	ECOGRAF DOPPLER COLOR
	

	CARACTERISTICI GENERALE
	

	UNITATEA DE BAZA
	

	Aplicatii disponibile pe echipament
	

	Abdomen
	


	Ginecologie
	

	Obstetrica
	

	Musculoscheletal
	

	Pediatrie
	

	Parti moi
	

	Urologie
	

	Cardiologie 
	

	Vascular
	

	Transcranial
	

	Transrectal
	

	Transvaginal
	

	Moduri de operare
	

	B-Mode/2D
	

	Doppler color
	

	Doppler pulsat
	

	Doppler continuu /CWD – Obtional – achizitionare separat
	

	Power Doppler
	

	Power Doppler Bidirectional
	

	Mod M
	

	Mod M anatomic  - Obtional - achizitionare separat
	

	Doppler color tisular - Obtional - achizitionare separat
	

	Doppler pulsat + tisular  - Obtional - achizitionare separat
	

	Single/Dual/Quad
	

	3D - Obtional - achizitionare separat
	

	4D - Obtional - achizitionare separat
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation) - Obtional - achizitionare separat
	

	Mod Elastografie compresivă ( tiroidă, glanda mamară, ginecologie)  - Obtional - achizitionare separat
	

	Soft specilizat de vizualizare a circulati sanguine, prioritate vor fi regimurile ce folosesc tehnici non-doppler.
	

	Moduri de vizualizare a imaginii
	

	Imagine panoramica - disponibilă pe minim sonda liniară
	

	Imagine trapezoidala – disponibilă pe minim sonda liniară 
	

	Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia - Obtional - achizitionare separat
	

	Mod imagine duala in timp real - prezentarea cobinatiolor disponibile
	

	Mod triplex in timp real  - prezentarea cobinatiolor disponibile
	

	Mod quad
	

	Zoom 
	

	Reglarea unghiului ferestrei doppler minim  ±20°
	

	Consola sistemului
	

	Minim 4  porturi de sonda active
	

	Sistem de blocare a celor 4 roti
	

	Ecograful sa dispuna de spatiu incorporat pentru printer
	

	Support pentru tubul de gel
	

	Support pentru transductori
	

	Maner pentru deplasarea cu usurinta a echipamentului
	

	Posibilitate de atasare a unui incalzitor de gel  - Obtional - achizitionare separat
	

	Posibilitate de atasare a unui modul ECG - Obtional - achizitionare separat
	

	Posibilitate de atasare a unui tastaturi fizice  - Obtional - achizitionare separat
	

	Pentru o pornire cat mai rapida si o stocare mai sigura sistemul sa aiba SSD
	

	SDD minim 320 GB
	

	Putere consumata (cu tot cu periferice) max  500 VA
	

	Tip conexiuni
	

	LAN
	

	Iesire video tip
	

	· HDMI
	

	Porturi USB minim 4
	

	Monitor
	

	Diagonala min 23 inch
	

	Tehnologie LED sau superior
	

	Rezolutie Full HD (1920 x 1080) sau superioara
	

	Minim 16.7 M culori
	

	Monitorul trebuie sa fie fixat pe un brat articulat care sa permita :
	

	· Rotire pe orizontala 
	

	· Rotire pe verticala 
	

	· Reglarea inaltimii 
	

	Panou de control
	

	Minim 4 taste configurabile de catre utilizator 
	

	Minim 4 suporturi pentru sonde
	

	Inaltime reglabil
	

	Pentru simplificarea fluxului de lucru, ecograful trebuie sa dispuna de ecran tactil
	

	Ecran tactil
	

	Tehnologie LCD
	

	Diagonala minim 10 inch
	

	Tastatura alfa-numerica disponibila pe ecranul tactil
	

	Reglarea luminozității
	

	Transductori
	

	Echipamentul sa fie compatibil cu :
	

	Sonde liniare, Sonda liniara matricial, Sondă Hokey
	

	Sonde convexe, Sonda convexă Single Cristial 
	

	Sonde micro-convexe 
	

	Sonde endocavitare 
	

	Sonde phased array 
	

	Sonde abdominale volumetrice  3D/4D
	

	Sonde endocavitare volumetrice  3D/4D
	

	Sonda creion 
	

	Caracteristici standard ale echipamentului
	

	Formator de unde digital
	

	Gama totala de frecventa acoperita min 1-22 MHz
	

	Minim 1.000.000 canale digitală de procesare sau 500 canale fizice
	

	Adancime de scanare min 0-45 cm
	

	Minim 8 nivele/pubcte pentru focusare.
	

	Soft de imbunatatire a imaginii 2D prin intarirea contururilor si reducerea artefactelor  
	

	· Fregevente Harmonice (exemplu  THI sau CHI)
	

	· Soft specilizat pentru reducerea artefactelor/umbrelor.
	

	Minim 256 tonuri de gri
	

	Gama dinamica minim 400 dB
	

	Sistemul sa poata atinge un frame rate de minim 2500 fps
	

	Sistemul sa poata atinge un frame rate in regim doppler color de minim 550 fps
	

	Posibilitate de inversare a imaginii
	

	· Stanga/dreapta
	

	Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara masuratorilor pediatrice tip HIP
	

	Memorie CINE min 44500 frame-uri sau 700 Mb
	

	Optimizare automata a imaginii in scala de gri prin apasarea unui singur buton
	

	Crearea preseturi personalizabile de catre utilizator
	

	Baza de date pacienti
	

	Posibilitatea salvarii bazei de date 
	

	Posibilitatea reincarcarii bazei de date de pe un dispozitiv extern
	

	Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil
	

	Minim 4 butoane configurabile de catre utilizator pe consola echipamentului
	

	Softuri si periferice disponibile optional pe sistem cu achizitia la necesitatea utilizatorului
	

	4D
	

	3D
	

	Softuri de prelucrare a volumului 
	

	· Vizualizare a volumului in slice-uri 2D cu grosime reglabila 
	

	· Vizualizare a unei sectiuni in volum definita dupa orice plan trasat de catre utilizator
	

	Masurare automata a intimei medii
	

	DICOM 3.0
	

	Elastografie tip compresiva cu analiza cantintaiv – activă minim pe sonda liniară, endocavitară.
	

	Elastografie tip shear wave – activă minim pe sonda convexă, liniară, endocavitară.
	

	Mod de lucru ce usureaza vizualizarea acului de biopsie si a traiectoriei acestuia
	

	Modul ce permite generarea sau utilizarea unui protocol predefinit și alocarea

protocoalelor pentru examinări care sunt executate frecvent în spital, pentru a reduce numărul pașilor care trebuie parcurși. – de la acelas echipament sau serie de la acelas producator.
	

	STIC (Spatio Temporal Image Correlation )
	

	Pachet pentru examinarea sanului
	

	-conturare si caracterizare automata a leziunilor detectate in ecografia  de san
	

	-evaluarea scorului BI-RADS pentru analiza si diagnosticarea leziunilor de san
	

	Strain (cardiologie)
	

	Soft de ecografie de stres
	

	Pedala pentru functii suplimentare
	

	Incalzitor de gel
	

	DVD-RW
	

	Doppler Continuu
	

	Modul ECG
	

	CONFIGURATIE DE LIVRARE:
	

	1.Unitatea de baza, incluzand minim  cerintele  tehnice de la punctul de mai sus.
	

	2. Transductor convex multifrecventa cu tehnologia Single Cristal sau Matrix
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 1-6 MHz
	

	- minim 192 elemente
	

	- unghi de scanare minim 65°
	

	- aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie
	

	- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie
	

	3. Transductor endocavitar multifrecventa
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 3-10 MHz
	

	- minim 128 elemente
	

	- unghi de scanare minim 160°
	

	- aplicatii: urologie(transrectal), obstetrica, ginecologie (transvaginal)
	

	- Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie
	

	4. Transductor liniar 
	

	- gama de frecventa in intervalul minim 2-11 MHz
	

	- minim 256 elemente
	

	- camp de scanare minim 50 mm
	

	- aplicatii: abdomen, parti moi, vascular, pediatrie, neonat.
	

	5. Soft de reducere a artefactelor si intarire a contururilor pentru imbunatatirea imaginii 2D
	

	6. Soft de compunere spatiala pentru rezolutie superioara in modul 2D (exemplu THI)
	

	7. Baterie interna inclusa in unitatea de baza sau UPS extern cu timpul minim de lucru 30 min.
	

	8. Termoprinter alb negru integrat in unitatea de baza.
	



