## Лист1
Analizator biochimic automat 400 teste, cu sistem de tip inchis
Descriere | Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem inchis de reactivi.
Sistem analitic | automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse, imprimanta)
Tip de lucru |  | continuu
Tip sistem |  | inchis
randoom acces
cu cititor de coduri de bare pentru reactivi
cu cititor de coduri de bare pentru probe
Capacitatea (teste/oră) |  | ≥ 400 (teste fotometrice)
Posibilitatea efectuării analizelor urgente |  | da
Tipul dispozitivului |  | staţionar
Tip probă |  | Ser
plasmă
urină
sînge integru
CSF (lichid cefalo-rahidian)
lichide biologice
Tip diluare |  | automat
de la 1:2 pana 1:200
Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba) |  | da
Program control al calității |  | da
cu sistem de trasabilitate international (ex. NIST, BMC, s.a.)
Compartiment reactivi |  | cu răcire
≥88
Compartiment probe |  | sub forma de rotor segmentat
pana la 18 segmente
≥14 pozitii de probe per segment
rotor/cuva de reactie pentru probe |  | cu încălzire la 37 grade C
reutilizabil
≥120 celule
Sistem fotometric | sursa de lumina | LED
| rezolutia | 0.0001 Abs.
| gama fotometrica | -0.2 Abs. pana la 3.5 Abs.
| lungimi de unda a filtrelor fotometrice | 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm
Regimuri de măsurare | Cinetic | da
| Mono și bi-cromatic | da
| Imunoturbidimetrc | da
| Semnalizare lipsă reagent și probă | da
| proces de hemoliza auomat la bordul analizatorului pentru sange integru | da
Sistemul de dozare | Reagenții | Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent
Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl
| detectia automata a cheagurilor de sange | da
| "brate" pentru dozare reagenti | ≥2
| "brate" pentru dozare probe | ≥1
| Sistemul de dozare | Cu sensor de obstacol
posibilitatea conectarii accesului la distanta (remote acess prin programe ex. TeamViewer / AnyDesk / Radmin) |  | da
Posibilitatea programarii controalelor si calibratorilor prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare |  | da
Posibilitatea oferirii suportului tehnic prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare |  | da
Dimensinuni | latime | ≤ 1200 mm
| adincime | ≤ 720 mm
| inaltime | ≤ 1258 mm
Conectare la LIS | protocoale HL7 si ASTM | da
Alimentarea |  | 220 V, 50 Hz
Accesorii livrate impreuna cu analizatorul biochimic |  | calculator (procesor)
monitor cu diagonala minim 19 inch
tastatura
mouse
imprimanta