| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea analizatoarelor de gaze |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizor de gaze (Н2 în О2) cu setul pieselor de schimb |  |  |  | Conform caietului de sarcini: Principiul de funcționare - termochimic Metoda de colectare a probelor - forţat Execuţie - monobloc pentru montaj pe panou, obișnuit Utilizare - instalația de electroliză Interval de măsurare: hidrogen (Н2) în oxigen (О2) - (0 - 2) % vol. oxigen (О2) în hidrogen (Н2) - (0 - 1) % vol. Limita erorii absolute de bază, %, nu mai mult: hidrogen (Н2) în oxigen (О2) - 0,08 oxigen (О2) în hidrogen (Н2) - 0,04 Semnal de ieșire: - analog, mA - (4 - 20) - digital - RS-485 cu capacitatea de a afișa rezultate pentru ultimele 32 de ore Vizualizarea rezultatelor măsurătorilor - display LCD cu patru linii cu iluminare Semnalizare: Analizorul de gaz generează și emite semnale către circuitele externe sub formă de contacte de comutare „uscate” ale releelor ​​executive: a) «PRAG 1»,«PRAG 2» – atunci când fracțiunea de volum a componentei măsurate depășește valorile prag stabilite de fiecare în intervalul de la 10% la 100% din limita superioară a domeniului de măsurare;b) „REFUZ” – atunci când apare o defecțiune la blocul senzorilor sau la termostat. Contactele releelor executive asigură comutarea: -a) curent alternativ 0,3A la tensiunea 220 V; -b) curent continuu 0,1A la tensiunea 220 V. Alarma luminoasa pe panoul frontal al dispozitivului - „NORMA”, „PRAG 1”, „PRAG 2”, „REFUZ” Calibrare „O” - manual / automat Tensiunea și frecvența de alimentare - (220+22-33) V, (50 ± 1) Hz Consumul de energie, W, nu mai mult - 30 Gradul de protecție împotriva influențelor mediului, minim - IP 44 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult - 485×295×135 |  |  |  |
| Analizor de gaze (О2 în Н2) cu setul pieselor de schimb |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________