## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 29) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Neuro) | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Neuro) |  |  |  | Descriere: Microscopul este special conceput pentru a fi utilizat într-un mediu de intervenții chirurgicale unde precizia manoperei este primordială, acesta are funcția de a ilumina și a mări câmpul vizual până la 12x, la fel acesta permite divizarea fasciculului de lumină pentru ca asistenții să poată vizualiza procedura sau pentru a permite fotografierea sau filmarea câmpului operator. Parametru Specificația Unitate de bază mobilă, echipată cu minim 4 rotile. echipată cu mecanism centralizat sau separat de blocare a rotilelor (frână). echipată cu braț robotizat/articulat de suspensie a modulului optic cu o extensie de la centrul unității de bază - minim 1200 mm. echipată cu monitor TFT/LCD tactil pentru setarea parametrilor / vizualizare imagine. Unitate video-endoscopică integrată sau separată de unitatea de bază + (cameră video & endoscop) – Opțional. echipată cu mâner de transportare. Monitor pentru afișare imagine cel puțin 1 unitate de minim 24” cu rezoluție minimă 1920x1080, (în cazul modulului optic de tip digital - monitorul trebuie să posede funcția 3D). Telecomandă de picior cu fir sau "wireless" Echipată cu minim 10 butoane / funcții Pentru telecomanda de picor cu wireless - indicator de afișare a conexiunii și / sau a nivelului de încărcare a bateriei. Sursa de lumină Tip Xenon sau LED. Echipată cu 2 lămpi (pentru schimb de rezervă). Mecanism de schimb al lămpilor - manual sau automatizat. Modul optic Fascicul laser sau funcție pentru auto focus și / sau poziționare. Mărire optică "Zoom / Magnification" - minim x10. Distanța de lucru (focusare) - minim în intervalul de la 225 mm la 450 mm. Intensitatea luminii ajustabilă. Echipat cu tub binocular pliabil / articulat pentru chirurg sau fără (în cazul modului digital 3D). Tub binocular: *cu posibilitatea de ajustare a distanței între pupile; *cu posibilitatea de ajustare a distanței focale; *cu posibilitate de înclinare minim 180°; *cu posibilitate de ajustare dioptri (de la -5 D până la +5 D). Echipat cu tub binocular pliabil / articulat de conservare stereo laterală pentru asistent sau funcție (în cazul modului digital 3D). Tub binocular: *cu posibilitatea de ajustare a distanței între pupile; *cu posibilitate de înclinare minim 180°; *cu posibilitate de ajustare dioptri (de la -5 D până la +5 D). Echipat cu lentile optice - apocromatice - Opțional. Echipat cu cameră video minim HD sau de tip stereo 3D în cazul modulului optic de tip digital. Mânere de dirijare pe partea dreaptă și stângă a modulului optic, fiecare mâner echipat cu minim 7 butoane. Funcție de ajustare a zonei iluminate (diafragmă). Fixat pe un braț de suspensie robotizat sau articulat. Modul Software Modul și/sau Soft pentru vizualizare prin fluorescență. Modul și/sau Soft pentru vizualizarea fluxului de sânge intra-operator pentru evaluarea anevrismului cerebral și a ocluziei vaselor. Modul și/sau Soft DICOM. Funcționalități sistem Mecanism de parcare sau blocare a brațului robotizat / articulat al modulului optic. Funcție de balansare a brațului robotizat / articulat în cazul modificării încărcăturii atașate. Mișcare motorizată a modulului optic: pe axa X și Y. Funcție de mișcare asistată sau liberă a brațului robotizat / articulat. Funcție de înregistrare video, inclusiv achiziție de imagini. Accesorii Capac pentru lentile / cameră video. Husă de protecție sterilă de unică folosință pentru modulul optic - minim 10 Buc. Ochelari 3D (6 Buc.) doar în cazul modulului optic de tip digital. Scaun electric funcțional pentru chirurg Dotat cu minim 4 roți. Blocare centralizată sau frână separată pentru minim 2 roți. Cotiere mobile, ajustabile în plan vertical / orizontal. Scaunul se reglează pe înălțime prin intermediul butoanelor de picior sau de mână. Bloc cu min. 1 baterii (acumulatori) + încărcător. Mufă de împământare pentru egalizarea potențialului da Display Port / HDMI / DV / DVI da Port USB minim 1 Port Ethernet da Sursa de alimentare 220V, 50Hz.
| 2 | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Spinal) | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Spinal) |  |  |  | Descriere: Microscopul este special conceput pentru a fi utilizat într-un mediu de intervenții chirurgicale unde precizia manoperei este primordială, acesta are funcția de a ilumina și a mări câmpul vizual până la 12x, la fel acesta permite divizarea fasciculului de lumină pentru ca asistenții să poată vizualiza procedura sau pentru a permite fotografierea sau filmarea câmpului operator. Parametru Specificația Unitate de bază mobilă, echipată cu minim 4 rotile. echipată cu mecanism centralizat sau separat de blocare a rotilelor (frână). echipată cu braț robotizat/articulat de suspensie a modulului optic cu o extensie de la centrul unității de bază - minim 1200 mm. echipată cu monitor TFT/LCD tactil pentru setarea parametrilor / vizualizare imagine. echipată cu mâner de transportare. Monitor pentru afișare imagine minim 24” cu rezoluție minimă 1920x1080, (în cazul modulului optic de tip digital - monitorul trebuie să posede funcția 3D). Telecomandă de picior cu fir sau "wireless" Echipată cu minim 10 butoane / funcții Pentru telecomanda de picior cu wireless - indicator de afișare a conexiunii și / sau a nivelului de încărcare a bateriei. Sursa de lumină Tip Xenon sau LED. Echipată cu 2 lămpi (pentru schimb de rezervă). Mecanism de schimb al lămpilor - manual sau automatizat. Modul optic Fascicul laser sau funcție pentru auto focus și / sau poziționare. Mărire optică "Zoom / Magnification" - minim x10. Distanța de lucru (focusare) - minim în intervalul de la 225 mm la 450 mm. Intensitatea luminii ajustabilă. Echipat cu tub binocular pliabil / articulat pentru chirurg sau fără (în cazul modului digital 3D). Tub binocular: *cu posibilitatea de ajustare a distanței între pupile; *cu posibilitatea de ajustare a distanței focale; *cu posibilitate de înclinare minim 180°; *cu posibilitate de ajustare dioptrii (de la -5 D până la +5 D). Echipat cu tub binocular pliabil / articulat de coobservare stereo (face to face) pentru asistent sau funcție (în cazul modului digital 3D). Tub binocular: *cu posibilitatea de ajustare a distanței între pupile; *cu posibilitate de înclinare minim 180°; *cu posibilitate de ajustare dioptrii (de la -5 D până la +5 D). echipat cu lentile optice - apocromatice – Opțional. Echipat cu cameră video minim HD sau de tip stereo 3D în cazul modulului optic de tip digital. Mânere de dirijare pe partea dreaptă și stângă a modulului optic, fiecare mâner echipat cu minim 7 butoane. Funcție de ajustare a zonei iluminate (diafragmă). Fixat pe un braț de suspensie robotizat sau articulat. Modul Software Modul și/sau Soft DICOM Funcționalități sistem Mecanism de parcare sau blocare a brațului robotizat / articulat al modulului optic Funcție de balansare a brațului robotizat / articulat în cazul modificării încărcăturii atașate. Mișcare motorizată a modulului optic: pe axa X și Y. Funcție de mișcare asistată sau liberă a brațului robotizat / articulat. Funcție de înregistrare video, inclusiv achiziție de imagini. Accesorii Capac pentru lentile / cameră video. Husă de protecție sterilă de unică folosință pentru modulul optic - minim 10 Buc. Ochelari 3D (6 Buc.) doar în cazul modulului optic de tip digital. Mufă de împământare pentru egalizarea potențialului da Display Port / HDMI / DV / DVI da Port USB minim 1 Port Ethernet da Sursa de alimentare 220V, 50Hz.
33100000-1 | 3 | Electromiograf cu potențiale evocate | Electromiograf cu potențiale evocate |  |  |  | "Parametrul Specificația Teste Performante: Potentiale evokate Somatosenzoriale obligatoriu Auditoriale obligatoriu Vizuale obligatoriu Cognitive obligatoriu Monitoring intra operativ obligatoriu Aplicații electromiografie obligatoriu Amplificator număr de canale ≥ 8 diapazon sensibilitate, µV/div 1-10 000 diapazon frecventa, Hz 0,1-10 000 Filtre: -frecventa joasa, Hz 0,08-3000 -frecventa inalta, Hz 30-20 000 Nivel zgomot, μV RMS ≤ 0,6 intrări izolate opțional impedanța la intrare, M Ohm ≥ 100 semnal calibrare obligatoriu tip Flat Panel dimensiune diagonala, cm ≥38 Display viteza, ms/div 5-1000 rezoluție, pixel ≥ 1280x1024 obligatoriu Parametri generali canale intrare ≥ 8 Rezoluție ADC, biti ≥ 16 Stimulator electric Curent constant obligatoriu Tensiune constanta obligatoriu Număr de canale 1 sau 2 durata, ms cel puțin in diapazonul 0,05-1 Puls/sec ≥ 0,1-50 Intensitate, mă ≤ 100 Tensiune, V ≤ 400 Stimulator auditiv specificați tipurile de simulări: obligatoriu Pulsații/sec ≥ 0,1-90 Intensitate, dB ≥ 0-108 Stimulator Visual inversări/sec ≥ 0,1-90 dimensiune diagonala, cm ≥38 Sistem Calculator CORE i3 sau Ryzen ≥ 4 nuclee Windows obligatoriu RAM : min 8GB SSD: min 256GB CD-RW obligatoriu Printer Color obligatoriu de tip Laser Jet sau echivalent obligatoriu
33100000-1 | 4 | Sistem de procesare a probelor tisulare | Sistem de procesare a probelor tisulare |  |  |  | Capacitate de procesare minim 200 casete Controlul timpului procesului Controlul temperaturii Filtrare a vaporilor prin filtru de cărbune activ Sistem de evacuarea vaporilor din camera de lucru Controlat prin intermediul unui ecran senzitiv (touch-screen) color Protecție la supratemperatura și suprapresiune Protecție prin parola pentru evitarea modificării accidentale a parametrilor Echipamentul posedă minim 4 moduri de procesare: în condiții atmosferice, sub vacuum, sub presiune și vacuum și presiune alternat. Sistem de management al regenților Minim 10 programe configurabile Minim 2 programe preinstalate Minim 1 program de spălare Compatibilitate cu metodele de lucru cu și fără xilen Program de infiltrare pentru biopsii Minim 1 baie de parafina cu temperatura setabila Senzori de detecție pentru vas de reactive ≥ 2 buc Sistem de reagenti tip deschis Tehnologia de măsurare a concentrației alcoolului obligatorie.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare (lista suplimentară 29) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Neuro) | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Neuro) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6666666.67
33100000-1 | 2 | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Spinal) | Microscop pentru intervenții chirurgicale avansate (Spinal) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500000
33100000-1 | 3 | Electromiograf cu potențiale evocate | Electromiograf cu potențiale evocate | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 4 | Sistem de procesare a probelor tisulare | Sistem de procesare a probelor tisulare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1980000
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0 |  | 11346666.67
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
|  | AMT Botanica | SR Soroca | CS Crihana Veche | Policlinica de Stat | CS Nisporeni | ANP Administrația Națională a Penitenciarelor | CRDM | AMT Râșcani | SF. Treime
Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet | 3
Dispozitiv de terapie cu unde de șoc | 1
Dispozitiv de magnetoterapie pentru adulți, staționar | 2
Dispozitiv pentru presoterapie și drenaj limfatic | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, electroforeză și electrostimulare | 2
Dispozitiv pentru fizioterapie, stimulare prin ultrasunet și laser | 1
Dispozitiv pentru fizioterapie, magnetoterapie | 1
Set lentile oftalmologice | 1
Montură de probă/Ramă de probă | 1
Oftalmoscop direct | 1
Dulap medical | 1
Lampă bactericidă 30W 130150 | 8
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210 | 1
Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710 | 10
Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru citologie, histologie | 2
Sigilator medical automat pentru pungi sterile | 4
Sistem de ultrasonografie oftalmic (A+B+CCT) | 1