## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022(repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 6: Electrocardiostimulator monocameral SR cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial cu lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activă, electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimu-lator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali | 6: Electrocardiostimulator bicameral DR cu regim de stimulare DR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali cu lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activă. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 3 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusiv cu electrod atrial și electrod ventricular tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR inclusiv cu electrod atrial, lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 58 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv) și electrod ventricular de socare lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa, de tip DF4. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 6: Cardioverter-defibrilator implantabil monocameral de tip VR inclusiv cu electrod endocardial de socare lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa, de tip DF4. electrozii reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 6: Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P (device pentru terapie de resincronizare) in complect cu electrozi: atrial cu lungimea nu mai scurt de 52 si nu mai lung de 58 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea active; electrod pentru ventricul drept cu lungimea nu mai scurt de 58 si nu mai lung de 65 cm, diametru intre 6-7 F (inclusiv), cu fixarea activa. electrod pentru sinus coronarian diametru – intre 4.1-6F (inclusiv) fixarea pasiva, bipolar, kit-introducer cu sistem de delivrare pentru intubarea de sinus coronarian minimum 2 teci cu diferite curburi, balon pentru venografie sinusului coronarian; ghid coronarian hidrofil d- 0.014. electrozii și tecile reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 6 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Introducer 6-10F de tip “peel-away” | 6: Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – nu mai scurt de 11 si nu mai lung de 15 cm, diametru intre 6-10F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | 6: Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu diametru intern intre 6 si 8F (inclusiv) cu valva hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi intre 40-50 cm de tip J cu diametre de 0,035; sau 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 8 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | 6: Registrator implantabil de tip “loop-recorder”, durată registrarii minimum 3 ani, compatibil cu scanare a RMN. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 6: Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm (inclusiv), stimularea bipolara, d- 5-6F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator.
33100000-1 | 10 | Set introductor pentru punctie venei femurala scurt | Set introductor pentru punctie venei femurala scurt | 6: Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducatorul, dilatatorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 11 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5 sau 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spaţiu între electrozi 2-5-2 sau 5-5-5 mm, lungimea 110 - 120 cm (inclusiv). Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat.
33100000-1 | 12 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5 sau 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spaţiu între electrozi 2-6-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110 - 115 cm (inclusiv). Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostre obligatoriu, mostra va fi testata intraoperator.
33100000-1 | 13 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 6: Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6 sau 7 F cu curbura deflectabilă unidirecţional, spaţiu între electrozi 2-2-2, 2-5-2 sau 2-8-2 mm, disponibile în dimensiuni medium/ large, lungimea 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator
| 13 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-250 cm (inclusiv), să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat
33100000-1 | 14 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | 6: Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7 sau 8 F, 4 polar cu vîrful electrodului 4 mm, spaţiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110 - 115 cm.(inclusiv) Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă şi vîrful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvenţă cu puterea maxima 50 Wt, temperatura maxima setata – 90C, durata maxima de aplicare – 200 sec. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat.
| 14 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm (inclusiv), să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 15 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | 6: Cateter electrod ablaţie dimensiuni 7 sau 8 F, 4 polar cu vîrful electrodului 3,5 sau 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spaţiu între electrozi 1,5-5-2 şi 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă – pina la 50 Wt, temperatura maxima setata – 50C, durata maxima de aplicare – pina la 120 sec. Cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecţional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm (inclusiv). Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiac. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibiltatea de a folosi la pacienți pediatrici. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 16 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 6: Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablaţie 4 pin, lungime 150 - 250 cm (inclusiv), compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11. cabluri reprezinta accesorii, trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunele propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului de baza (cateterului electrod)va indica tipul accesorului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 17 | Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare | Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare | 6: Electrod pentru stimulare regiunei hisiene, bipolar, fixare activa cu lungimea 69-74 cm (inclusiv), diametru 4 - 5 F (inclusiv), destinație His/Atriu/Ventricul; în complect cu sistema de delivrare cu curbură biplană fixă (teacă de tip peel-away), dimensiuni 7F, diametru intern – 5,4F, lungimea 40-50 cm (inclusiv), sa include ghid 0,038 inch si dilatator. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 18 | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | 6: Setul să fie compatibil cu generatorul de radiofrecvenţă IBI-1500T11 şi pompa de irigare Cool Point (SJ Medical) Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 19 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | 6: Patch-kit, setul de electrozi ce se utilizeaza pentru mapparea 3D, compatibile cu sistemul de navigare EnSite Velocity (SJMedical) Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.
33100000-1 | 22
33100000-1 | 23
33100000-1 | 24
33100000-1 | 25
33100000-1 | 26
33100000-1 | 27
33100000-1 | 28
33100000-1 | 29
33100000-1 | 30
33100000-1 | 31
33100000-1 | 32
33100000-1 | 33
33100000-1 | 34
33100000-1 | 35
33100000-1 | 36
33100000-1 | 37
33100000-1 | 38
33100000-1 | 39
33100000-1 | 40
33100000-1 | 41
33100000-1 | 42
33100000-1 | 43
33100000-1 | 44
33100000-1 | 45
33100000-1 | 46
33100000-1 | 47
33100000-1 | 48
33100000-1 | 49
33100000-1 | 50
33100000-1 | 51
33100000-1 | 52
33100000-1 | 53
33100000-1 | 54
33100000-1 | 55
33100000-1 | 56
33100000-1 | 57

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea electrocardiostimulatoarelor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Electrocardiostimu-lator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | Electrocardiostimulator monocameral, SR, cu regim de stimulare AAIR, VVIR inclusiv cu electrod endocardial | 3: buc; 4: 300 | 3270000
33100000-1 | 2 | Electrocardiostimu-lator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiale | Electrocardiostimulator bicameral, DR, cu regim de stimulare DDDR inclusiv cu 2 electrozi endocardiali | 3: buc; 4: 150 | 2218500
33100000-1 | 3 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusiv cu electrod atrial și electrod ventricular tip DF4 | 3: buc; 4: 5 | 335000
33100000-1 | 4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | Cardioverter-defibrilator impalntabil monocameral de tip VR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4 | 3: buc; 4: 10 | 575040
33100000-1 | 5 | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | Cardiostimulator tricameral (biventricular) CRT – P in complect cu electrozi si kituri pentru intubarea sinusului coronarian | 3: buc; 4: 5 | 158265
33100000-1 | 6 | Introducer 6-9F de tip “peel-away” | Introducer 6-10F de tip “peel-away” | 3: buc; 4: 470 | 180480
33100000-1 | 7 | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | Set introductor pentru punctie venei centrale scurt | 3: buc; 4: 100 | 42000
33100000-1 | 8 | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | Registrator implantabil de tip “loop-recorder” | 3: buc; 4: 5 | 180800
33100000-1 | 9 | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara | 3: buc; 4: 100 | 171600
33100000-1 | 10 | Set introductor pentru punctie venei femurala scurt | Set introductor pentru punctie venei femurala scurt | 3: buc; 4: 450 | 148500
33100000-1 | 11 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 3: buc; 4: 50 | 111750
33100000-1 | 12 | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian | 3: buc; 4: 130 | 888030
33100000-1 | 13 | Cateter electrod diagnostic | Cateter electrod diagnostic | 3: buc; 4: 15 | 161520
33100000-1 | 13 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: buc; 4: 5
33100000-1 | 14 | Cateter electrod ablație cu RF | Cateter electrod ablație cu RF | 3: buc; 4: 60 | 387420
33100000-1 | 14 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: buc; 4: 3
33100000-1 | 15 | Cateter electrod ablație RF cu irigare | Cateter electrod ablație RF cu irigare | 3: buc; 4: 70 | 644000
33100000-1 | 16 | Cabluri conectare autoclavabile | Cabluri conectare autoclavabile | 3: set; 4: 3 | 7920
33100000-1 | 17 | Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare | Set electrod pentru stimulare hisiană cu sistem de delivrare | 3: set; 4: 10 | 183700
33100000-1 | 18 | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | Set tubulatură pentru electrod ablaţie cu irigare | 3: set; 4: 10 | 22080
33100000-1 | 19 | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | Patch-kit (electrozi set pentru 3D mapping) | 3: set; 4: 10 | 346500
10033105

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________