| Servicii de deservire Computer Tomograf Revolution Apex 2.5 Plus, inclusiv: Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandării producătorului dispozitivului medical. Intervenții de urgență. Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul in care este posibil (erori tehnice, calibrare, resetare). Intervenții de urgență cu reacționarea în maxim 24 ore de la notificarea defecțiunii, problemei, timpul intervenției telefonică maxim 1 oră. Chemarea inginerului companiei se accepta în formă scrisă cât și telefonică. Lucrarile de mentenanta preventiva se vor efectua 3 revizii obligatorii /interval de 3 luni pna la 31 Decembrie 2026. Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este nevoie pe tot parcursul contractului încheiat. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piesele de schimb normale si speciale ale sistemelor nu sunt incluse. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului. După prestarea Serviciilor se va întocmi un Raport de Service cu descrierea lucrărilor efectuate, defectelor întâlnite și stadiul funcționalității echipamentului și eventual mențini cu piese de schimb ce urmează a fi înlocuite din contul beneficiarului. Piesele de schimb nu sunt incluse in acest contract de deservire. Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea şuruburilor şi prinderilor roţilor, etc.); Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împâmantare, verificare întrerupători, etc.); Verificarea protecţiilor interne care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă ale aparatului; Verificare conectori şi cabluri; Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare şi din bateria de back up; Măsurarea rezistenţelor diferitelor ansamble ale aparatului; Verificare şi curăţare filtre; Verificare şi curăţare ventilatoare de răcire; Verificare si calibrare ecran; Descărcare fişiere de loguri şi erori; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |