| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziția și instalarea sisitemului/aparatului de roentgen la IMSP Centerul de sănătate Anenii Noi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziția și instalarea sisitemului/aparatului de roentgen la IMSP Centerul de sănătate Anenii Noi, | Achiziția și instalarea sisitemului/aparatului de roentgen la IMSP Centerul de sănătate Anenii Noi, |  |  | Sistem radiografie digital Descriere Sistem radiografie pentru uz generalizase, flurografie a pulmonilor etc) este utilizat pentru efectuarea procedurilor de rutina cu raze x pentru diagnostic Parametri Modul radiologie Digital Detector unic Tip masă Tip Piedestal Suport electric Mișcarea mesei Longitudinală, cm de la 80 Laterală, cm de la 20 Caracteristici Densitatea mesei <1 mm Al Dimensiunea minim 220 cm x 80 cm înălțimea de la podea- fixa intre valorile 70- 80 cm Mișcarea mesea tip manuala Controlul mesei este prin intermediu comutatorul de picioare Frina/ sistem de blocare tip electromagnetic Greutatea maximă a pacientului, kg > 250 kg Spațiu pentru detector cm >35x43 Sistemul BUCKY a mesei Tip control manual Braț Orizontal complet controlabcl da Mișcarea logitudionala a tubului > 140 cm Mișcarea verticala a tubului > 145 cm Rotia tubului X-ray > 180 ° (+ 90 °, 0 °, - 90 °) Sistem de blocare electromagnetic BUCKY vertical Spațiu pentru detector cm > 35x43 Punerea detectorului minim din dreapta si stingă Sistem de blocare electromagnetic Deplasarea verticala, cm minim 1 50 cm (de la 40 - 175 cm la centrul detectorului) Control Manual Detector Mărimea detector, cm >35x43 Configurare detector Rezoluția matricei, pixeli minim 1900x2000 Caracteristicele detectorului Distanța dintre pixel < 175 pm Tip de transmitter prin Wi-fi Funcație AED Bloc I Sistem de incarcarc separat tara cablu de interconectare Scintilator / materialul de decție Csl Acumulator intern inclus tip Lithium Ion Tipul de lucru in regim AED > 125 de expuneri Greutatea admisibila pe toata suprafața este de minim 300 kg Conectarea Fără fir Wi-fi Generator de raze X Caracteristici Intensitatea maximă la 120 kV > 50 kW Timpul de expunere in intrevalul minim 0.001-10 sec Intervalul mAs minim 0.5m As - 630 mAs Tubul de raze X Dimensiunea spotului focal, mm 0.6 si 1.2 Voltajul anodic minim 150kVp Capacitatea de stocare termică anod: min. 350 .kHU Panou de control pe tubul radiologie Controlul razelor X a tubului montat Spot focal mic <40 kW Spot focal mare >50 kW Colimator Tip obligatoriu LED Puterea > 160 Ix Fitrul 2.0 mm aluminiu Suspensia tubului Control razelor x a tubului montat Statia dc lucru si achiziție Calculator Procesor minm 15 la 3.0 MHz Memorie RAM minim 4 GB HDD minim 320 GB HDD Sistem de operare minim Win 7 PRO Placa de retea Standartul RJ-45 minim 2 porturi Display tip LCD Multi-Touch Rezoluția minim 1920x1080 Diagonala > 23 inch Soft de achiziție Implimcntarea unei baze dc pacienti (nume, prenume, anul de naștere sex etc) Comunicarea cu date tip DICOM Protocoale de lucru preinstalate - sa se indice denumirea protocoalelor de către ofertant disponibile Posibilitatea de cautarea in baza de date după parametri ca ID, Nume, Prenume etc. Instrumente de prelucrare a imaginilor Posibilitate de modificare a protocoalelor de lucru Modul de iradiere/ Scanare Manual Automat Automatizare in prelucarea imaginei -Posibilitatea de conectare minim 2 impriere DICOM minim 4 Statii DICOM UPS - Conform caracteristicilor electrice a calculatorului Static de lucru a medicului - 2 unitati Monitor medical (preconizat pentru vizilizarea imaginilor imagistice de inalta rezoluție) - 2 buc Diagonal monitorului medical - minim 24 inch Memoria interna - SSD minim de 500 GB HDD - minim de 1 ТВ Memoria RAM minim 16 GB Procesor minim 15 Sistema de operare minim Windows 7 Soft de interconectarea cu statia de achiziție. Soft pentru prelucarea si vizualizare imaginilor preluate de la Statia de achiziție. - Prezentarea posibilităților de prelucare si vizulizarea imaginilor DICOM. Licența DICOM 3.0 - DA Obligatoriu. DVD Raider-pentru citirea si Înscrierea investigti pe purtători digitali ( CD, DVD) UPS Accesorii DAP metru inlcus Standard Prezenta inginerului calificat cu training de la producător pentru sisteme radiologice Certicate CE valabil pentru toate componentele dispozitivului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instalarea, testarea ,instruirea personalului beneficiarului pe perioada de garanție |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Garanția aparatului 24 luni |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Anul producerii nu mai mic de 2021 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Achiziția și instalarea sisitemului/aparatului de roentgen la IMSP Centerul de sănătate Anenii Noi, ______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Sisitemul/ aparatului de roentgen; buc; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |