## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Monitor de pacient portabil | Monitor de pacient portabil |  |  |  | Descriere: Mon itor de pacient portabil (sistem) sau sistem de telemetrie , conceput pentru a fi purtat direct de pacient, permițând monitorizarea continuă a semnelor vitale chiar în timpul deplasării acestuia prin secție sau spital. Parametru Specificaţia: Sistem de monitorizare a semnelor vitale compatibil cu sistemul central de monitorizare BeneVision CMS Mindray din dotarea instituției Obligatoriu Transmiterea în timp real a parametrilor, formelor de undă și alarmelor către sistemul central Obligatoriu Module compacte wireless/wired fixate pe pacient: ECG, SpO2, NIBP Obligatoriu Monitorizarea datelor ECG, Respirație, SpO2, NIBP Obligatoriu Funcții suplimentare de detecție(somn, odihnă, exerciții fizice, detectarea căderilor) ≥4 Afișarea semnelor vitale pe ecran ≥3 sau afișarea formei de undă pe ecran ≥1 Notificare grafică pentru accesoriile deconectate Obligatoriu Stocarea parametrilor măsurați ≥5 ore Unitatea principală a sistemului dirijează configurarea și împerecherea modulelor între ele și conexiunea la rețea wireless Interfețe de comunicare: Wi-Fi Obligatoriu Bluetooth Obligatoriu sau altele să fie specificate Baterii reîncărcabile Li-Ion Obligatoriu Autonomie baterie: SpO2/ECG ≥48 ore continuu NIBP ≥500 măsurători Grad de protecție pentru toate modulele ≥IPX2 Siguranță Tip CF, rezistent la defibrilare Modul ECG Monitorizarea ECG cu 3 derivații (I, II și III) Rată cardiacă:minim 15–350 bpm Acuratețe ECG: ±1 bpm Detectare aritmii Obligatoriu Respirație: 0–120 rpm Modul SpO2 Diapazon SpO2: 1–100% Acuratețea ±3%(70–100%) Rată puls: 30–300 bpm Indice de perfuzie Obligatoriu Modul NIBP: Diapazon NIBP: 30–290 mmHg Acuratețea ± 5 mmHg Metoda de măsurare: Oscilometrie Obligatoriu Regimuri măsurare: Manual Obligatoriu automat Obligatoriu secvențial Obligatoriu Accesorii incluse Cablu ECG cu 3 electrozi ≥2 Electrozi ECG adult, unică utilizare ≥50 Senzor SpO2 reutilizabil ≥2 Manjete NIBP Adult ≥2 Încărcător cu mai multe sloturi pentru bateriile Li-Ion ≥1 Stand pentru depozitarea modulelor și accesoriilor ≥1 Instalarea, configurarea și conectarea la stația centrală BeneVision CMS Obligatoriu Garanție ≥24 luni |  |  | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 2 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă |  |  |  | Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scuregere ≤ 90 ° C obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel incît materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergenti, (dezinfectant) volum min. 5L, prezentarea instructiunii în limba romană (să se indice modelul și producătorul) 5 buc Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instructiunii in limba romană (să se indice modelul și producătorul) 3 buc |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Autoclav | Autoclav |  |  |  | 1 CAPACITATE Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală 85l (+/-5L) 2 CADRU, CORP ușa cu balamale/ cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușă manuală da Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L da Dispozitivul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop). da Exterior din oțel inox da Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da Garnituri de rezervă pentru ușa Minim 2 Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului da Tipul camerei de sterilizare - rotundă da Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA da Imprimantă termică încorporată da Hârtie pentru imprimantă minim 20 rulouri 3 GENERATOR DE ABURI Generator electric de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de căldură. da Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit da Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. da Control al nivelului apei în generator Cameră generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da 4 CICLU Regimuri prestabilite de sterilizare ≥5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick da Control electronic: microprocesor da Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării da Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată da Afișarea graficului de sterilizare pe ecran da Gama de temperatură: 121 -134 grade C da La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). da 5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Alarme: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare da Camera va menține o presiune ≥3 bar, echipată cu supapă de siguranță da Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare da Buton de urgență da Supapă de siguranță pentru presiune excesivă în camera de sterilizare Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare da 6 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220V monofazat, 50Hz Putere de consum ≤ 8 kW da 7 Caracteristici electronice Panou cu ecran multicolor de minim 4 inch da Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri da |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 4 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | "Termometru pentru frigider, din sticlă cu lichid Interval de temperatură: -30°C – 100°C Nu conține mercur sau alte substanțe periculoase Funcționează fără necesitatea de baterii Este dotat cu husă din plastic cu cârlig de fixare pe polițele frigiderului." |  |  | AMT Botanica+SR Ungheni+ANP
33100000-1 | 5 | Monitor pacient mobil cu troliu | Monitor pacient mobil cu troliu |  |  |  | Monitor pacient mobil cu troliu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe troliu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO₂ (saturația de oxigen); NIBP (tensiune arterială non-invazivă); ECG (minim 3 derivații); temperatură corporală. Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. Alarme: vizuale și sonore pentru valori critice. Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore. Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. Troliu mobil Structură: metal vopsit sau inox medical. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii. Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 6 | Termometru mecanic de salon | Termometru mecanic de salon |  |  |  | "Termometru mecanic de salon, Specificații generale Domeniu de măsurare: -10 °C … +50 °C. Precizie: ±0,2 °C la temperatura camerei; rezoluție 0,1 °C. Tip senzor: termometru lichid în sticlă fără mercur (alcool colorat sau spirit inert) sau alternativ termometru bimetalic mecanic cu cadran. Cerințe de construcție și materiale: Carcasă: oțel inox AISI 304, aluminiu anodizat, sau plastic rezistent; geam protector din sticlă securizată. Tub/element termometric sticlă borosilicată cu lichid colorat non toxic; alternativ element bimetalic protejat. Cadran: diametru minim 80 mm, gradație 0,1 °C, marcaje pentru praguri clinice (ex. 36.5 °C, 37.5 °C). Montaj: suport perete și opțiune suport pe stativ; înclinare reglabilă pentru citire ușoară. Protecție la mediu: etanșare IP22 minim; rezistență la substanțe dezinfectante uzuale. Funcționalitate și ergonomie Citire rapidă: scala clară, contrast ridicat; indicator mobil pentru marcare manuală a valorii. Marcaje vizuale: culoare/zonă evidențiată pentru intervalele critice. Întreținere: acces facil pentru curățare; instrucțiuni compatibilitate dezinfectanți." |  |  | SR Ungheni
33100000-1 | 7 | Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți | Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți |  |  |  | "Peakflowmetru (PEF meter) pentru adulți, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Destinație: Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la pacienți adulți (monitorizare/screening). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (adulți): Minim 60–800 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥100 buc. Husă/cutie transport 1 buc." |  |  | CS Cantemir CS Soroca AMT Ciocana
33100000-1 | 8 | Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric | Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric |  |  |  | "Peakflowmetru (PEF meter) pentru pediatric, utilizare la cabinet/staționar/domiciliu. Măsurarea Peak Expiratory Flow (PEF) la copii (monitorizare astm/bronhoobstrucție). Unități afișare/scala: L/min (litri pe minut) Domeniu de măsurare (copii): Minim 30–400 L/min Afișaj digital: indicator mobil zona verde-galben-roșu. Materiale: Rezistente la dezinfectanți uzuali; suprafețe netede; Muștiucuri de unică folosință ≥100 buc. Husă/cutie transport 1 buc." |  |  | AMT Ciocana
33100000-1 | 9 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate) |  |  |  | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea internă , destinat pentru a vizualiza şi trata afecţiuni în interiorul intestinului gros Parametrul Specificația Videoprocesor Intrări cameră ≥1 Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Înghetarea imaginii obligatoriu Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Videocompensare obligatoriu Ieșiri RGB 1 Y/C ≥1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip integrată cu procesorul Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă obligatoriu Mod standby obligatoriu Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu Suport pe rotile obligatoriu Sistem de furnizare a aerului/apei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului obligatoriu Vid da Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 Pa Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥0.85 bar Vas de revervă pentru aspirator ≥ 1,4 litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Monitor 1 unit. Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutarii pacientilor si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocolonoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Tubul de inserție Lungimea totală ≥1990 Lungimea de lucru ≥ 1680 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Canalul de lucru Diametrul ≥ 3,7 mm Optica Unghiul cîmpului de vedere > 160 Înclinarea cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 3-100 Rata de deflecție sus/jos 180 grade stînga/dreapta 160 grade Cu functie de rigidizare in trepte/graduală regabil a portiunii distale care da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare de pe manerul endoscopului obligatoriu Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥4 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumnii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu pornirea / oprirea pompei suplimentare de apa obligatoriu zoom electronic obligatoriu Canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri obligatoriu Spălarea obiectivului obligatoriu Imersibil obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videogastroscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mîinerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imagini obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumnii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Cu conector la sursa de lumină care nu necesită capac de etanşare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apă, evitîndu-se astfel defecţiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etanşare obligatoriu Spălarea obiectivului obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare |  |  | IMSP Spital Raional Taraclia
33100000-1 | 10 | Rectoscop rigid | Rectoscop rigid |  |  |  | "Este destinat pentru procedurile de rectoromanoscopie. Parametrii tehnici solicitati: Cap de iluminare cu transmisie a luminii prin fibră optică Tub cu obturator diametru 20mm, lungime 30(+/-1) cm, autoclavabil – 2 buc Tub cu obturator diametru 16mm, lungime 30 (+/-1) cm, autoclavabil – 1 buc Forceps pentru burete, 40 (+/-1) cm – 1 buc Tub de aspirație, 40 (+/-1) cm Forceps pentru biopsie, fălci medii, rotative, izolate, lungime 40-45 cm – 1 buc Atașament de lucru, cu inel de blocare pentru tub rectoscop cu 2 canale pentru instrumente cu diametrul de până la 5 mm Telescop oblic, cu ocular înclinat la 30/45°, diametru 4/5 mm, lungime 28-30 cm, pentru utilizare cu tubul rectoscop și atașamentul de lucru Sursă de lumină LED, compatibilă cu rectoscopul 220V Cablu din fibră optică, diametru 3,5mm, lungime minimă 2 m, compatibil cu capul de iluminare a rectoscopului. |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 11 | Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Sistem de poligrafie cardiorespiratorie |  |  |  | Descriere: Dispozitiv portabil destinat screening-ului și diagnosticului tulburărilor de respirație în timpul somnului, cu operare simplificată pentru utilizarea la domiciliul pacientului. Design compact, robust, cu sistem integrat de senzori. Parametru Specificaţia Asigurarea înregistrării simultane (minim 7 canale) Flux de aer (nasal) prin canulă de presiune Oximetrie digitală Înregistrarea sforăitului printr-un senzor de flux sau un microfon încorporat Senzor de poziție corporală pe trei axe (pe spate, pe burtă, pe lateral, vertical) Afișarea undei de puls pentru validarea saturației Inclus pentru descărcarea datelor, analiză automată și editare manuală a evenimentelor mecanism de pornire automată sau pornire cu un singur buton Funcție de feedback imediat după finalizarea testului Înregistrare continuă a datelor ≥12 ore Alimentare Baterii standard sau acumulator pachet software pentru încărcarea datelor, analiza automată și editarea manuală a evenimentelor respiratorii. Format de raport editabil cu posibilitatea de a exporta datele într-un format standard (EDF) Compatibilitate deplină cu criteriile AASM Kit de accesorii reutilizabile: senzor oximetrie centură toracică reglabilă Garanție≥24 luni" |  |  | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 12 | Spirometru pentru PC | Spirometru pentru PC |  |  |  | Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 pînă la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Pînă la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu Parametrii măsurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare obligatoriu |  |  | AMT Botanica
33100000-1 | 13 | Anulat | Anulat |  |  |  | Anulat
33100000-1 | 14 | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) |  |  |  | Descriere: Sistemul de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) este un dispozitiv medical portabil destinat măsurării automate și repetate a tensiunii arteriale pe o perioadă de 24–48 de ore, în condiții de viață obișnuite. Acesta permite evaluarea variațiilor tensionale diurne și nocturne, contribuind la diagnosticul și monitorizarea hipertensiunii arteriale. Sistemul include unitatea de înregistrare, manșetă și software de analiză a datelor. 1. Caracteristici Generale și Parametri de Măsurare Metoda de măsurare: Oscilometrică, cu senzori de presiune și algoritm de filtrare a artefactelor de mișcare. Domeniul de măsurare presiune: Sistolică (60 – 260 mmHg) și Diastolică (30 – 160 mmHg). Precizia sistemului: ±3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată. Validare clinică: Dispozitivul trebuie să fie validat conform protocoalelor internaționale ESH (European Society of Hypertension) sau BHS (grad A/A). Protecție la suprapresiune: Sistem de siguranță pentru eliberarea automată a aerului la depășirea pragului de siguranță. 2. Construcție și Ergonomie Design: Dispozitiv compact, cu carcasă rezistentă la șocuri mecanice și dezinfectanți medicali. Interfață utilizator: Indicatori de stare (LED sau ecran integrat) pentru monitorizarea funcționării, nivelului bateriei și confirmarea înregistrării datelor. Greutate: Maxim 200 grame (fără baterii), pentru a asigura confortul pacientului pe durata a 24-48 ore. Alimentare: baterii sau acumulatori reîncărcabili. Comunicare PC: Interfață USB pentru programare și descărcarea datelor. 3. Funcționalități și Confort Tehnologie de umflare: Adaptarea automată a presiunii de umflare în funcție de valorile anterioare (logica fuzzy sau similar), pentru reducerea timpului de compresie și a disconfortului. Buton de eveniment: Posibilitatea marcării manuale de către pacient a momentelor cu simptomatologie specifică. Programare: Intervalele de măsurare programabile individual pentru perioadele de zi și de noapte. 4. Software de Analiză și Management Date Licențiere: Software cu licență completă, activată prin cheie hardware (dongle USB) sau cheie software permanentă (fără limitare în timp). Bază de date: Gestionarea electronică a pacienților, cu funcții de căutare, arhivare și backup. Analiză statistică: Calcularea mediilor tensionale (Total, Zi, Noapte). Calculul indicelui de dipping, a sarcinii tensionale (pressure load) și a presiunii pulsului. Interpretare automată. Raportare: Generare de rapoarte grafice (trenduri, histograme) și tabelare, cu posibilitatea exportului în format PDF sau Excel. 5. Accesorii și Garanție Accesorii incluse: Unitate de înregistrare. Minim 2 manșete reutilizabile, fără latex, dimensiuni diferite (ex: Adult Standard și Adult Large). Husă de protecție și centură/curele de fixare. Cablu de date și software de analiză. Garanție: Minimum 24 luni pentru unitatea centrală. Servicii: Instalare, configurare și instruirea personalului medical la livrare. |  |  | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 15 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) |  |  |  | Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă |  |  | Institutul de Cardiologie
33100000-1 | 16 | Dispozitiv chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) | Dispozitiv chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) |  |  |  | Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice prin livrarea curenților de frecvență înaltă RF în domeniul kHz sau prin ultrasunet, dotat co modul sau opțiuni de sigilare a vaselor de până la 7 mm inclusiv, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise,- bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și chirurgie generală. Parametrul Specificația Canale de ieșire Monopolar 2 port, bipolar, sigilare a vaselor da Comutare de la pedală și de la bisturiu da Ecran LCD touchscreen cu capabilitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite da Moduri de lucru Monopolar Tăiere (pure cut), ≥ 300 W ≥ 200 Ohm Monopolar Coagulare (fulguration), max. ≥ 100 W ≥ 450 Ohm Bipolar Coagulare (forțată), max. ≥ 95 W ≥ 50 Ohm Bipolar Sigilare vaselor, coagulare, max. ≥ 170 W ≥ 20 Ohm Moduri de lucru preselectate minimum 10 regimuri (Pure cut, blend, soft, spray, etc) da Modul coagulare cu argon (opțional) da Modul/opțiunile necesare de sigilare a vaselor incluse da Sigilarea vaselor de minim 7 mm da Recunoașterea automată a finalizării ciclului de etanșare a vaselor (fuziunea țesuturilor, etanșarea vaselor) cu emitere de sunet de finalizare da Comunicare interactivă de eroare pe ecran, în caz de nefinalizare a ciclului de sigilare da Funcție de autotestare da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Operare cu min. 4 instrumente da Detectare automată a instrumentului și cu configurare de energie automată da Salvarea personalizată a setărilor/template-uri pentru chirurg min.5 da Operare cu min. 2 instrumente bipolare și/sau ultrasonic cu setare individuală și activare simultană da Control continuu a rezistenței de contact a electrodului neutru cu pacientul și alarmare în caz de pierdere de contact da Indicator calitate de contact electrod neutru și pacient da Clasa de securitate I și CF da Clasa de siguranță carcasă min. IP 21 da Conector pentru echipotențial cu cablu de 1 - 1,5 mm da Accesorii: Cablu reutilizabil pentru electrod neutru reutilizabil, min. 3 metri 2 buc. Cablu reutilizabil pentru electrod neutru de unică folosință 2 buc. Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2, fără latex, autoclavabil la 134˚C de minim 75 ori sau electrod pasiv de unică utilizare (set de min.100 buc) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință Electrod pasiv de unică utilizare (set minim 100 buc) suprafața ≥ 100 cm^2 1 set. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/coagulare) diametru conector lamă 2,4 mm, cablu min. 3 metri cu conexiune internațională cu 3 pini, rezistent la putere de minim 6000 Vp, autoclavabil la 134˚C de minim 100 ori, sau de unică folosință (set minim 100 buc) 2 buc. reutilizabil sau 2 set. de unică folosință Lame tip cuțit reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134˚C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 2 set. Lame tip ball reutilizabile pentru bisturiu (set 5 buc), tensiune de operare min. 5500 Vp, diametru conector 2,4 mm,, autoclavabile la 134˚C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim 375 buc) 1 set. Burete pentru curățirea lamelor (set de 50 buc) 3 set. Electrod / pencetă bipolară standart, drept, lungime 270 ± 10 mm, lungime fălci 8 ± 1 mm, lățime fălci 2 - 2,5 mm , autoclavabil la 134˚C de minim 75 ori sau de unică folosință (set minim. 75 buc) 2 buc. Cablu pentru electrod bipolar, autoclavabil la 134˚C de minim 95 ori, min. 3 metri 2 buc. Pedală dublă pentru coagulare și tăiere cu suport pentru deplasare cu picior 1 buc. Modulul/opțiune pentru lucru în regimul de rezecție în soluție salină da Foarfece de sigilare a țesuturilor cu cablu, lungime 220 ± 10 mm, autoclavabil la 134˚C de minim 50 ori sau de unică utilizare (set minim 50 buc) 1 buc. reutilizabil sau 1 set. de unică folosință Set pensă complet de sigilare a vaselor la operații deschise, cu mecanism de tăiere integrat, min. 270 ± 10 mm, diametru de 5 mm, cu mânierul tip pistol, cu teacă cu fălci de apucare curbe analogic la Maryland, cu tija de împingere și tija lamei, dotat cu cablu, setul autoclavabil la 134˚C de minim 20 ori sau de unică utilizare (set minim 20 buc), cu perii de curățare (set minim 6 buc). 2 set. reutilizabil sau 2 set de unică folosință Lame/Cuțite de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil de 5 mm, (set 10 buc) 5 set. Casoletă pentru sterilizarea tuturor instrumentelor propuse da Troliu (opțional) Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mâner pentru transportare da Altele Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului da Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile. da Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul da, la solicitarea beneficiarului Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Manual de part list Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător. Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. |  |  | IMSP Sf. Treime
33100000-1 | 17 | Dermatom electric | Dermatom electric |  |  |  | Consolă portabilă Piesa de mâna cu motor încorporat sau separat Casoletă de sterilizare cu capac. Lame de unică folosință Accesorii/ustensile adiționale pentru fixarea lamelor, daca sunt prevăzute de producător Adâncimea de tăiere minim 0,05 mm – 0.75 mm cu pas de incrementare cu reglare manuală. Dermatomul și motorul cu sau fără lubrifiere adițională al mecanismelor de lucru. Dacă necesită lubrifiere, să se ofere adaptori necesari și spray pentru lubrifiere - minim 3 buc. Viteză variabilă interval minim necesar 5000-6000 cicluri pe minut / 500 – 40 000 rpm Accesorii și piese de schimb: Plăci de reducere pentru dermatom: pentru reducerea lățimii de tăiere 50 mm ± 1 mm, 75 mm ± 1 mm, 100 mm ± 2 mm *câte o bucata de fiecare dimensiune. Lama de rezervă pentru dermatom: 50 mm -10 bucăți; 75 mm- 10 bucăți; 100 mm- 10 bucăți Coș de sterilizare și depozitare pentru sistemul dermatom. Cu suport pentru piesele manuale ale dermatomului, motor electronic cu cablu și lamele de taiere. Capac pentru coșul de sterilizare Pedală de lucru, dacă dispune Mesher Sistem de extindere al pielii (Mesher)- 1 buc Cutie de sterilizare pentru sistemul dat cu elemente de fixare al tuturor componentelor-1 buc Accesorii: taietor corespunzător pentru raporturile de taiere: 1.5:1 – 1 buc. 3:1 – 1 buc, 6:1 – 1 buc. Purtător derma pentru placă de plasă: placa purtător 1.5:1 - 20 bucăți; placa purtător 3:1 - 20 bucăți; placa purtător 6:1 - 20 bucăți. |  |  | IMSP SCR
33100000-1 | 18 | Freze oscilante | Freze oscilante |  |  |  | Fierăstrăul Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrelor inferioare Electric Cu dirijare de la buton incorporat în piesa de mină Multifuncțional Putere minim 100W Greutate maxim 4kg Sterilizabil, autoclavabil Viteza de rotație minim 10000 rpm Mecanism de blocare Casoletă pentru sterilizare cu capac pentru piesa de mână cu adaptor și lame Baterii minim 2 Stație de încărcare baterii pentru minim 2 baterii Accesorii/adaptoare Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina - 1 buc Frecventa r.p.m minim 10000. Sterilizare, autoclavare da Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 40 mm. Lungimea minim 50 mm. |  |  | SCR
33100000-1 | 19 | Videolaringoscop rigid | Videolaringoscop rigid |  |  |  | Display cu rezoluția ≥ 1024 × 768 Port HDMI pentru video output Posibilitatea de înregistrare imagini și video Transferul înregistrărilor pe un suport extern Acumulator cu autonomie ≥ 2 ore în timpul lucrului Lamelele să fie produse din material inoxidabil Accesorii Lamelă reutilizabilă Mac 3 în set cu cablu de conexiune - 1 set Lamelă reutilizabilă Mac 4 în set cu cablu de conexiune - 1 set Troliu pe rotile cu minim 2 roți cu frână, sistem de fixare a monitorului, coș pentru accesorii - 1 set Cablu/Bloc de alimentare cu conector tip Schuko - 1 buc |  |  | SCR
33100000-1 | 20 | Cardiostimulator extern | Cardiostimulator extern |  |  |  | Regimurile de stimulare cardiacă: DDD, D00, VDD, VVI, V00. Prezența funcției Atrium Burst/Overdrive Protecție la curenți de frecvență înaltă (unitate electrochirurgicală) Protecție la defibrilare Parametrii ajustabili: Rata transmiterii impulsurilor de bază: 30-220 ppm (pace per minute) Rata transmiterii impulsurilor Atrium Burst/overdrive: 70-1000 ppm AV delay: 15-400 ms Pragul sensibilității Atriale: 0,2-10 mV Pragul sensibilității Ventriculare: 1-20 mV Amplitudinea impulsului Ventricular: 0,1-17 V Parametrii prestabiliți: Durata impulsului: 1 ms Tipul impulsului: Asimetric, bifazic Protecție pentru a nu depăși rata maximă a impulsurilor de bază transmise Protocoale prestabilite pentru a nu depăși perioada refractară a atriilor și ventriculelor Alarme vizuale și sonore Greutatea dispozitivului ≤500 g Alimentarea: Baterie internă tip IEC 6LR61 Timp de lucru autonom a bateriei ≥ 300 h Timpul de lucru autonom al dispozitivului după sustragerea bateriei ≥30 sec Accesorii: Baterie tip IEC 6LR61 - 3 buc Set cabluri interconectare dispozitiv - pacient - 3 seturi |  |  | SCR
33100000-1 | 21 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu |  |  |  | Tip laptop sau analogic; APLICAŢII CLINICE: Cardiac PORTURI PENTRU TRADUCTOARE ACTIVE (minim): 3 unități (posibil prin multiplicator); NIVELE DE GRI (minim): 256; GAMA DINAMICĂ (minim): 250dB; RATA DE CADRE ASIGURATĂ DE DISPOZITIV (minim): 1000 fps CANALE PREPROCESARE (minim): 286 500 (digitale) / 512 (fizice); ADÂNCIME DE SCANARE (minim): 33 cm; DIAPAZON FRECVENTĂ ASIGURATĂ DE DISPOZITIV 1,5-18,0 Mhz (minim); TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: matriciale, convexe, sectoriale, volumetrice, CW pencil; Număr frecvențe emise de un traductor (minim): 8; POSTPROCESARE DA; Moduri de imagistică: M-mod DA; B-mod DA; Armonici Tisulare DA; M-mode anatomic DA (opțional); M-Mode color DA; DOPPLER Tip: continuu (CW), pulsativ (PW), color (CDI), tisular (TDI/TVI). Măsurări automatizate DA; Calcule automate DA; Power Doppler DA; Duplex și Triplex DA MĂSURĂRILE ȘI CALCULE NECESARE: Cordului: - Diametru aortă DA; - Diametru atriu stâng DA; - Diametru telediastolic ventriculului stâng DA; - Diametru telesistolic ventriculului stâng DA; - Grosimea peretelui ventriculului stâng DA; - Grosimea sept interventricular DA; - Grosimea ventriculului drept DA; - Volum telediastolic ventricular stâng DA; - Volum telesistolic ventricular stâng DA; - Calcularea fracției de ejecție al ventriculul stâng DA; - Calcularea fracției de scurtare al ventriculul stâng DA; - Calcularea debitului cardiac DA; APLICAȚII CU MĂSURĂRILE ȘI CALCULE OPȚIONAL :(care pot fi instalate/procurate ulterior): Vaselor: - Carotida DA; - Vertebrale DA; -Arterial membrelor inferioare și superioare DA; -Venos membrelor inferioare și superioare DA. FUNCŢIONALITĂŢI: Ajustare frecventa DA; Diapazon dinamic reglabil DA; Număr focusuri minim 4, ajustabile; Ajustare mape de culori minim 6; Selectare automata a sondei la aplicarea presetului DA; Reglare GAIN DA; TGC DA; Funcție de optimizare automată a imaginii DA; Vizualizare simultană duală a imaginii DA; Reglarea semnalului acustic DA; Măsurători in timp real si in freeze DA; Pachet IMT (Intima Media Thickness) cu măsurare automata; Zoom de înaltă definiție DA; Imagine înghețată DA; Spaţiul de stocare (minim): 250 GB; Memorie CINE (minim): 500 MB sau 45.000 cadre; Porturi extensie USB (minim): 2 unități; Video/Audio DA; DICOM 3.0 DA; TRADUCTOARE NECESARE MĂSURĂRILOR ENUMERATE CU DIAPAZONUL MINIM: Sectorial 1,5~4,0 MHz - 1 unitate; Ultrasonograful livrat să fie setat pentru lucru cu traductoarele livrate; MONITOR HD minim 15 inch Rezoluție minim 1024x768; Să permită configurarea meniului și a butoanelor după necesitatea utilizatorului, Baterie incorporata, cu durata de lucru minim 60 min Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW incorporat DA; TROLIU: 4 roti, minim 2 blocabile DA; Să asigure reglarea pe verticala diapazonul minim necesar 85-100 cm; Suport pentru imprimanta DA; Sursa de alimentare incorporată DA; Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz Să fie prezentate mostre video cu opțiunile solicitate (moduri și calcule, sus menționate), obținute de pe un dispozitiv identic propus. Prezentarea mostrei, dispozitivului cu transductorul propus, în oricare instituție din țară ar fi un avantaj. Garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni. |  |  | SCR
33100000-1 | 22 | Incalzitor de pacient | Incalzitor de pacient |  |  |  | Interfața cu utilizatorul – panou de control a parametrilor ajustabili Modul de încălzire a pacientului – prin intermediul unei plapume/saltea gonflabilă cu aer cald; Domeniul de temperatură ajustabil – temperaura mediului ambiant - 43°C; Filtrarea preventivă a aerului atmosferic; Permiabilitatea filtrului de aer ≤ 0,3 µm; Alimentarea rețea electrică – 220 V, 50 Hz; Accesorii per dispozitiv: Troliu Cablu de alimentare (euro plug) Plapuma/saltea gonflabilă |  |  | SCR
33100000-1 | 23 | Dispozitiv de sigilare mecanic | Dispozitiv de sigilare mecanic |  |  |  | Descriere: Dispozitivul este destinat sigilării rolelor și pungilor pentru sterilizare utilizate în autoclave, asigurând o închidere etanșă și sigură a ambalajelor pentru instrumentar medical. Parametrul Specificația Putere: ≥ 100W Încărcare: laterală Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare. Temperatura de sigilare 160 - 200°C Lățime de sigilare minimă: 10 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc. Logistică: Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor: Garanție Minimum 2 ani Training pentru personalul medical: Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea. |  |  | CS Trușeni / CSMC
33100000-1 | 24 | Densitometru McFarland | Densitometru McFarland |  |  |  | Dispozitiv pentru măsurarea turbidității suspensiilor prin metodă optică Domeniu de măsurare 0.1 - 4 McF Acuratețea: ≤ 5% la 2 McF Volum minim măsurat: ≤ 2 ml Posibilitate funcționare de la rețea sau baterii/acumulatori Afișare date pe ecran LCD Diametru eprubete acceptate: 16 mm Accesorii livrate: baterii/acumulator,, cablu alimentare, bloc alimentare(în caz de alimentare de la sursă externă), set standarde pentru calibrare (în cazul necesității calibrării periodice). |  |  | SCBI „Toma Ciorbă”
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Monitor de pacient portabil | Monitor de pacient portabil | 3: Bucată; 4: 20; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1666666.6667
33100000-1 | 2 | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă | Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 333000
33100000-1 | 3 | Autoclav | Autoclav | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 283000
33100000-1 | 4 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | 3: Bucată; 4: 210; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 44100
33100000-1 | 5 | Monitor pacient mobil cu troliu | Monitor pacient mobil cu troliu | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 18000
33100000-1 | 6 | Termometru mecanic de salon | Termometru mecanic de salon | 3: Bucată; 4: 21; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 3150
33100000-1 | 7 | Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți | Peakflowmetru (PEF meter) digital adulți | 3: Bucată; 4: 13; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 6500
33100000-1 | 8 | Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric | Peakflowmetru (PEF meter) digital pediatric | 3: Bucată; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 4000
33100000-1 | 9 | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate) | Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și Videogastroscopie (caracteristici avansate) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 770000
33100000-1 | 10 | Rectoscop rigid | Rectoscop rigid | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 208000
33100000-1 | 11 | Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | Sistem de poligrafie cardiorespiratorie | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 83333.3333
33100000-1 | 12 | Spirometru pentru PC | Spirometru pentru PC | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 42000
33100000-1 | 13 | Anulat | Anulat | 3: Bucată
33100000-1 | 14 | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | Sistem de monitorizare ambulatorie a tensiunii arteriale (Holter TA / ABPM) | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 416666.6667
33100000-1 | 15 | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | Pat multifunctional pentru adulţi (6-8 poziţii) | 3: Bucată; 4: 60; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1666666.6667
33100000-1 | 16 | Dispozitiv chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) | Dispozitiv chirurgical (сu tehnologia de sigilare a vaselor) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 500000
33100000-1 | 17 | Dermatom electric | Dermatom electric | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 275000
33100000-1 | 18 | Freze oscilante | Freze oscilante | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 141666.6667
33100000-1 | 19 | Videolaringoscop rigid | Videolaringoscop rigid | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 358333.3333
33100000-1 | 20 | Cardiostimulator extern | Cardiostimulator extern | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 166666.6667
33100000-1 | 21 | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | Ultrasonograf cardiovascular performanţă înaltă (EXPERT), portabil cu troliu | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 1000000
33100000-1 | 22 | Incalzitor de pacient | Incalzitor de pacient | 3: Bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 145833.3333
33100000-1 | 23 | Dispozitiv de sigilare mecanic | Dispozitiv de sigilare mecanic | 3: Bucată; 4: 10; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 80000
33100000-1 | 24 | Densitometru McFarland | Densitometru McFarland | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; 10: 21000
8233583.3333
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________