Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din «_____»_____2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din «_____»_____2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21047202 , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Implanturi ortopedice. Denumirea bunurilor/serviciilor; Modelul articolului; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Implanturi ortopedice; 1.1.Șurub canulat autotarodant, ilio-sacral. Diametrul: 7,3mm; Gaura canulată p/u broșa de ghidare de 2,5mm; Lungimea șuruburilor: dela 90mm până la 115mm; Material: Titan; Compatibil CT și RMN.. 1.2.Piuliță p/u șurub canulat ilio-sacral. Material: Titan; Compatibil CT și RMN.. 1.3.Set instrumente - gratis în folosință p/u amplasarea instrumentației ilio-sacrale.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din «_____»_____2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21047202 , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție: Implanturi ortopedice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33183100-7; 1.1.Șurub canulat autotarodant, ilio-sacral.; 50; Buc; la comandă, în decurs de 3 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33183100-7; 1.2.Piuliță p/u șurub canulat ilio-sacral.; 50; Buc. 33183100-7; 1.3.Set instrumente.; 1; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________