|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647518727413 |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de Elaborare Strategie de pozitionare globala a turismului vinicol. |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 38000000-5 Lotul 1. Hota de laborator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Hota de laborator | Dulap de evacuare totală a preparatelor chimice volatile în timpul executării analizelor de laborator, pentru protejarea probei, executorului și a aerului laboratorului. Clasa: II B2. Sistem de flux de aer: recirculare - 0%, evacuare - 100%. Dimensiune externă: 1300 x 750 x 2250 mm ± 50 mm. Fereastra din fata: sticlă securizată laminată, motorizată /electric, anti-UV. Viteza de intrare a aerului: 0.53 ± 0.025 m/s. Viteza fluxului aerului în jos: 0.33 ± 0.025 m/s Filtru HEPA: două buc., eficiență de curățare - 99,99% la 0,3 μm. Zgomot: NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB. Lampă UV: 1 buc, 30W . Temporizator/timer UV. Lampă iluminatoare: 2 buc., lampa cu LED, 14W ± 5W. Intensitate iluminare ≥1000 lux. Consum electricitate: 850 W ± 100W. Prize hidric-protejate: două, sarcina totală: 500W ± 50W. LCD ecran: filtrul de evacuare și presiunea filtrului cu flux descendent, timpul de lucru al filtrului și al lămpii UV, viteza de intrare și debit descendent, durata de viață a filtrului, umiditatea și temperatura, timpul de lucru al sistemului. Țeava de eșapament: conducta PVC de 4 metri, diametru - 300 mm. Material: zona de lucru - otel inoxidabil 304; Corp principal: oțel laminat la rece, cu acoperire cu pulbere antibacteriene. Alimentare, electricitate: AC 220V ± 10%, 50/60Hz. |  | Termenul de executare conform anuntului de participare. |  |
| 38000000-5 Lotul 2. Echipamente de laborator |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Agitator magnetic cu încălziri | Pentru prepararea soluțiilor si tampoanelor. Materialul plăcii superioare: otel inoxidabil, acoperit cu ceramic. Dimensiunile plăcii superioare (mm): Ø135 ± 10. Accesorii: senzor temperatură externă. LED display. Interval de încălzire (°C): temperatura camerei – 280. Putere (W): 515 ± 30. Capacitate de agitare, max. (L): 3. Viteză de agitare (rpm): 100 -1500 |  |  |  |
| 38000000-5 Lotul 3. Lămpi germicide |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Lămpi germicide | Pentru sterilizarea suprafețelor de lucru şi încăperilor. Corp de iluminat cu reflector Lampa bactericida: 1 buc., T8 x 15W sau similare |  |  |  |
| 38000000-5 Lotul 4. Pipete manual |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Pipete manuale | Pentru manipularea probelor Pipete manuale (Pipete-dozatori): Single, interval de volum 0,5 - 10 µl, 3 buc. Single, interval de volum 2 - 20 µl, 3 buc. Single, interval de volum 20 - 200 µl, 3 buc. Single, interval de volum 100-1000 µl, 3 buc. Single, interval de volum 1000-5000 µl, 3 buc. Trepied (suport pipete) pentru, min., 5 locuri - 3 buc. |  |  |  |
| 38000000-5 Lotul 5. Balanță analitica |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Balanță analitica | Pentru cântărirea preparatelor chimice. Capacitate, min: 220g. Unitatea de citire: 0,1 mg. Unitatea de precizie: 0,0001 g. Timp de cântărire (stabilizare): mai puțin de 6 sec. Asigurat cu filtrarea interferențelor vibrațiilor externe. |  |  |  |
| 38000000-5 Lotul 6. Purificator de apă |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Purificator de apă | Pentru purificarea apei de nucleizi, utilizate în biologia moleculară. Rezistenta electrica a apei ultrapure: 18,2 MΩ x cm. Conductibilitatea electrică a apei ultrapure: 0,055 µS/cm. Rezistența electrică a apei pure: > 10 MΩ x cm. Conductibilitatea apei pure: < 0,1 µS/cm.l Valoarea TOC: < 2 ppb. RNaza: < 0,01 ng/ml. ADNaza: < 4 pg/μl. Bacterii: < 0,01 CFU/ml. Endotoxine: < 0,001 EU/ml. Particule: > 0,22 µm < 1/ml. Module specializate: modul de control al carbonului organic total, ultrafiltru, modul de sterilizare UV. |  |  |  |
| 6.2 |  | Accesorii de rezervă pentru Purificatorul de apă | Prefiltre: min., 3 buc. Modulul de deionizare: min., 2 buc. Modulul de lustruire: min., 2 buc. Lampă UV de sterilizare: min., 2 buc. Lampă de foto oxidare UV: min., 1 buc. Ultrafiltru: min., 2 buc. |  |  |  |
| 48822000-6 Lotul 7. Server și componente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Server și componente | Pentru stocarea/prelucrarea datelor/rezultatelor analizelor de laborator și a informațiilor relevante ale LVCF. CPU Intel Pentium: 4.1GHz Socket 1200. Cooler pentru CPU: LGA1200/1151/1150/1155. Placă de bază: MB S1200 ATX. Memoria RAM: 16GB DDR4. SATA SSD: 256GB. HDD: 3.5" HDD 3.0TB. ## HDD: External SSD 1.0TB. Keyboard & Mouse: (rusă / română / engleză), USB Power Supply: ATX 650W. Case: ATX w/o PSU. Monitor: 23.8". UPS: 1500VA/900W Line-interactive UPS. ## Switch: 8-port 10/100/1000Mbps. MFU: imprimare, copiere, scanare. Tehnologie imprimare: laser. Tip de imprimare: color. Dimensiunea maximă a hârtiei: A4. Greutatea minimă a hârtiei: 60 g/m². Scanner: da. Copiator: da. Fax: da. Program operational: Microsoft Windows Server, multi-lingual. |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș