## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
Numărul licitaţiei:
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 |  |  |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de faza | Microscop trinocular inversat cu contrast de faza |  |  |  | Aplicare: Microscop inversat pentru observarea și vizualizarea organismelor vii și a culturilor de țesuturi (celulare) în vase și baloane de cultură celulară. Metoda de observare: contrast de fază, câmp luminos Piesa nasului rotativ: manual, tip standard Cap de vizualizare: Cap de observație trinocular, înclinat 45 ° Revolver: pentru 5 obiective Obiective IOS Plan, Acromat: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.60, 100x/1.25 (Imersie în ulei) Condensor: Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanta de lucru 72 mm Oculare - câmp larg: WF 10x/22 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare coaxială fina și grosieră cu mecanism de oprire la limita/gradație 0.002mm Iluminator: LED cu ajustarea intensității Unitatea de alimentare: incorporat Accesorii: ulei de imersie 1 sticluță. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază Cameră: opțional. compatibilă cu binocular şi trinocular Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 2 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) |  |  |  | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Viteza de rotație: Minimală, rpm de la 100 Maximală, rpm pină la 4500 Setarea vitezei Capacitatea: Tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Blocarea capacului în timpul lucrului Indicarori vizual și acustic Debalansare Pornire/oprire Capac deschis Display Digital Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi 200 L | Frigider pentru reactivi 200 L |  |  |  | Frigider pentru reactivi, 200 L Descriere: Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Configuraţie: mobil Capacitatea: ≥ 200 L Ușă: 1 ușă solidă, blocare cu cheie Număr de rafturi: ≥ 4 Lumină interior: Da Construcţie interioară: materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucarare Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Alarme: acustică, vizuală Răcire: ventilată Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică: ±2 °C Alimentare: 220 V, 50 Hz Refrigerent: fară CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Accesorii: sertare Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 4 | Congelator pentru laborator, vertical | Congelator pentru laborator, vertical |  |  |  | Descriere: Stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura. Configurație: vertical Capacitatea internă a camerei: 90 – 120 L Număr de sertare: ≥ 3 buc. Ușă: 1 solidă cu mecanism de blocare Roți: Da. Construcție interioară: oţel inoxidabil Construcţie exterioară: cu acoperire anticorozivă. Afişaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Alarme: acustică, vizuală Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor: Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii Răcire: ventilată sau statică. Refrigerent: fără CFC / HCFC Alimentare: 220 V, 50 Hz Zgomot: < 60 dB. Domeniul de temperatură: -15°C..-26°C. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 5 | Microcentrifugă | Microcentrifugă |  |  |  | Viteză: 100 – ≥ 1000 g Capacitate: 12 – 24 eprubete Volume eprubete: 1,5 – 2 mL Să includă adaptore pentru tuburi 0.2 mL și 0.5 mL Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 6 | Vortex mixer | Vortex mixer |  |  |  | Gama de control a vitezei: 500 - 3000 RPM Modul de agitare pentru tuburi: 0,2 – 50 mL Principiul de agitare excentric: Da Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 7 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar |  |  |  | Descriere Dulap biologic cu flux laminar, pentru manipularea culturilor celulare într-un mediu aseptic. Dimensiune: Lățimea nominală >1200 mm Parametru Specificaţie Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 740 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10^5 Afișaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării da Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 8 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare |  |  |  | Aplicare: Automatizarea procesului de denaturare și hibridizare a procedurilor FISH Capacitate: 6-12 lame Gama de control al temperaturii: 30 °C - +99°C Acuratețea temperaturii: ±1°C Uniformitatea temperaturii: ±1°C Display: Da Încălzirea lamelor: 2 părți Timer: 1 min la 99 h 59 min sau 1 sec la 99 min 59 sec Timp de încălzire (37°C până la 95°C): ≤3 min Timp de răcire (95°C până la 45°C): ≤7 min Mod de operare: Denaturare și hibridizare Alimentarea: 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 9 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 |  |  |  | Descriere: Incubator cu CO2 este un dispozitiv de laborator care permite menținerea condițiilor microclimaterice pentru cultivarea celulelor pentru investigații citogenetice. Parametru Specificaţie Tip incubator: Amplasat pe roti, cu o cameră Capacitate: 60-80 l Metoda de încălzire : Cu cămașă de aer Tip ușă : Dublă, internă din sticlă Tip ușă externă: Cu încălzire Carcasa internă: Din oțel inoxidabil Carcasa externă: Inox sau inox vopsit sau alt material rezistent la coroziuni Control: Microprocesor Interval de temperatură (metric): 5°C până la 50°C Fluctuație temperatură în interior: Maxim 0,3°C Interval de setare a concentrației CO2: 0 – 20 % Rezoluția de control al CO2: ±0,1% Metoda de măsurare a concentrației CO2: Sensor IR Sursa umiditate: tavă cu apă Numărul de rafturi: 2 – 5 Interfață Afișaj: LED sau LCD Alimentarea: 220 V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Butelie cu CO2 Minim 20 L, Plină, nouă, cu reductor de presiune Furtun Pentru conectare la prizele cu CO2. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 10 | Sistem RT-PCR | Sistem RT-PCR |  |  |  | Aplicare: Pentru analiza PCR în timp real validată IVD în aplicații clinice Sistem optic: 5 canale + HRM (Blue, Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM) Surse de excitare: diode emițătoare de lumină de înaltă energie Detector: fotomultiplicator Probe per run (debit): Tuburi 0,2 ml, 36 – 96 probe/run Tehnologie: Ciclor PCR în timp real Performanta termică: interval de temperatură, 35–99°C, acuratețea temperaturii, ± 0,5°C Software: cu soft pentru analiză și interpretare a testelor IVD și soft pentru analiza HRM Calculator (computer sau notebook) – da Seturi pentru calibrare și verificare – da Termen de garanție: ≥24 luni Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat - obligatoriu.
33100000-1 | 11 | Stativ pentru perfuzii/infuzii | Stativ pentru perfuzii/infuzii |  |  |  | Stativ pentru perfuzii/infuzii Descriere: Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml. 1) Corpul din oţel inoxidabil 2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm 3) Înalțimea maximă ≥ 200 cm 4) Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu rotile minim 5 rotile, minim una cu frână. 5) Minim 2 suporturi-coşuleţ pentru vase; minim 2 cîrlige 6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - minim 4,1 kg
33100000-1 | 12 | Scaun WC de camera | Scaun WC de camera |  |  |  | Scaun WC de camera Descriere: Scaun cu WC de cameră, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale. Cadru rezistent din materiale de calitate superioară Da Suport braţe Da Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant Da Reglabil pe înălţime: Da Greutate scaun – minim 9,5 kg Lățimea șezutului minim 60 cm Da Adâncimea șezutului minim 39 cm Da Greutate maxima sustinuta: 160 kg Da Garanție 24 luni Da Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 13 | Baie de apă pentru histologie | Baie de apă pentru histologie |  |  |  | Baie de apă pentru histologie Descriere Este intrebuințată la îndepărtarea țesutului în parafina care vine din microtom, cu izolare termica pentru a minimiza pierderile de temperatură. Temperatura poate fi reglată și controlată. Caracteristici Volumul maxim a vasului 1,5 - 2,5 litri Temperatura de setare: de la temperatura ambiantă până la ≥60°C Precizie ±1,5 °C Acoperire antimicrobiană Afisare digitala a temperaturii Deconectare automată la supraîncălzire Alimentare 220V, 50Hz Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 14 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser |  |  |  | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser Caracteristici: 1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice 3. Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser ce activeaza un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta si ne mai putand fii stearsa. 4. Pentru imprimarea casetelor nu necesita cartuse de cerneala, banda de imprimare sau lumina UV de fixare. 5. Rezolutia de printare sa fie de minim 500 dpi 6. Viteza de imprimare ≥ 900 de casete pe ora. 7. Sa permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înlicinate atat la 35° cat si la 45° 8. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 9. Contine minim sase magazii metalice pentru incarcare casete cu o capacitate totala de stocare de minim 400 casete 10. Sa fie inclus calculator pentru operarea cu imprimanta. Casete incluse minim 1000 buc. Termen de garanție: ≥36 luni Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului in limba de stat - obligatoriu.
33100000-1 | 15 | Sistem automat de procesare de țesut | Sistem automat de procesare de țesut |  |  |  | Sistem automat de procesare de țesut Descriere: Sistem automat de procesare a țesuturilor efectuată printr-o tehnologie inovatoare pentru mărirea fluxului de lucru în laboratorul anatomie patologică în diagnosticarea cancerului, reducerea considerabilă a timpului de așteptare a procesării țesuturilor, prelucrarea se realizează la temperaturi convenționale de procesare și fără microunde, și oferă rezultate de procesare de calitate înaltă. Caracteristici: Interfata cu ecran tactil si soft operare intuitiv, rezistent la solvent. Trebuie sa permita rotire automata in-proces a reactivului, fară manipulare manuala. Salvarea a minim 10 programe in memoria aparatului . Trebuie sa prezinte programe validate de procesare la temperatura scazută cu reactivi standard care să permită: - procesarea biopsiilor 1-3 mm (la temperatura camerei) în maxim 2 ore - procesarea pieselor de rutina de 3 mm (la temperatura de maxim 35oC) în maxim 5 ore - procesarea pieselor de rutina de până la 5 mm (la temperatura de maxim 35oC) în maxim 7 ore ”piesă de rutină = surgical specimen” Trebuie sa permita agitarea prin mișcare a suportului de casete (RTP - agitație prin rotație înainte-înapoi într-o camera înclinată), astfel încât suportul de casete să fie și scufundat și scos din reactiv pentru o procesare eficientă conform programelor validate de timp. Important! Tehnologia de procesarea a țesuturilor conform programelor validate de timp trebuie să ofere păstrarea calității moleculare (colorațiile H&E și imunohistochimice) demonstrate prin studii clinice, rugăm prezentarea lor. Program de spalare rapida in maxim 20 minute si spalare standard in maxim 40 minute. Temperatura pana la 65 oC pentru reactivi, parafina si prima solutie de spalare. Trebuie sa permita preincalzirea reactivului la 35oC pentru o procesare mai rapida. Posibilitate de intarziere programabil cu pana la 7 zile; Sistem de protectie pentru suprapresiune. Sistem de protectie pentru supraincalzire. Sistem de protectie pentru supraalimentare. Senzor de detectie de subumplere sau supraumplerea vasului de reactie. Trebuie sa fie dotat cu sistem de ventilatie dublă cu filtre de cărbune sau cu filtre de permanganat de potasiu și cărbune atât pentru camera de stocare cât și pentru aspirarea vaporilor din camera de procesare la deschiderea capacului (Notă: Pentru protejarea personalului din laborator prin eliminarea mirosurilor, filtrarea fumului de solvent și a celui de formaldehide). Mentinerea autonomie minim 3 ore de operare pentru protectia specimenului prin finalizarea transferului de reactivi in timpul întreruperilor de curent Capacitate minim 300 casete simultan in cos organizat in care casetele sa fie distantate Capacitate recipienti reactiv aproximativ 5 litri Trebuie sa prezinte posibilitatea utilizarii cu recipienti de reactivi etichetati RFID pentru identificare rapida si pentru păstrarea trasabilității consumabilelor. Garantie nu mai putin de 36 luni. Anul producerii – minim 2023 Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător – obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Efectuarea mentenanței la dispozitiv pe parcursul perioadei de garanție cu schimbare de piese la necesitate și în conformitate cu manualul producătorului. Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.
33100000-1 | 16 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara |  |  |  | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorului gamma, beta și alfa Intervalul de energie măsurabil alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma, 5 keV…2.3 MeV Radionuclizi măsurați: Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele Numarul de canale 2 câte 10000 cps Detector maini Scintilator , cu suprafata minim de 160 cm2 pentru fiecare mână, sensibil Detector picioare Scintilator , cu suprafata minim de 500 cm2 pentru fiecare picior Detector haine Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine Interfata utilizator LCD Siguranta software Protejat prin parola Conexiune retea Ethernet 1 Gbps Temperatura de functionare 0-40 ˚C Umiditatea relativă Max. 90% fără condens Alimentarea electrică 220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz Timpul de măsurare Reglabil de la 1 până la 99 de secunde Consum de energie Nu mai mult de 30 VA Numărări de fond Media cu timpul măsurarii ajustat (60-600 secunde) Alarma minimă Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde Prag de alarmare Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2) Greutate Nu mai mare de 55 kg Material carcasa efectuat din metal Tip montare Pe podea Instruire bioingineri Da Instruire utilizatori Da Garantie minim 24 luni Manual de service Da, in limba romana/engleza Manual de utilizare Da, in limba romana/engleza Certificate CE, ISO Metrologie Verificare in laborator national acreditat
33100000-1 | 17 | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL |  |  |  | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL. Volum variabil: 1.0 - 10.0 mL Autoclavabilă.
33100000-1 | 18 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor |  |  |  | Descriere: Sistem centrifugar pentru spălarea eritrocitelor, screening și ID-ul anticorpilor, folosit în laborator și centre de transfuzie. Capacitate maximă: 12 x 5 ml Forța centrifuga max.: 1,438 RCF Viteza max.: 3,500 RPM Capacitatea: 12 tuburi 10x75 sau 12x75mm Minim 5 programe automate de spălare Minim 8 cicluri individuale de spălare (custom programs) Panoul de control tactil cu afisaj digital al vitezei de centrifugare si volumul soluției Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM Taimer cronometric Protecție cu sistem de oprire automată în caz de urgență: capac deschis, scurgeri de lichide etc. Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector Oprire automata la sfirșitul ciclului de spalare Alarmă optică si acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare Alimentare: 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 19 | Incubator (termostat) 10 - 15l | Incubator (termostat) 10 - 15l |  |  |  | Incubator (termostat) 15 - 25 l Descriere "Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menţinerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvenţiere." Termostat utilizat în laborator Capacitate 15-25 l Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade Rezoluția de programare ≤ 1 grad Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt Afișaj LCD sau LED Control Microprocesor Usa dubla da Usa interna din sticla da Construcția interioară din oțel inox Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată Alimentarea 220 V, 50 Hz Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 20 | Centrifugă pentru pungi de sânge | Centrifugă pentru pungi de sânge |  |  |  | Centrifugă pentru centrifugarea pungilor de sânge Parametri: Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Rotor: Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750-1000ml Numărul de locuri 4 Timer: Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Interval de temperatura -20 ℃ .. + 40 ℃ reglabil Precizia temperaturii ± 1 ℃ Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori: Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare da Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 21 | Cântar de laborator 0-1000g | Cântar de laborator 0-1000g |  |  |  | Cântar de laborator 0-1000g Descriere. Cântar de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă. Domeniu de măsură 0-1000g Precizie ≤0.01 g Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g Setare zero automat da Verificare metrologică da Afișare: Ecran LCD sau LED da Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 22 | Injector de contrast CT | Injector de contrast CT |  |  |  | Descriere: Injectoarele cu medii de contrast introduc fluide vâscoase într-o arteră sau venă printr-un mic cateter, făcând vasele într-o angiogramă, astfel încât scanare CT sau studiu RMN să contrasteze cu mediul înconjurător. Specificația minimă necesară Injector automat al mediului de contrast: Tip cu cap dublu Capacitate seringă minim 200 mL - maxim 500 mL Gama de flux, mL/sec 0.1-10 Gama de presiune, psi 0-300 Întârziere injectare / scanare minim 300s Oprire reglabilă a volumului da Încălzire da Memorie - N° protocoale de injectare admise > 100 Comutare CT da Cardio da Angio da Injecție "Injection" da "Ship and Drip" optional Tip control Comutator de pornire manuală da Controlat prin consola da Interfață scaner da Alerte operator Înclinați capul de putere în sus și în jos da Purjați seringa da Limită presiune da Volum insuficient da Alimentare electrică 220-240, 50Hz Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice |  |  |  | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice Descriere Aspirator de prelevare a probelor bacteriologic pentru a determina contaminarea bacteriană totală a aerului cu izolarea ulterioară a diverselor microorganisme patogene și indicative sanitare. Parametru Specificația Debitul aerului, m/sec ≥ 0.3 m/s Setarea debitului necesar da Volumul aerului (inhalat), l/min 100 Portabil Da Volumul de control reglabil Diametrul placilor Petri, instalat in dispozitiv, mm 90 mm Nivelul de zgomot, dB < 50 Display alarme LED sau LCD nivelul de incarcare a bateriei Temperatura mediului ambiant de la 10 °C la 35 °C Alarme si indicatori eroare de sistem: pornirea programului finisarea programului descarcarea bateriei volumul de extragere a bacteriilor Durata de operare autonomă, ore > 3 Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Garantia ≥ 24 luni Accesorii Încărcător de la priza de perete 220V, 50Hz Da Acumulator reîncărcabil 1 buc. Da Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectație Da Sita Sita pentru admisie de aer cu 90mm Da Filtre 100 buc. Da Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 24 | Sistem de vizualizare fluorescentă ICG (Indocyanine green) | Sistem de vizualizare fluorescentă ICG (Indocyanine green) |  |  |  | Sistem care permite vizualizarea prin fluorescență near infrared în timpul intervențiilor oncologice chirurgicale, starea drenajului limfatic, localizarea ganglionilor limfatici, localizare tumori, biopsia, fluxul sanguin microvascular și perfuzia în țesut intraoperator după injectarea ICG -indocyanine green pacientului, cu aplicarea în cancerul și reconstrucția sânului, intervenții cardiotoracice și gastrointestinale. Caracteristicile sistemului: Permite vizualizarea (real-time) pe un ecran a debitului, distribuției și/sau acumulării ICG - da Utilizarea în operații deschise - da Utilizarea minim invazivă laparoscopică (opțional) Componentele principale ale sistemului: 1) Troliu pe roți exclusiv pentru fixarea tuturor componentelor sistemului, cu mâner pentru mișcare, coș, frâne. 2) Camera (sistem de imagine) - ușor manevrabil/ă cu o mână, imaginea capturată minim FullHD, minim 3 butoane de operare. Braț de stabilizare și poziționare a camerei - opțional 3) Sursa de lumină/control a sistemului de imagine 4) Monitor medical - minim 32 inch, minim FullHD, tip PC monobloc sau cu unitatea de sistem încorporată în troliu. 5) Soft specializat instalat pe PC cu următoarele posibilități minime de aplicare în cancerul de sân: Starea drenajului limfatic Localizarea ganglionilor limfatici, biopsia, localizare tumori Fluxul sanguin microvascular Perfuzia în țesut intraoperator după injectarea ICG -indocyanine green pacientului -Posibiliatatea salvării imagini și video pe memorie internă -Posibilitatea de exportare a examinărilor -Posibilitatea de upgradare ulterioară (pentru lărgirea spectrului de investigații) Toate accesoriile și/sau adaptori necesari de conectare a componetelor sitemului - da Huse de unică utilizare pentru protecție camera – 100 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 25 | Magnetoterapie pulsatilă | Magnetoterapie pulsatilă |  |  |  | Magnetoterapie pulsatilă Descriere: Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. Tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei. Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de puls: pike, triangular, rounded, rectangular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-150Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 300 gauss ( ≥ 30mT) Aplicații de magnetoterapie de joasă frecvență - da Timpul de tratament diapazon minim 5-90 min Baterie până la minim 90 minute Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Aplicatori magnetici 2 buc Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc Aplicator magnetic flexibil 1 buc Aplicator magnetic pentru membrele superioare ( aplicare completă palmă) – 1 buc Aplicator magnetic plat pentru membrele inferioare (piciore și glezne) – 1 buc Curele de fixare flexibile 1 set Troleu dispozitiv 1 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 26 | Electroterapie cu 4 canale | Electroterapie cu 4 canale |  |  |  | Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran dimensiune ≥ 9 inch, color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. Electrod electroterapie 4 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 27 | Electroterapie cu 2 canale | Electroterapie cu 2 canale |  |  |  | Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran dimensiune ≥ 5 inch, color, touch-screen Canale independente ≥ 2 buc. Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei – opțional Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 100 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 2 buc. Electrod electroterapie 2 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 28 | Dispozitiv pentru presoterapie (Drenaj Limfatic) | Dispozitiv pentru presoterapie (Drenaj Limfatic) |  |  |  | Dispozitivul pentru presoterapie are la bază o acţiune fizică, de compresie a anumitor zone ale corpului (gambe, abdomen, braţe) pentru a trata insuficienţa sistemului venos şi limfatic. Descriere: Numarul de sectiuni min. 6 pentru fiecare membru Control digital - obligatoriu Ecran - obligatoriu Monitorizare presiune - obligatoriu Diapazon presiune minim 0-200 mmHg Eliberare automata a aerului - obligatoriu Timpul de tratament diapazon minim 1-180 min Flux compresor de aer ≥ 20lt/min Presiunea maxima ≥ 3 bar Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 20 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 20 buc. Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (., să se indice codurile produselor oferite) Airbag anatomic pentru brate – 2 buc Airbag anatomic pentru abdomen – 1 buc Airbag anatomic pentru picioare – 2 buc Tuburi de interconectare – da Troleu pentru dispozitiv - 1 buc Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 29 | Stație dedicată bronhoscopiei intervenționale | Stație dedicată bronhoscopiei intervenționale |  |  |  | Stație dedicată bronhoscopiei intervenționale Descriere: Stație dedicată aplicării multiple în bronhoscopie și pneumologia intervențională și anume pentru chirurgia minim-invazivă endoscopică la nivelul arborelui traheobronșic și mediastin. O singură stație de lucru combinată pentru aplicarea multiplă în bronhoscopie și pneumologia intervențională. Formată din următoarele sisteme combinate montate pe un suport mobil cu roți: 1) Unitatea chirurgicală 2) Unitatea de coagulare cu Argon-Plasma pentru unitatea chirugicală (1) 3) Unitatea Criochirurgie cu CO2 4) Suport pe roți (troliu mobil) Unitatea chirurgicală: Aplicații monopolare de recanalizare a tumorii și hemostază Puterea maximă la tăiere 400W la 300 Ohm Puterea maximă la coagulare 360W Ecran touchscreen Canale de ieșire minim: Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri Bipolar - 1 ieșire Minim 20 regimuri diferite (tăiere, coagulare, argon plazma-APC) Regimuri de tăiere endoscopică Endo-Cut Regimuri APC (argon-plasma coagulare) endoscopice Sistem de siguranță și monitorizare a electrodului pasiv pentru prevenirea arsurilor Electrod neutru de unică folosință – 100 buc Cablu pentru electrod neutru minim 3 metri – 2 bucăți Comutator de picior cu 2 circuite pentru control tăiere/coagulare cu cablu de conectare inclus - 2 buc Ansa polipectomie compatibile cu utilizarea în regimul Endo-Cut – 30 bucăți Unitatea de coagulare cu Argon-Plasma pentru unitatea chirurgicală (1): Aplicații non-contact de recanalizare a tumorii și hemostază Minim o priza de lucru (canal de ieșire) tip «plug and play» cu recunoasterea automata a instrumentarul. Sondă pentru intervenții endoscopice tip FiAPC sau analog, diametru 1.5 mm, flexibil, lungime 1.5 m cu filtru integral si recunoasterea instrumentului, pentru bronhoscopie, unica folosinta, 10 buc /set (recomandat pentru utilizarea în cazul pacientilor cu boli transmisibile HIV, TBC ) - 5 seturi. Adaptor pentru sonde tip FiAPC sau analog Balon plin de minim 5 litri Gaz-Argon, 200 bar, DIN – 1 unitate (să fie instalat pe suportul mobil) Reductor de presiune cu senzor tip DIN, cu furtun minim 0,5 m. Unitatea Criochirurgie cu CO2 Unitate de criochirurgie pentru criobiopsie, criorecanalizare si criodevitalizare in bronhoscopia flexibilă Sa poata fi folosit in biopsia pulmonara endobronhiala si transbronhiala Unitatea sa recunoasca instrumentul conectat si sa regleze automat parametrii pentru fiecare tip de sonda Toate setarile unitatii sa fie vizibile pe ecranul de pe panoul frontal: nivel de efect, functia de temporizare Functia de temporizare sa indice durata de activare si sa asiste utilizatorul cu semnale acustice si vizuale Gazul de racire sa fie CO2 Presiunea de intrare a gazului 45-65 bar Sa fie disponibile sonde flexibile de diferite diametrii si lungimi Sa poata fi folosit in biopsia pulmonara endobronhiala si transbronhiala Biopsiile sa poata fi prelevate si din regiuni pulmonare dificil de accesat prin abordare frontala sau tangentiala Accesul sondei flexibile sa fie asigurat prin intermediul unui bronhoscop flexibil, și/sau rigid (ca de exemplu din dotare Olympus, BF-1TH190, BF-H190, BF-1TQ170, BF-UC190F) Posibilitatea activarii de la pedala Minim 10 programe presetabile Peadala simpla de activare - 1 buc Adaptor pentru butelia de CO2 – 1 buc Furtun pentru gaz CO2 – 1 buc Sonde flexibile de criochirurgie, unica folosinta, diametrul 1.1 mm, lungimea 1150 mm, cu teaca de protectie cu lungimea de 800±20 mm; pentru canal de lucru a bronhoscopului minim diametru 2.6 mm, ( 5 buc /set, împachetate steril /per buc) - 5 set Sonde flexibile de criochirurgie, unica folosinta, diametrul 1.7 - 1.9 mm, lungimea 1150 mm, ( 5 buc / set, împachetate steril /per buc) - 5 set Sonde flexibile de criochirurgie, unica folosinta, diametrul 2 - 2.4 mm, lungimea 1150 mm, ( 5 buc / set, împachetate steril /per buc) - 5 set Sonde flexibile de criochirurgie, reutlizabilă, diametrul 1.7 - 1.9 mm, lungimea 1150 mm, (autoclavabilă/sterilizare cu plazmă/ultrasunet) - 2 set (dacă se produc reutilizabile) Notă: Sondele crio se vor utiliza împreună cu video bronhoscoapele flexibile pentru aplicații tipice care includ crioextracții, cum ar fi indepărtarea tumorii, prelevarea biopsiei tisulare, extracție de corpuri străine, cheaguri de sânge, și dopuri mucoase și criodevitalizare. Suport pe roți (troliu mobil) Fixarea celor 3 unități menționate Minim 4 roți Minim 2 cu frână Mâner de transportare Coș pentru accesorii Posibilitatea fixării balonului cu argon Minim 3 ieșiri de tensiune pentru conectarea unităților Cablu de tensiune – 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 30 | Electrocoagulator pentru chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare | Electrocoagulator pentru chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare |  |  |  | Electrocoagulator pentru chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare Electrocoagulator și unitate de argon plazma dedicată cerințelor avansate în chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare ERCP. Compus din: 1) Unitate Electrocoagulator de frecvență înaltă 2) Unitatea Argon plazma pentru electrocoagulator (1) 3) Suport pe roți (troliu mobil) Unitatea Electrocoagulator de frecvență înaltă Destinat utilizării în proceduri endoscopice tractului digestiv (TG) și căile biliare ERCP Frecvența 440 kHz ±25% Puterea maximă HF (high frequency) - 120W Moduri de operare: monopolar, bipolar, argon-plazma coagulare. Regimuri argon-plazma coagulare APC (min 4) Ecran touch screen Generator independent dar și compatibil cu unitatea de argon-plazma Monitorizarea calității contactului cu pacient a electrodului neutru Toate accesoriile de conectare, cabluri monopolare, electrozi neutri, comutator de picior - da Unitatea Argon Plazma pentru electrocoagulator Minim o priza de lucru (canal de ieșire) tip «plug and play» cu recunoasterea automata a instrumentarul. Coagularea monopolară argon plazma fără contact pentru o hemostază superificală, devitalizarea și ablație cu gaz de argon ionizat. Regimul monopolar APC este necesar să producă o coagulare superficială cu un nivel scăzut de penetrare în adâncime. Regim inteligent de detectare a distanței până la țesut și cu reglarea automată a puterii Cilindru gaz argon plin, min 5 litri – 1 buc Reductor de presiune cu senzor – 1 buc Sonde gastrointestinale flexibile, coagulare cu argon-pazma, cu recunoastere automată, cu vârf axial, radial și lateral, diametru 2.3mm, lungime 2.1-2.3 metri – 50 bucăți Suport pe roți (troliu mobil) Fixarea celor 2 unități menționate Minim 4 roți Minim 2 cu frână Mâner de transportare Coș pentru accesorii Posibilitatea fixării balonului cu argon Posibilitatea fixării comutarorului de picior Alte accesorii necesare de conectare (după caz)
33100000-1 | 31 | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor |  |  |  | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor Sistem dublu de filtrare a aerului pentru a menține presiune pozitivă în dulap. Ușa/uși cu sticlă pentru o vizualizarea endoscoapelor stocate. Ecran tactil pentru control, afișarea datelor și starea endoscoapelor. HEPA filtru cu o eficienta de cel puțin 99.95%. Complianța cu standardul european ISO 16442. Uscarea endoscoapelor în maxim 3 ore. Afișarea monitorizării și vizualizării presiunii pozitiv a aerului în dulap. Afișarea monitorizării blocării filtrelor. Afișarea monitorizării temperaturii și umidității în interiorul dulapului. Alarmă sonoră la deschiderea ușii. Sistem de acces securizat la endoscoape. Imprimantă incorporată pentru extragerea raportului de păstrare a endoscopului. Monitorizarea timpului de păstrare a endoscopului Posibilitatea de transmitere a datelor la calculator. Timpul minim de păstrare a endoscoapelor în stare sterila minim 30 zile. Compresor integrat pentru circulația aerului. Nivelul de zgomot maxim 58dBA. Scanarea endoscoapelor pentru identificare. Conectori pentru endoscoape de tip Olympus, ( Fujinon, Storz - opțional). Capacitatea de păstrare minim 10 endoscoape: gastro/colono/duodeno/bronho, stocate vertical. Conectoare pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 32 | Histeroscop intervențional | Histeroscop intervențional |  |  |  | Histeroscop intervențional Descriere: Histeroscop pentru efectuarea intervențiilor cu funcția de irigare continuă. Irigare continuă Telescop 20-30 grade (separat sau integrat) Diametru 3.9 -5.5 mm Lungime 300-355 mm Unghiul de vedere 20-30 grade Teacă de irigare continuă (separată sau integrată) Minim 4 canale (telescop, irigare, aspirare, canalul de lucru) Canalul de lucru cu diametru 5-6 Fr. Cablu de fibră optică pentru lumină, lungime minim 2,3 metri, diametru în dependență de telescop, compatibil cu ENDOLIGHT LED. Pensă de apucare cu fălci de aligator – 1 buc Foarfece mici – 1 buc Forceps biopsie punch – 1 buc Foarfece cu cârlig – 1 buc Mâner cu protecție contra suprasarcină – 1 buc Notă: Se acceptă instrument modular cu teci diferite. Instrumentele să fie compatibile cu canalul de lucru. Container de păstrare – 1 buc Compatibil cu cap-camera ENDOCAM HD, Richard Wolf, din dotație. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.
33100000-1 | 33 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) fara vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) fara vacuum |  |  |  | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) fara vacuum Descriere Sterilizatoare cu aburi fără vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale şi generale.Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel AISI 316L Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire da Alarme acustică vizuală Durata sterilizarii reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care impiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa ramăne blocată pana la scaderea sfîrşitul procesuluide sterilizare da Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afișaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi (opțional) Regimuri de sterilizare minim 5 regimuri Gama de temperatură 115-134 grade C Rezervor apă min. 15 l Înregistrator date da Tip date- data timp temperatura presiune Alimentare- Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Microscop trinocular inversat cu contrast de faza | Microscop trinocular inversat cu contrast de faza | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 2 | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 3 | Frigider pentru reactivi 200 L | Frigider pentru reactivi 200 L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000
33100000-1 | 4 | Congelator pentru laborator, vertical | Congelator pentru laborator, vertical | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45000
33100000-1 | 5 | Microcentrifugă | Microcentrifugă | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18000
33100000-1 | 6 | Vortex mixer | Vortex mixer | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000
33100000-1 | 7 | Hotă cu flux laminar | Hotă cu flux laminar | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 8 | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 9 | Incubator cu CO2 | Incubator cu CO2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 210000
33100000-1 | 10 | Sistem RT-PCR | Sistem RT-PCR | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1100000
33100000-1 | 11 | Stativ pentru perfuzii/infuzii | Stativ pentru perfuzii/infuzii | bucată | 40 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 12 | Scaun WC de camera | Scaun WC de camera | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 13 | Baie de apă pentru histologie | Baie de apă pentru histologie | bucată | 15 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
33100000-1 | 14 | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 750000
33100000-1 | 15 | Sistem automat de procesare de țesut | Sistem automat de procesare de țesut | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000000
33100000-1 | 16 | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara | Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 800000
33100000-1 | 17 | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL | Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7000
33100000-1 | 18 | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000
33100000-1 | 19 | Incubator (termostat) 10 - 15l | Incubator (termostat) 10 - 15l | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 20 | Centrifugă pentru pungi de sânge | Centrifugă pentru pungi de sânge | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 21 | Cântar de laborator 0-1000g | Cântar de laborator 0-1000g | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 22 | Injector de contrast CT | Injector de contrast CT | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 110000
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigatiile sanitaro-bacteriologice | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 65000
33100000-1 | 24 | Sistem de vizualizare fluorescentă ICG (Indocyanine green) | Sistem de vizualizare fluorescentă ICG (Indocyanine green) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1100000
33100000-1 | 25 | Magnetoterapie pulsatilă | Magnetoterapie pulsatilă | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000
33100000-1 | 26 | Electroterapie cu 4 canale | Electroterapie cu 4 canale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 27000
33100000-1 | 27 | Electroterapie cu 2 canale | Electroterapie cu 2 canale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000
33100000-1 | 28 | Dispozitiv pentru presoterapie (Drenaj Limfatic) | Dispozitiv pentru presoterapie (Drenaj Limfatic) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000
33100000-1 | 29 | Stație dedicată bronhoscopiei intervenționale | Stație dedicată bronhoscopiei intervenționale | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2025000
33100000-1 | 30 | Electrocoagulator pentru chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare | Electrocoagulator pentru chirurgia mucoasei tractului digestiv și căilor biliare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 653000
33100000-1 | 31 | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1640000
33100000-1 | 32 | Histeroscop intervențional | Histeroscop intervențional | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 330000
33100000-1 | 33 | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) fara vacuum | Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) fara vacuum | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
11593000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________