## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform IMSP beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 29) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
33100000-1 | 1 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric |  |  |  | Descriere Autorefractometru pediatric este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescriptie de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil Modalitatea de masurare Binoculara, masurarea efectuata simultan la ambii ochi Tehnologia pe bază de raze IR Tip pacient Pediatric, vîrsta minima de la 6 luni Distanta de masurare Min. 1 m Putere sferă (SPH) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt) Putere cilindru(CYL) -7 ~ +5 dpt (pasul de incrementare 0,25dpt) Axa 0-180⁰ (pasul 1⁰) Asimetria 0-25⁰ (pasul 0.1⁰) Distanța interpupilară, mm 25-85 (pasul de incrementare 0.1 mm) Diametru pupilar minim, mm De la 4 la 8 mm (pasul de incrementare 0,1 mm) Display LCD, min. 5 inch, touchscreen Efectuarea și imprimarea raportului final Memorie interna 50 000 investigații Rezolutie ecran Min. 640 x 480 Interfete de conectare USB, WLAN, SDCard Alimentare 220 V, 50 Hz Baterie interna reincarcabila
33100000-1 | 2 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă |  |  |  | Descriere Colposcopia este o metodă de diagnostic neinvazivă. Împreună cu examenul citologic şi histologic colposcopia stă la baza diagnosticului precoce al cancerului de col uterin, permiţînd o decizie terapeutică în timp util şi urmărirea fazelor tratamentului. Parametrul Specificaţia Sursă de lumină Tip LED ≥ 30 000 lux Separată de capul colposcopului. Instalată pe troleu Timp de viaţă lampă ≥60.000h Filtre de lumina Minim verde Bratele troleului Suprafaţa rezistentă la prelucrarea chimică Axa de rotaţie ≥2 Înălţimea bratului pe care este colposcopul reglabil Unghi de rotaţie a bratului ≥270 grade Posibilitatea de blocarea a miscariilor de rotație da Sistemul optic Unghiul de iluminare si vizualizare reglabil Lentile acromatice da Focus micrometric da Camera VIDEO Integrată în capul microscopului Rezolutia minima HD, să se indice de către ofertant Port iesire de comunicare HDMI/USB3.0 minim 1 Distanța focală minim 300 mm Zoom valoarea minimă nu mai mare de 2,8x și valoarea maximă nu mai mică de 27x in minim 5 pasi sau continue (sa fie prezente obiectivile zoom indicat) Tip oculare Binocular da Dioptrie Ajustabilă Distanța între oculare Ajustabilă Mișcare cap minim 45° Suport Mobil da Suport pentru monitor da Frînă ≥2 Monitor Tip MEDICAL Diagonala Minim 22 inch Rezolutia Minim 1920x1080 pix Matrice Tip LCD Porturi de intare HDMI/ DVI/ VGA Luminozitate min. 300 cd/m2 Compatibil cu troleul da Soft Pentru comunicare cu sitema video da Formarea baza de date cu nume, prenume, virsta etc da Tipul de date salvate Imgine fixa (foto) si video Pedala Pentru controlul salvari imaginei la necesitate medicului Calcualtor Blocul central de procesare Conform caraterisiticilor producatorului Monitor tip IPS cu diagonala minim de 23 inch Mouse si tastiera Inclusa Sistema de operare licentiata minim Windows 10 Profesional Memorie SSD min. 500 GB Adaptor sau convertor digital pentru transfer date de la colposcop catre Calculator da inclus Alimentarea 220-240V, 50-60Hz Anul de producere nu mai vechi de 2022 Garantia 24 luni
33100000-1 | 3 | Dispozitiv pentru sigilarea instrumentelor medicale | Dispozitiv pentru sigilarea instrumentelor medicale |  |  |  | Parametri tehnici solicitați Lățime bandă de etanșare min. 12 mm Lungime bandă de etanșare min. 300 mm Posibilitatea de reglare a temperaturii de etanșare Lamă pentru tăierea pachetelor sigilate Zona de tăiere vizibilă Alarmă sonoră în cazul sigilării necorespunzătoare Alimentare 220V Masa max. 9 kg
33100000-1 | 4 | Monitor Doppler fetal | Monitor Doppler fetal |  |  |  | Display LED Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămîni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W Temperatura de funcționare: 5-40 ° C Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare accumulator sau încărcător baterii
33100000-1 | 5 | Dulap de laborator cu exhaustor | Dulap de laborator cu exhaustor |  |  |  | Descriere Destinat pentru experimente și teste în laboratoare unde este necesară o protecție fiabilă a personalului împotriva substanțelor nocive. Evacuare aer motorizată Materialul corpului MDF melaminat/plastic/inox Suprafața de lucru iluminată Reglarea vitezei de evacuare a aerului Dotat cu priză în interior Ușa din sticlă Dimensiuni Adîncime - 60±10 cm Lățime - 100±10 cm Înalțime - 200±20cm
33100000-1 | 6 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 |  |  |  | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclude clasa I, clasa a III, Parametru Specificaţie Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip B2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,3 microni Eficiența Prefiltru ≥ 85% pentru particule de 0,5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot nu mai mare de 65dB Flux aer mai mult de 0.4 m/s Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei Dimensiuni interioare Lungime - 130 ±10 cm Adîncime - 65±10 cm Înalțime 65±10 cm
33100000-1 | 7 | Lampă frontală pentru ORL | Lampă frontală pentru ORL |  |  |  | Parametri tehnici solicitați Iluminare LED Temperatura culori minim 6 000 Kelvin Iluminare la 25cm distanța de lucru: 15 000 – 40 000 ±10 000 lx Focus ajustabil Durata de viață a LED-urilor minim 50 000 ore Baterie Li-ion reîncărcabilă Capacitate baterie minim 2500mAh Timp de lucru minim 4 ore Bloc reîncarcare baterie inclus Alimentare 220V Bandă de fixare pe cap ajustabilă
33100000-1 | 8 | Optotip iluminat | Optotip iluminat |  |  |  | Parametri tehnici solicitați Optotip pentru examen oftalmologic la copii și maturi Distanța de lucru 3-5 metri Ecran acrilic Iluminare neon albă Zona de vizualizare 25±2cm X 60±2cm Alimentare 220V
33100000-1 | 9 | Fotoliu pentru proceduri de Electroencefalografie | Fotoliu pentru proceduri de Electroencefalografie |  |  |  | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de Electroencefalografie Format din 3 secțiuni Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile Tapițerie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a mîinilor pacientului Tetieră pentru amenajarea capului Poziționare cadru pe roți, minim 2 cu frînă
33100000-1 | 10 | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sînge | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sînge |  |  |  | Destinat pentru plasarea confortabilă a pacientului într-o poziție așezată în timpul procedurii de prelevare a probelor de sânge Format din 3 secțiuni Secțiunea de la spate și de la picioare reglabile Tapițerie – piele artificială cu posibilitatea de dezinfectare Cotiere reglabile pentru amenajarea comodă a mîinilor pacientului Cadru ușor demontabil pentru a fi transportat
33100000-1 | 11 | Monitor Holter a tensiunii arteriale | Monitor Holter a tensiunii arteriale |  |  |  | Parametrii tehnici solicitați Monitor holter a tensiunii arteriale automat, portabil. Pacient: adult, pediatric. Manșetă integrală din cauciuc Limite de măsurare TA 0-300 ±10mmHG Rezoluție - 1 mmHg Limite de măsurare puls 40 - 240± 10 bpm Rezoluție – 1 bpm Posibilitatea de detectare IHD, PAD, AFIB. Etc. Conectare la PC prin USB Posibilitate de monitorizare a TA minim 24 ore Card de stocare a datelor inclus Display color Software-ul inclus pentru PC va putea realiza revizuirea datelor, analiza rezultatelor măsurate, vizualizarea graficului de tendințe, histograma, tipărirea rapoartelor și alte funcții Alimentare: baterii sau acumulator reîncărcabile Încărcător 220V pentru baterii sau acumulator inclus Husă pentru dispozitiv Manșete de rezervă – min. 2 buc
33100000-1 | 12 | Ramă de probă pentru lentile. | Ramă de probă pentru lentile. |  |  |  | Distanța pupilară reglabilă min. 48 – 78 ± 2 mm Unghiul brațului reglabil Pernițe nazale ajustabile în înălțime Spații pentru minim 8 lentile
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor medicale conform IMSP beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 29) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Autorefractometru pediatric | Autorefractometru pediatric | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 680000 | AMT Botanica (3 bucăți) AMT Buiucani (1 bucată)
33100000-1 | 2 | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | Colposcop binocular cu sistem video de rezolutie inaltă | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 666666.67 | AMT Botanica
33100000-1 | 3 | Dispozitiv pentru sigilarea instrumentelor medicale | Dispozitiv pentru sigilarea instrumentelor medicale | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | AMT Botanica
33100000-1 | 4 | Monitor Doppler fetal | Monitor Doppler fetal | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12800 | AMT Botanica
33100000-1 | 5 | Dulap de laborator cu exhaustor | Dulap de laborator cu exhaustor | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 56000 | AMT Botanica
33100000-1 | 6 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | Hotă cu flux laminar Clasa 2 B2 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 144000 | AMT Botanica
33100000-1 | 7 | Lampă frontală pentru ORL | Lampă frontală pentru ORL | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 24000 | AMT Botanica
33100000-1 | 8 | Optotip iluminat | Optotip iluminat | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7200 | AMT Botanica
33100000-1 | 9 | Fotoliu pentru proceduri de Electroencefalografie | Fotoliu pentru proceduri de Electroencefalografie | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 64000 | AMT Botanica
33100000-1 | 10 | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sînge | Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sînge | bucată | 9 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 144000 | AMT Botanica
33100000-1 | 11 | Monitor Holter a tensiunii arteriale | Monitor Holter a tensiunii arteriale | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 48000 | AMT Botanica
33100000-1 | 12 | Ramă de probă pentru lentile. | Ramă de probă pentru lentile. | bucată | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4800 | AMT Botanica
1867466.67
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________