Anexa 1

1.Sistem Lichid Cromatograf cu Detector UV - 2 buc

- Descriere Generala Sistem

Sistem lichid cromatografic cuaternar cu multiple volume de întârziere a gradientului la pompă care să poată simula atât tehnica HPLC cât și UHPLC (pentru a asigura transferul de metodă), să corespundă cerințelor Ph. Eur. Volumele de întârziere trebuie să fie selectabile din metoda de instrument.

Trecerea pe diferite volume de întârziere trebuie să se facă din soft prin intermediul unei valve electronice rotative integrate pe sistemul de pompare.

Pierdere totală sistem, 4°σ: între 30 și maxim 80 µL (în configurație standard)

Volum mort (total sistem) în configurație standard: între 1000 și maxim 1500 µL;

Volum întârziat gradient: variabil până la maxim 1000 µl

Control scurgeri: trebuie să includă standard senzor de scurgeri și un sistem de colectare si ghidare scurgeri catre recipientul de reziduuri sau sistem de funcționare echivalent ce va detecta automat în timp real orice scurgere de solvent survenită – la pompă, autosampler, termostat de coloane, detector

Echipamentul trebuie să permită sincronizarea sau desincronizarea între pompă și autosampler pentru a îmbunătăți reproductibilitatea timpului de retenție prin legarea injecției de pornirea gradientului la momentul injecției sau la un moment ulterior injecției.

Sistemul trebuie să includă autodiagnostic cu stocarea datelor pentru minim 4 zile.

Domeniu de debit: 0.001 la 5.000ml/min în increment de 0.001 ml/min

Presiune maximă de operare: minim 650 bar până la 5 ml/min;

Domeniu de pH: 1 la 12

Timp ciclu: ≤35 s de la injecție la injecție

- Specificații sistem de pompare cuaternar

Trebuie să permită amestecarea a minim 4 solvenți în orice combinație, cu posibilitatea de extindere până la 9 solvenți prin utilizarea unei valve de selecție

Minim două trasee de solvent selectabile software + și traseu separat pentru reziduuri

Degazare solvent: degazor cu vacuum integrat cu minim 4 camere pentru toate liniile de faza mobile.

Volum camera de degazare <0.5 ml

Formare Gradient: trebuie sa permită gradient cuaternar cu amestecare la presiune joasa

Pompa trebuie să permită formare de gradient la presiune joasă sau în cel puțin 3 moduri: % între canale (organic și neorganic), în funcție de pH-ul declarat al fazelor mobile și organic, în funcție de pH-ul declarat al fazelor mobile și conținut de săruri.

Să permită formare de profile de gradient concav, convex, liniar și de tip treaptă.

Valve unisens passive

Acuratețe debit: ±1%

Precizie debit: ≤0.075% RSD, la o analiză a 6 injectări replicate sau analiză echivalentă – demonstrabilă în calificarea IQ/OQ/PQ

Zgomotul produs la detector de pulsația pompei să fie maxim 0,5 mAU

Acuratețea compoziției date de valva de proporționare pe tot domeniul de debit și amestec să fie ±0.5%

Precizie compozitie: ≤0.2% RSD, la o analiză a 6 injectări replicate

Pompa trebuie să prezinte o pulsație maximă ≤ 1%

Trebuie sa includă compensare compresibilitate solvent: automată și continuă fără intervenția utilizatorului.

Purjarea umedă automată cu valvă electronică de purjare ce trebuie să poată rula la debite de până la 10 ml/min

Spalare garnituri pompă: trebuie să fie echipată cu sistem automat programabil de spălare a garniturii de presiune înaltă

Pompa trebuie să permită funcționarea atât în gradient cât și isocrat.

- Autosampler - cu control temperatură

Trebuie să permită injecția probelor dizolvate în apă și/sau solvent organic la presiuni de minim 650 bar

Domeniu volum de injecție: 0.1-100.00 µl sau până la 1000 µl cu buclă suplimentară.

Acuratețe (aspirație): ±0.2 µl sau mai bună

Liniaritatea injecției: ≥0.999 pe tot domeniul de injecție

Precizie:

≤0.5% RSD, de la 1.0 la 4.9 µl

≤0.25% RSD, de la 5.0 la 1000 µl

Capacitate maximă probe: minim 96 în vialuri de 2 ml;

Temperatura compartiment probe: de la 4 la 40°C cu posibilitatea de a atinge 4°C independent de temperatura ambientală

Acuratețe temperatură: minim ±0.5°C

Stabilitate temperatură: minim ±1.0°C

Spălare ac de injecție: integrată, programabilă, activă cu lichid de spălare dozată dintr-un vas independent. Lichidul de spălare va fi pompat pentru spălarea exterioară a acului și va fi înnoit la fiecare spălare.

Volum minim de probă necesar: ≤ 3 µl

Carryover (Efect de memorie) : ≤ 0.002% UV;

Capabilitatie autosampler: auto-diluții, auto-adiții și prioritizare vial

Trebuie să permită diluția probelor prin adăugarea unui fluid ce se află în tava de faze mobile într-un vial aflat în autosampler. Acel vial va fi utilizat ulterior pentru diluția probelor.

- Termostat coloane cu încălzire/răcire

Trebuie să permită utilizarea a minim 3 coloane până la 7.8 mm diametru interior și până la 300 mm lungime cu filtru și precoloană

Domeniu de temperatură: de la 4 și la cel puțin 60°C – termostatul trebuie să permită atingerea temperaturii de 4°C independent de temperatura ambientală

Acuratețe temperatură: ±0.5°C;

Stabilitate temperatură: ±0.3°C;

Condiționare solvent: pre-încalzire solvent pasivă

Trebuie să includă valva cu minim 8 porturi pentru schimbare automată coloane – pentru cel puțin 3 coloane simultan în termostat. Va include toată tubulatura de conectare necesară celor 3 coloane + reziduuri și purja

Trebuie să includă opțiune pre-încălzire faza mobilă

Timpul de încălzire de la ambient la 60°C nu va depăși 30 minute.

- Detector UV/VIS

- Domeniu lungimi de undă: minim de la 190 la 700 nm

- Lățime spectrală ≤ 6,5 nm

- Acuratețe lungime de undă ±1 nm (realizabilă prin intermediul unui filtru de Erbiu sau echivalent)

- Repetabilitate lungime de undă ±0.1 nm

- Linearitate: ≤5% la 2.5 AU

- Zgomot linie de bază, măsurare la o singură lungime de undă: ≤5 x 10-6 AU, 230 nm

- Zgomot linie de bază, măsurare la două lungimi de undă simultan: ≤35 x 10-6 AU, 230 nm, 254 nm sau 280 nm

- Drif: ≤1 x 10-4 AU/hour

- Domeniu de măsurare: 0.0001 to 4.0000 AU

- Rata de achiziție: până la 80 puncte/s sau Hz

- Sursa de lumină: o singură lampă de deuterium sau echivalent

- Garanție lampă: 2000 ore minim

- Geometrie celulă de măsurare: conică sau altă geometrie echivalentă ce va elimina riscul ca lumina să lovească pereții celulei de măsurare, maximizând astfel cantitatea de lumină care ajunge la detecție. Celula de măsurare trebuie să permită reconstrucția ferestrelor în cazul în care acestea se mătuiesc sau se sparg.

- Lungime drum optic: 10 mm (celula analitică)

- Volum celula: maxim 17 μL (celula analitică)

- Limita presiune la care celula analitică trebuie să reziste fără a fi deteriorată -  minim 60 bar

- Trebuie să permită achiziția a minim de 2 canale independente simultan

- Trebuie să permită setarea detectorului fie pentru sensibilitate maximă fie pentru rezoluție maximă.

- Trebuie să permită diagnosticarea completă de pe un afisaj/consolă integrată pe detector independent de softul echipamentului

- La pornire detectorul trebuie să realizeze o autoverificare/diagnosticare a sistemului optic și performanței

- Optica detectorului va fi termostatată pentru a preveni interferențele datorate variației temperaturii ambientale

6. Software de achizitie date si control instrument

- software validat dedicat ce permite controlul total al tuturor componentelor sistemului dar care poate controla și celelalte sisteme HPLC/GC aflate în dotarea laboratorului – Agilent LC/GC, Shimadzu GC, Thermo/Dionex LC

- trebuie să permită achiziția de date, procesare acestora și raportarea

- trebuie să permită realizarea de câmpuri de raportare/calcul customizabile – unde utilizatorul va putea realiza diferite calcule în funcție de cerintele diverselor metode utilizate

- trebuie să includă o consolă care va permite testare/diagnosticare pentru fiecare modul al sistemului.

- Va permite pregătirea automată a sistemului pentru condițiile unei metode – purjare siste, purjare autosampler, ajustare lungime de undă.

- trebuie să fie un sistem full audit trail pentru a asigura integritatea datelor

- trebuie să includă o baza de date de tip Oracle sau echivalent securizată – toate rezultatele și datele vor fi în această bază de date – nu se acceptă softuri ce permit manipularea datelor sau salvarea acestora în fișiere din sistemul de operare.

- toate rezultatele generate trebuie să poarte un număr de înregistrare unic – nu se acceptă softuri care permit duplicarea rezultatelor.

- Trebuie să includă licențe pentru minim 2 sisteme și minim 10 utilizatori concomitent. Licența softului trebuie să prezinte valabilitate nedeterminată și trebuie să poată fi recuperată și transferată pe un alt PC cu o versiune mai nouă de soft sau sistem de operare.

- Trebuie să includă opțiune System Suitability

- Trebuie să includă opțiune GPC/SEC, pentru  a permite gel permeație cu Size Exclusion

- Trebuie să includă opțiune ce permite calcularea curbelor de dizolvare

- Trebuie să includă licențe de control și drivere pentru sisteme Agilent LC+GC, Shimadzu GC, Waters LC, Thermo/Dionex LC pentru unificarea datelor într-un singur soft

- Softul trebuie să includă un algoritm ce va permite validarea ghidată și automată a metodelor de laborator. Acest algoritm va genera toate datele necesare validării unei metode de lucru.

- Trebuie să permită upgrade cu modul ce va permite dezvoltarea de metode dupa conceptul Analytical Quality by Design (AQbD) în conformitate cu prevederile Ph. Eur.

- Computer+monitor de minim 23”+ imprimantă laser alb negru + sistem de operare licențiate - potrivit pentru softul de control

- Kit coloane HPLC – câte un kit per sistem

  - Coloana pentru cromatografie de lichide, faza staționară C18 reverse phase, lungime 50 mm, diametru intern 3,0-4.6 mm, dimensiunea particulelor 2,7-3.5 µm, încărcare cu carbon 10-20%, dimensiunea porilor între 110 - 130 Å, rezistența într-un inverval de pH 1- cel puțin 11, suprafața specifică între 170-200 m²/g – 2 buc

9. Calificare IQ/OQ/PQ sisteme

- calificarea trebuie să fie un proces complet automat ce nu va necesita interventia utilizatorului în testare – softul trebuie să includă opțiunea de calificare automată și va genera automat următoarele teste – Acuratețe temperatură Autosampler cu cel puțin 2 puncte de temperatură; Acuratețe și stabilitate temperatură Termostat de coloane cu cel puțin 2 puncte de temperatură; Acuratețe debit; Precizie sistem care va lua în calcul aria și timpul de retenție a cel puțin 6 injecții de cafeină și va calcula RSD-ul acestora; Acuratețe lungime de undă detector; Linearitate și sensibilitate detector; Linearitate și acuratețe injector/autosampler; Efect de memorie injector/autosampler; Linearitate debit; Performanță gradient/valvă de propoționare ce va fi efectuat cu un amestec de minim 6 compuși și va testa compoziția pentru toate cele 4 canale; Zgomot și Drift; Raport semnal zgomot; În susținerea ofertei se solicită rapoarte de calificare exemplu pentru toate testele solicitate mai sus.

- calificarea se va realiza cu separare pe coloană cromatografică în conditii normale de lucru

- toate rapoartele vor fi generate automat în urma procesării de către soft a datelor primare

- calificarea se va face direct pe PC-ul sistemului în softul de lucru instalat - toate datele primare + rezultatele vor ramâne în baza de date fiind disponibile pentru revizuire sau verificare

- calificare conform recomandărilor manualului producătorului specifice domeniului Pharma/ghidurilor EDQM

10. UPS cu o putere de minim 3000 KVA și o autonomie de minim 15 minute – cate o buc pentru fiecare sistem în parte

2.Sistem Lichid Cromatograf cu Detector cu Sir de Diode - 1 buc

- Descriere Generala Sistem

Sistem lichid cromatografic cuaternar cu multiple volume de întârziere a gradientului la pompă care să poată simula atât tehnica HPLC cât și UHPLC (pentru a asigura transferul de metodă), să corespundă cerințelor Ph. Eur. Volumele de întârziere trebuie să fie selectabile din metoda de instrument.

Trecerea pe diferite volume de întârziere trebuie să se facă din soft prin intermediul unei valve electronice rotative integrate pe sistemul de pompare.

Pierdere totală sistem, 4°σ: între 30 și maxim 80 µL (în configurație standard)

Volum mort (total sistem) în configurație standard: între 1000 și maxim 1500 µL;

Volum întârziat gradient: variabil până la maxim 1000 µl

Control scurgeri: trebuie să includă standard senzor de scurgeri și un sistem de colectare și ghidare scurgeri către recipientul de reziduuri sau sistem de funcționare echivalent ce va detecta automat în timp real orice scurgere de solvent survenită – la pompă, autosampler, termostat de coloane, detector.

Echipamentul trebuie să permită sincronizarea sau desincronizarea între pompă și autosampler pentru a îmbunătăți reproductibilitatea timpului de retenție prin legarea injecției de pornirea gradientului la momentul injecției sau la un moment ulterior injecției.

Sistemul trebuie să includă autodiagnostic cu stocarea datelor pentru minim 4 zile.

Domeniu de debit: 0.001 la 5.000ml/min în increment de 0.001 ml/min Presiune maximă de operare: minim 650 bar până la 5 ml/min;

Domeniu de pH: 1 la 12

Timp ciclu: ≤35 s de la injecție la injecție

- Specificații sistem de pompare cuaternar

Trebuie să permită amestecarea a minim 4 solvenți în orice combinație, cu posibilitatea de extindere până la 9 solvenți prin utilizarea unei valve de selecție

Minim două trasee de solvent selectabile software + și traseu separat pentru reziduuri

Degazare solvent: degazor cu vacuum integrat cu minim 4 camere pentru toate liniile de faze mobile.

Volum camera de degazare <0.5 ml

Formare Gradient: trebuie să permită gradient cuaternar cu amestecare la presiune joasă

Pompa trebuie să permită formare de gradient la presiune joasă sau în cel puțin 3 moduri: % între canale (organic și neorganic), în funcție de pH-ul declarat al fazelor mobile și organic, în funcție de pH-ul declarat al fazelor mobile și conținut de săruri.

Să permită formare de profile de gradient concav, convex, liniar si de tip treaptă

Valve unisens passive

Acuratețe debit: ±1%

Precizie debit: ≤0.075% RSD, la o analiză a 6 injectari replicate sau analiză echivalentă – demonstrabilă în calificarea IQ/OQ/PQ

Zgomotul produs la detector de pulsația pompei să fie maxim 0,5 mAU

Acuratețea compoziției date de valvei de proporționare pe tot domeniul de debit si amestec să fie ±0.5%

Precizie compozitie: ≤0.2% RSD, la o analiza a 6 injectari replicate

Pompa trebuie să prezinte o pulsație maximă ≤1%

Trebuie sa includă compensare compresibilitate solvent: automată și continuă fără interventia utilizatorului. Nu se acceptă sisteme la care este necesară introducerea de factori de compresie sau importul de baze de date cu factori de compresie.

Purjarea umedă automată cu valvă electronică de purjare ce trebuie să poata rula la debite de până la 10 ml/min

Spălare garnituri pompă: trebuie sa fie echipată cu sistem automat programabil de spalare a garniturii de presiune înaltă.

Pompa trebuie să permită funcționarea atât în gradient cât și isocrat.

- Autosampler - cu control temperatura

Trebuie să permită injecția probelor dizolvate în apa și/sau solvent organic la presiuni de pînă la minim 650 bar

Domeniu volum de injecție: 0.1-100.00 µl sau până la 1000 µl cu buclă suplimentară.

Acuratete (aspirație): ±0.2 µl sau mai bună

Liniaritate injecției: ≥0.999 pe tot domeniul de injecție

Precizie:

≤0.5% RSD, de la 1.0 la 4.9 µl

≤0.25% RSD, de la 5.0 la 1000 µl

Capacitate maximă probe: minim 96 în vialuri de 2 ml;

Temperatura compartiment probe: de la 4 la 40°C cu posibilitatea de a atinge 4°C independent de temperatura ambientală

Acuratete temperatură: minim ±0.5°C;

Stabilitate temperatură: minim ±1.0°C;

Spălare ac de injectie: integrata, programabilă, activă cu lichid de spălare dozată dintr-un vas independent. Lichidul de spălare va fi pompat pentru spălarea exterioară a acului și va fi înnoit la fiecare spalare.

Volum minim de probă necesar: ≤3 µl

Carryover (Efect de memorie) : ≤0.002% UV;

Capabilitate autosampler: auto-diluții, auto-adiții și prioritizare vial

Trebuie să permită diluția probelor prin adăugarea unui fluid ce se află în tava de faze mobile într-un vial aflat în autosampler. Acel vial va fi utilizat ulterior pentru diluția probelor.

- Termostat coloane cu încălzire/răcire

Trebuie să permită utilizarea a minim 3 coloane pana la 7.8 mm diametru interior și pana la 300 mm lungime cu filtru și precoloană

Domeniu de temperatura: de la 4 la cel puțin 60°C – termostatul trebuie să permită atingerea temperaturii de 4°C independent de temperatura ambientală

Acuratețe temperatuă: ±0.5°C;

Stabilitate temperatură: ±0.3°C;

Condiționare solvent: pre-încălzire solvent pasivă

Trebuie să includă valva cu minim 8 porturi pentru schimbare automată coloane – pentru cel puțin 3 coloane simultan în termostat. Va include toată tubulatura de conectare necesară celor 3 coloane + reziduuri și purja

Trebuie să includă opțiune pre-încălzire faza mobilă

Timpul de încălzire de la la ambient la 60°C nu va depăși 30 minute.

- Detector cu șir de diode

Domeniu de lungimi de undă: între 190 si 800 nm

Acuratețe lungime de undă: ±1 nm (filtru cu erbiu) sau echivalent

Linearitate: ≤5% la 2.0 AU

Zgomot linie de bază la o singură lungime de undă: ≤10 x 10-6 AU

Drift: ≤1 x 10-3 AU/oră

Rata de achiziție de până la minim 80 puncte/secundă sau Hz

Diagnosticare completă prin intermediul consolei de lucru integrate în soft

Sursa de lumină: o singură lampă de deuterium cu arc prealiniata, garantată minim 2000 ore de funcționare

Volum celula de curgere: maxim 10 µL (celula analitică) cu un drum optic de 10 mm pentru a asigura o dispersie minimă și sensibilitate maximă

Limita presiune la care celula analitică trebuie să reziste fără a fi deteriorată -  minim 60 bar.

Trebuie sa permită extractia unui spectru UV/VIS dintr-un peak definit si salvarea acestuia intr-o librarie de spectre.

Trebuie să prezinte o bandă optica de 1.2 nm sau mai mică.

Trebuie să permită setarea detectorului pentru a putea lucra la rezoluție maximă sau la sensibilitate maximă

- Geometrie celula de măsurare: conică sau altă geometrie echivalentă ce va elimina riscul ca lumina să loveasca pereții celulei de măsurare, maximizand astfel cantitatea de lumină care ajunge la detecție. Celula de măsurare trebuie să permită reconstrucția ferestrelor în cazul în care acestea se mătuiesc sau se sparg.

- Trebuie să permită achiziția a minim de 8 canale independente simultan

- La pornire detectorul trebuie sa realizeze o autoverificare/diagnosticare a sistemului optic si performantei

- Optica detectorului va fi termostatată pentru a preveni interferențele datorate variației temperaturii ambientale

- Software de achizitie date si control instrument

- software validat dedicat ce permite controlul total al tuturor componentelor sistemului dar care poate controla și celelalte sisteme HPLC/GC aflate în dotarea laboratorului – Agilent LC/GC, Shimadzu GC, Thermo/Dionex LC

- trebuie sa permita achizitia de date, procesare acestora si raportarea

- trebuie sa permita realizarea de câmpuri de raportare/calcul customizabile – unde utilizatorul va putea realiza diferite calcule in funcție de cerintele diverselor metode utilizate

- trebuie sa includă o consola care va permite testare/diagnosticare pentru fiecare modul al sistemului.

- Va permite pregatirea automată a sistemului pentru condițiile unei metode – purjare siste, purjare autosampler, ajustare lungime de undă.

- trebuie sa fie un sistem full audit trail pentru a asigura integritatea datelor

- trebuie sa includă o baza de date de tip Oracle sau echivalent securizată – toate rezultatele și datele vor fi în aceasta baza de date – nu se accepta softuri ce permit manipularea datelor sau salvarea acestora în fișiere din sistemul de operare.

- toate rezultatele generate trebuie sa poarte un numar de inregistrare unic – nu se accepta softuri care permit duplicarea rezultatelor.

- Trebuie sa includa licente pentru minim 2 sisteme și minim 10 utilizatori concomitent. Licența softului trebuie sa prezinte valabilitate nedeterminată și trebuie să poată fi recuperată și transferată pe un alt PC cu o versiune mai nouă de soft sau sistem de operare.

- Trebuie sa includă optiune System Suitability

- Trebuie sa includa optiune GPC/SEC, pentru  a permite gel permeație cu Size Exclusion

- Trebuie să includă opțiune ce permite calcularea curbelor de dizolvare

-Trebuie sa include licente de control și drivere pentru sisteme Agilent LC+GC, Shimadzu GC, Waters LC, Thermo/Dionex LC pentru unificarea datelor într-un singur soft

- Softul trebuie să includă un algoritm ce va permite validarea ghidată și automată a metodelor de laborator. Acest algoritm va genera toate datele necesare validării unei metode de lucru.

- Trebuie sa permita upgrade cu modul ce va permite dezvoltarea de metode dupa conceptul Analytical Quality by Design (AQbD) în conformitate cu prevederile Ph. Eur.

- Computer+monitor de minim 23”+ imprimanta laser alb negru + sistem de operare licentiate - potrivit pentru softul de control

- Kit coloane HPLC – cate un kit per sistem

  - Coloana pentru cromatografie de lichide, faza stationara C18 reverse phase, lungime 50 mm, diamentru intern 3,0-4.6 mm, dimensiunea particulelor 2,7-3.5 um, incarcare cu carbon 10-20%, dimensiunea porilor intre 110 - 130 Å, rezistenta intr-un inverval de pH 1- cel puțin 11, suprafata specifica intre 170-200 m²/g – 2 buc

9. Calificare IQ/OQ/PQ sisteme

- calificarea trebuie sa fie un proces complet automat ce nu va necesita interventia utilizatorului in testare – softul trebuie sa includa optiunea de calificare automata și va genera automat următoarele teste – Acuratețe temperatură Autosampler cu cel puțin 2 puncte de temperatură; Acuratețe și stabilitate temperatură Termostat de coloane cu cel puțin 2 puncte de temperatură; Acuratețe debit; Precizie sistem care va lua în calcul aria și timpul de retenție a cel puțin 6 injecții de cafeină și va calcula RSD-ul acestora; Acuratețe lungime de undă detector; Linearitate si sensibilitate detector; Linearitate și acuratețe injector/autosampler; Efect de memorie injector/autosampler; Linearitate debit; Performanță gradient/valvă de propoționare ce va fi efectuat cu un amestec de minim 6 compuși și va testa compoziția pentru toate cele 4 canale; Zgomot și Drift; Raport semna zgomot; În susținerea ofertei se solicită rapoarte de calificare exemplu pentru toate testele solicitate anterior

- calificarea se va realiza cu separare pe coloana cromatografica în conditii normale de lucru

- toate rapoartele vor fi generate automat in urma procesarii de către soft a datelor primare

- calificarea se va face direct pe PC-ul sistemului în softul de lucru instalat - toate datele primare + rezultatele vor ramane în baza de date fiind disponibile pentru revizuire sau verificare

- calificare conform recomandărilor manualului producătorului specifice domeniului Pharma/ghidurilor EDQM

10. UPS cu o putere de minim 3000 KVA si o autonomie de minim 15 minute – cate o buc pentru fiecare sistem in parte

Cerințe generale

- Pentru a proba conformitatea tehnica a echipamentelor ofertate se va realiza o descriere tehnică în oglinda comentându-se fiecare cerință. Fiecare cerință trebuie însoțită de documente oficiale de la producător – broșura oficială în care se poate regăsi si pe pagina web a producătorului cu specificatii tehnice pentru fiecare componenta ofertată + manual de utilizare + pagina web. Orice ofertă inferioară cerințelor de mai sus va fi considerată neconformă.

- Garanție minim 12 de luni. Declarație care să certifice că anul producerii echipamentului nu este mai vechi de anul 2023.

- Pentru fiecare echipament şi accesoriu care face parte din componența ofertei se va indica obligatoriu modelul, producătorul, codul de produs şi pagina web unde se găseşte documentaţia produsului;

- Transportul, descărcarea, manipularea, punerea în funcţiune la sediul indicat de autoritatea contractantă cad în sarcina furnizorului, iar contravaloarea lor va fi inclusă în preţ;

- Cel putin 5 zile de instruire incluse in pret – 2 zile la instalare si inca 3 zile dupa o perioada de acomodare.

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________                       Dragoș GUȚU