CAIET DE SARCINI

la concursul pentru achiziționarea bunurilor

prin metoda cererii ofertelor de prețuri

Lot 1 Spectrometru FTIR

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38433000-9 | Spectrometru FTIR | buc | 1 | Designul spectrometrului trebuie să permită utilizarea mai multor accesorii, cum ar fi: accesoriul de transmisie cu posibilitatea de setare a diferitor drumuri optice, accesoriul de reflexie difuză, accesoriul de reflexie totală atenuată etc. şi schimbarea uşoară a accesoriilor – pentru o posibilă adaptare a spectrometrului cu mai multe sarcini. Conectarea între blocul de bază şi accesorii trebuie să se efectueze fără fir, pentru o manipulare mai uşoară cu spectrometrul. Nu trebuie să existe necesitatea de ajustare a echipamentului după înlocuirea modulului/accesoriului. Softul trebuie să fie intuitiv şi să depisteze automat tipul accesoriului utilizat, fără manipulări suplimentare din partea operatorului. Designul echipamentului nu trebuie să permită rularea unei metode ce nu corespunde cu accesoriul curent, utilizat în lucru. Interferometrul 23-26 mm, 43-46 ° trebuie să fie permanent aliniat, fără necesitatea ajustării acestuia de către operator. Echipamentul trebuie să deţină soft pentru scoaterea spectrelor, identificare şi determinarea cantitativă. Softul trebuie să fie în engleză sau română. Softul trebuie să fie intuitiv, cu interfaţă intuitivă, uşor de utilizat cu marcaje colorate. Trebuie să existe opţiunea de marcare colorată a rezultatelor cantitative, în dependenţă de pragul cantitativ stabilit de către operator, opţiune necesară pentru vizualizarea cu uşurinţă a rezultatelor măsurărilor. Generarea rapoartelor în format PDF, cu spectru şi rezultatele obţinute, trebuie să fie automată. Domeniul spectral: 6300 – 350 cm-1; Rezoluţia spectrală: < 2 cm-1 Acurateţea lungimii de undă: nu mai mult de 0,06 cm-1; Reproductibilitatea lungimii de undă nu trebuie să depăşească valoarea de 0,006 cm-1; Echipamentul trebuie să deţină accesoriul de transmisie care permite măsurarea solidelor, lichidelor, și pelete cu KBr. Accesorii pentru efectua purjarea spectrometrului cu gaz inert. Disponibilitatea local de personal autorizat de către producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, servicii de calificarea, consumabile şi piese de schimb. Instruirea personalului la sediul destinatarului pe perioadă de minim 3 zile, cu eliberarea certificatului de instruire pentru fiecare persoană. Autorizație de la producător in original. Certificat ISO 9001 a participantului. Echipamentul o să fie nou şi modelul se afle în producţie. Garanţie: min 12 luni | 378000 |