## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP (Lista Suplimentară 32) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Unitate laser Holmium 100 - 120W cu tehnologia Moses sau alt mod de modelare a impulsului | Unitate laser Holmium 100 - 120W cu tehnologia Moses sau alt mod de modelare a impulsului |  |  |  | Unitate laser Holmium 100 - 120w cu ecran tactil și sistem de răcire • Unitate laser Holmium 100-120W compusa din: unitate centrala = 1 buc; ochelari de protectie = 2 buc; striper fibra (100-400 µm) = 1 buc; striper fibra (300-1000 µm) = 1 buc; cuțit ceramic = 1 buc; pedală activare=1 buc • Lungime de undă: de 2100 nm + 20 nm • Putere maximă: 105 W-120w • Energie puls: pina la 6 J • Mod de operare: pulsativ • Tehnologia Moses • Durata puls- standard: pina la 1300 μs • Frecventa puls: 5 - 80 Hz • Fascicul pilot de culoare verde, 532 nm, <5mW, ajustabil • Laser încadrat in clasa 4 IEC / EN 60825-1:2014), Clasa IIb (93/42/EEC), • Alimentare : 200-240V ; 50/60 Hz, • Tip de protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa 1 • Sistem de răcire intern cu apă • Modurile de emisie pot fi selectate în mod independent pentru ambele secțiuni ale pedalei. - Mod Litotriție : Pulverizare frecventa mare (Dusting High Frequency), Pulverizare cu tunel vapori (Dusting Vapor Tunnel), Popcorning (reacții în lanț) și Fragmentare - Mod BPH: HoLEP (enucleere cu undă de șoc), Delicate Areas(zone delicate), HoLAP(Ablație/Vaporizare), Coagulare - Țesuturi moi: Tăiere precisă, Taiere rapidă, Ablație si Coagulare. Accesorii incluse • Fibra reutilizabilă: Fibra laser 200 µm reutilizabila x30 buc Fibra laser 550 µm reutilizabila x30 buc • Ochelari de protecție: Protejează utilizatorul de acțiunea radiației laser Sistema de răcire apă+aer • Clești fibra: Utilizati pentru îndepărtarea izolației exterioara a fibrei reutilizabile: 100 - 400 μm si 300 -1000 μm • Cuțit ceramic: Permite tăierea vârfului fibrei reutilizabile Producătorul verifică rețeua electrică, siguranțele, cablajul, stabilitatea tensiunii, climatizarea încăperii Termen de garanție pentru echipament minim 24 luni. Operatorul economic va asigura instalarea dispozitivului și instruirea utilizatorilor.
33100000-1 | 2 | Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(25kW) | Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(25kW) |  |  |  | Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(25kW) Parametrul Specificația Descrierea Sistemele radiodiagnostice cu braț C sunt destinate pentru efectuarea examinărilor radiodiagnostice în timpul intervențelor chirurgicale neurologice (Spinal), urologice, endoscopice și vasculare. Generator raze X de frecvență înaltă minim 40 KHz Puterea generator minim 25 kW Diapazonul minim necesar KV 40-120 Diapazonul minim necesar mA 3-250 mA Tub radiogen Tip cu anod rotativ Capacitatea termică anodă, KHU minim 300 Disiparea termică, kHU / min 85 Minim 2 spoturi focale 0,3 mm și 0,5/ 0,6 mm Detector Flat panel detector Da Dimensiune detector minim 30 x 30 cm Dimensiune pixel maxim 160 µm Resoluție minim 1952 x 1952 DQE@≤1 lp/mm Minim 50 % DQE@≥2 lp/mm Minim 40 % Regimuri de lucru Fluoroscopie Pulsativ rata de pulsație minim 25 fps (p/s) Radiografic sau echivalent obligatoriu Controlul dozei automat obligatoriu Cu capacitate de monitorizare și control a dozei pacientului (DAP) obligatoriu Arcul C Mișcare verticală ( motorizat ) minim 40 cm Mișcare orizontală minim 20 cm Spatiul liber pentru pacient minim 80 cm Adâncimea minim 65 cm SID Distanta: minim 1000 mm Mișcarea orbital / rotirea ( motorizat ) minim 155° Rotire arc axă orizontală minim ±200° Unghi de angulație pozițională Minim ±10° Suport pe roți cu blocare da Panou comandă Monitor tactil cu braț articulat, ce să permită rotirea stânga - drepata da Telecomandă Telecomandă sau / și pedală obligatoriu Stație de achizție Monitoar Minim 2 monitoare 19 inch sau echivalent Stocare imagini minim 100 000 imagini rezoluția mai mare 3k x 3k sau 100 000 imagini pentru restul DICOM 3.0 obligatoriu Exportarea PACS, imprimantă, CD/DVD, USB obligatoriu Procesare în timp real Reducerea zgomotului obligatoriu Reducerea artefactelor metalice obligatoriu Control luminozitate automat obligatoriu Inversare scară gri obligatoriu Colimare virtuală obligatoriu Auto contrast obligatoriu Stocare ultima imagine obligatoriu Diapzon dimamic de compresie obligatoriu 3D reconstrucție obligatoriu DSA obligatoriu Postprocesare Control luminozitate automat obligatoriu Inversare scară gri obligatoriu CINE obligatoriu PAN obligatoriu Zoom multitouch obligatoriu Vizualizare Mozaică minim15 imagini Colimare electronică obligatoriu Alimentare Tensiunea curentului electric 230 V ±10%; 50 Hz Accesorii: - imprimantă termică cu minim 10 seturi hârtie; - unitate optică DVD-RW cu minim 100 discuri. Note: - Operatorul economic va asigura instalarea dispozitivului și instruirea utilizatorilor; - Termen de garanție minim 24 luni;- Operatorul economic va prezenta după montare buletinul de verificare a parametrilor fizico-radiologici necesar pentru eliberarea de către ANRANR a certificatului de securitate obligatoriu
33100000-1 | 3 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 |  |  |  | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificaţie Dimensiuni Greutate maxima acceptabila ≤ 450 kg Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 30000 kV, Diapazon ≥ 40-125 mA Diapazon ≥ 50-400 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm Pata focală, mm 0.8 -1.3, ±0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3 Timp de expunere diapazon minim 0,001-4,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 Rotirea bratului in jurul axei orizontale ±90 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluţie matrice ≥ 2560x3072 pixels Pixel ≤ 140 µm Gradaţie ≥ 16 biti Dimensiune, cm ≥ 35x43 Timp pînă la apariţia imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Wi-Fi Baterii min. 2 buc. autonomie in regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore Incarcator baterie( cu 2 sloturi) obligatoriu DAP–metru obligatoriu Colimator Rectangular obligatoriu Camp maxim la 1 m SID – 43x43 cm obligatoriu Iluminare LED Minim 160 lx Indicator SID minim 1 m, 1.5 m, 1.8 m CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR obligatoriu CERINŢE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” Electricitate: 220 Volţi monofazic, Frecvenţa 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator obligatoriu CPU ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 10 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD/SSD ≥ 500 Gb sau stocarea a minim 20000 imagini Recorder DVD/RW obligatoriu Accesorii tastatura mouse - opțional Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor captate de pe detector obligatoriu Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) obligatoriu Posibilitate de configurare a tabelelor APR obligatoriu Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR obligatoriu Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu WiFi ≥ 802.11b/g Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu reteaua DICOM obligatoriu Procesor ≥ Core i7, sau echivalent Sistem de operare Ubuntu / Windows 7 sau mai avansat Memorie operativa ≥ 8 Gb Memorie HDD ≥ 1 Tb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch, 2Mpx SW: Baza de date pacieti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginelor primite de la locu de lucru 1 si reteua DICOM obligatoriu Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) obligatoriu Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) obligatoriu Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) obligatoriu Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM obligatoriu Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta obligatoriu Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare obligatoriu Accesorii Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila cu fereastra pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii obligatoriu Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) obligatoriu Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator obligatoriu Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesității IMSP (Lista Suplimentară 32) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Unitate laser Holmium 100 - 120W cu tehnologia Moses sau alt mod de modelare a impulsului | Unitate laser Holmium 100 - 120W cu tehnologia Moses sau alt mod de modelare a impulsului | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 2 | Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(25kW) | Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(25kW) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 0
33100000-1 | 3 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 | Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________