## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor Medicale conform necesităților AMT Râșcani pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct |  |  |  | Oftalmoscop direct Descriere Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă , semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +20/-20 dioptrii Sistem de iluminare Xenon /halogen Iluminare Min. 15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase da Mâner pentru baterii Metalic sau echivalent Baterii reîncărcabile da Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC da
33100000-1 | 2 | Set lentile optice ramă Titan 266 elemente | Set lentile optice ramă Titan 266 elemente |  |  |  | Set lentile optice ramă Titan 266 elemente Nr. de elemente Min. 266 Ramă Titan
33100000-1 | 3 | Dispozitiv Magnetoterapie | Dispozitiv Magnetoterapie |  |  |  | Dispozitiv de magnetoterapie include aparatul propriu zis de formă de paralelipiped cu 3 emițători . Emițătorul principal e alcătuit din 16 inductori 4 panglici a câte 4 inductori unite într-e ele . Al 2 emițător are formă de panglică , ce conține 6 inductori – se utilizează pentru acțiuni locală. Al 3 emițător local, diametru 21 cm acționează asupra țesuturilor și organelor situate mai profund. Tensiune 220-240 V Frecvența 50 Hz Timp de lucru min. 1-30 min. Nr. de programe individuale ≥70 Direcția câmpului magnetic - fixată Inducția magnetică până la 45 mTl
33100000-1 | 4 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider |  |  |  | este un termometru precis pentru masurarea termperaturii din frigider sau lada frigorifica precum si orice incapere Specificatii tehnice: • Aparatul detine metrologie. • Dimensiuni : 130 x 20 mm. • Intervalul de temperatură : -30 până la +30 ° C. Functii speciale: • nu contine mercur sau alte substante periculoase. • nu are nevoie de baterii pentru a functiona. • Este dotat cu carlig de fixare si poate fi agatat de politele frigiderului sau de perete
33100000-1 | 5 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov |  |  |  | Tonometrul lui Maklakov este conceput pentru a măsura presiunea intraoculară. Setul include un set de două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. Tonometrul Maklakov are următoarele caracteristici funcționale: - Măsurați presiunea intraoculară.
33100000-1 | 6 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED |  |  |  | Date tehnice: Alimentare:AC 220V Caracteristicile aparatului: Design ergonomic, realizat din aluminiu sau alte material echivalente. Distanță de testare: 5 m.
33100000-1 | 7 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză |  |  |  | Specificatii Tehnice Rețea de alimentare 220 V; Frecvența rețelei este de 50 Hz; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%;
33100000-1 | 8 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet |  |  |  | Setarea precisă a timpului de nebulizare Scurgere rapidă a chiuvetei Nebulizare și nivel de vânt reglabile Mâner convenabil Umplutura lichidă special concepută este convenabilă pentru medicamentul de umplere în timpul tratamentului Diametrul particulelor 1-5μm Rata maximă de nebulizare: ≥2ml / min Capacitate ceașcă medicină: 100ml Setarea timpului de nebulizare: continuu sau de la 0 la 60 min pentru setarea timpului
33100000-1 | 9 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică |  |  |  | Măsurarea de capacitatea de refracție a ochiului în funcție de direcția de mișcare a acestei zone întunecate + 0 – 9 dioptrii adăugător +0,5 - +10 dioptrii -0 - (-9) dioptrii adăugător -0,5 – (-10) dioptrii
33100000-1 | 10 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari |  |  |  | Specificatii tehnice Test Worth Lentila 4 LED-uri Lumina rosie, verde + Ochelari
33100000-1 | 11 | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani |  |  |  | Pediometru confectionat din aluminiu cu tija gradata Interval de masurare 0-100 cm, Diviziune 1 mm
33100000-1 | 12 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal |  |  |  | Setarea precisă a timpului de nebulizare Scurgere rapidă a chiuvetei Nebulizare și nivel de vânt reglabile Mâner convenabil Umplutura lichidă special concepută este convenabilă pentru medicamentul de umplere în timpul tratamentului Diametrul particulelor 1-5μm Rata maximă de nebulizare: ≥5ml / min Capacitate ceașcă medicină: ≥ 200ml Setarea timpului de nebulizare: continuu sau de la 0 la 60 min pentru setarea timpului
33100000-1 | 13 | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii |  |  |  | Cadru de oțel carbon cromat durabil Roți din aliaj de carbură sau echivalent Roți spate cu anvelope solide Blocarea roților de frână Cotierele fixe și căptușite cu balustradă din oțel inoxidabil Footboards cu opritoare de aluminiu Tapițeria din PVC moale este durabilă și ușor de curățat. Lățime totală 70 cm Înălțime totală 85 cm Adâncime totală (față în spate) 104 cm Adâncime adâncime 21 cm Dimensiunea scaunului este de 46 cm (43 cm) Diametrul discurilor este de 20 cm Greutate maximă - ≥100 kg
33100000-1 | 14 | Scăriță medical | Scăriță medical |  |  |  | Greutate maximă susținută 150 kg Trepte 2 Înălțime, 50 cm
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru fizioterapie Lasseroterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Lasseroterapie |  |  |  | Caracteristici fizice : Magnito – lasser infraroșu și roșu Sonde laser: -Sonda laser R: 600nm-700nm/20mW-40mW -Sonda laser IR:800nm-900nm/200mW-400mW Radiație LED cu infraroșu pulsant constant (5,50,1000) Inducție magnit 35 mt, aria emițătorului 4 cm2, Frecvența de repetare 2 HT
33100000-1 | 16 | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie |  |  |  | Dispozitiv 1.0/3.0 MHZ cu 2 sonde 3,5cm2 -7 W și 1 cm2 -2 W , modul de emisie CONTINUU sau PULSATIV, frecvența impulsului 100 Hz, 48 Hz, 16 Hz impuls 1/2 , 1/5 , 1/10 clasa II , 220V 60Hz.
33100000-1 | 17 | Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate) | Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate) |  |  |  | Frecvență 1-100 Hz , tensiune 220V/50Hz , cu 2 canale independente și taimer PAT, 2 bobine de diferite dimensiuni 60-30 cm și aplicatori locali 65x40 cm (± 5 cm) . Schimbarea intensității impuls mag 0-20 Mt , Programe speciale min. 2
33100000-1 | 18 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler |  |  |  | Măsurare precisă, 1.Ecranul TFT de min. 2,0 inch afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7.Baterii reincarcabile, încărcător sau cablu de conctare la 220V”.
33100000-1 | 19 | Distilator | Distilator |  |  |  | Tip Distilator Volum ≥ 50 l/ oră Materialul carcasei inox Culoare carcasei inox Caracteristici de proiectare cu coloană Alimentare trifazică 380V Sistem de control automat Frecvența rețelei 50 Hz
33100000-1 | 20 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Prezența unui cronometru Indicație de pornire a curentului de ieșire Cu set de emițătoare
33100000-1 | 21 | Autoclav 40 - 60 L, cu vacum, clasa B | Autoclav 40 - 60 L, cu vacum, clasa B |  |  |  | Autoclav 40 - 60 L, cu vacum, clasa B Descriere Sterilizatoare cu aburi utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă, ce ajută la eliminarea microvilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Calsa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior Metalic galvanizat sau oțel inox au alte materiale rezistent la acțiunea substanețlor de prelucrare sanitară. Securitate supraîncălzire da Securitate suprapresiune da Alarmă acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă Control microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului, care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Usa rămîne blocată pînă la finisarea ciclului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afisaj alfanumeric Ciclu de sterilizare ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacum da Pre și post vacum selectabil Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatură eliberare autonomă a vaporilor , printare a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 40 - 60 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121 grade C; 134 grade C Gama de temperatură 115 - 134 grade C Cicluri preprogramate sterilizare și uscare Înregistrator date da, - timp, data, presiune Rezervor pentru apă distilată da Suport pentru autoclav da Alimentare 220 V, 50 Hz
33100000-1 | 22 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru |  |  |  | • Pediometru: neonatal • Masurare: 100 ~ 1000 mm • Precizie: 5 mm • Dimensiuni: aproximativ 1260x280x90 mm
33100000-1 | 23 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L |  |  |  | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L Cod Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei 40-60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil Camera de spălare construită din oțel inoxidabil Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și impiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși 1 unitate Ecran LCD, color da Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Regime program rapid (32 minute); program universal (36 minute) program special (41 minute); program intensiv (41 minute); program de clătire (3 minute). Limbajul interfeței și meniului română și rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului da Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă Alarme sonore și vizuale Alarme cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cât și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 240V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri
33100000-1 | 24 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină |  |  |  | Volum – 40-60 l Rezervor din aluminiu alimentar. La suprafața exterioară a rezervorului este dotat Cu incalzitoare electrice plate bazate pe un termo-rezistent. Carcasa exterioară este din oțel și este vopsită .Robinet de scurgere a parafinei. Întreținerea automată a temperaturii este asigurată de un senzor-releu temperatură. Setarea modului dorit (temperature amestecului de lucru) prin utilizarea butoanelor termostatului. Termoregulator care asigură reglarea lină a temperaturii de la 40 la 120 ° C. Pentru controlvizual al temperaturii de încălzire pe partea stângă a frontului panoul este un termometru digital. Rezervor de încalzire dotat cu capac Volum: 40-60 L Garanție 2 ani
33100000-1 | 25 | Balanță electronica | Balanță electronica |  |  |  | Material platan Oțel inxidabil Unitate de măsură g Marcaje M(metrologizare) Precizie 0.1 g Linearitate ±1,5 g Reproductibilitare 0.5 g Rezolutie 5000 Capacitatea minimă de cântărire 0,02 g Capacitatea maximă de cântărire 600 g Calibrare extermă Timp de stabilizare 2 sec. Accesorii opționale certificat de calibrare Alimentare 220 V 50 HZ 6 VA Domeniu de activitate laborator Garanție 24 luni
33100000-1 | 26 | Dulap medical din 2 corpuri | Dulap medical din 2 corpuri |  |  |  | Dulapul este realizat dintr-un profil metalic vopsit cu vopsea albă și sticlă, este rezistent pentru la toate soluțiile de dezinfectare. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice Parametri: Adâncime, 300 cm Lățime, 70 cm Înălțime,200 cm
33100000-1 | 27 | Reflector frontal ORL | Reflector frontal ORL |  |  |  | Oglinda frontala Descriere Oglinda pentru examinari ORL Parametru Specificație Diametru oglinda 90 - 110 mm Sistem de manipulare cu bilă, pentru manevrarea ușoară în diferite direcții da Bandă de cap cu ajustarea dimensiunii da

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziția Dispozitivelor Medicale conform necesităților AMT Râșcani pentru anul 2024 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Oftalmoscop direct | Oftalmoscop direct | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000
33100000-1 | 2 | Set lentile optice ramă Titan 266 elemente | Set lentile optice ramă Titan 266 elemente | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 12000
33100000-1 | 3 | Dispozitiv Magnetoterapie | Dispozitiv Magnetoterapie | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 40000
33100000-1 | 4 | Termometru pentru frigider | Termometru pentru frigider | bucată | 40 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 5 | Tonometru oftalmic Maklakov | Tonometru oftalmic Maklakov | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000
33100000-1 | 6 | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | Optotip litere, iluminare cu neon/LED | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 7 | Dispozitiv pentru Electroforeză | Dispozitiv pentru Electroforeză | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6000
33100000-1 | 8 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | bucată | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000
33100000-1 | 9 | Riglă schiascopică | Riglă schiascopică | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 500
33100000-1 | 10 | TEST Worth binocular cu ochelari | TEST Worth binocular cu ochelari | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1000
33100000-1 | 11 | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | Taliometru p-t măsurarea copiilor mici până la 2 ani | bucată | 14 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21000
33100000-1 | 12 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet cu 2 canal | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 13 | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
33100000-1 | 14 | Scăriță medical | Scăriță medical | bucată | 5 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
33100000-1 | 15 | Dispozitiv pentru fizioterapie Lasseroterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Lasseroterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 16 | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22000
33100000-1 | 17 | Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate) | Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate) | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000
33100000-1 | 18 | Cardiomonitor fetal, Doppler | Cardiomonitor fetal, Doppler | bucată | 8 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 19 | Distilator | Distilator | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000
33100000-1 | 20 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000
33100000-1 | 21 | Autoclav 40 - 60 L, cu vacum, clasa B | Autoclav 40 - 60 L, cu vacum, clasa B | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000
33100000-1 | 22 | Antropometru / Pediometru | Antropometru / Pediometru | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600
33100000-1 | 23 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 40-60L | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 250000
33100000-1 | 24 | Încălzitor de parafină | Încălzitor de parafină | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000
33100000-1 | 25 | Balanță electronica | Balanță electronica | bucată | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 18000
33100000-1 | 26 | Dulap medical din 2 corpuri | Dulap medical din 2 corpuri | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8000
33100000-1 | 27 | Reflector frontal ORL | Reflector frontal ORL | bucată | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1400
[5 empty] | Suma total: |  |  |  | #REF! | #REF! | 736500
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________