CAIET DE SARCINI

REPARAȚIA DISPOZITIVELOR MEDICALE

| Nr. | Dispozitiv | Lucrări de reparație |
| --- | --- | --- |
| 1 | Videobronhoscop BF-Q170 | Defect depistat: - Scurgeri în canalul de biopsie; - Uzarea părții de incovoiere ; - Uzarea părții de insertie - Defect la capatul distal; - Pătrunderea umedității la cipul de imagine; - Defectarea cipului de imagine. Lucrări necesare: - Schimbarea capului distal cu cipul CCD; - Schimbarea canalului de biopsie; - Schimbarea canalului de apă/aer; - Schimbarea cauciucului capului distal; - Schimbarea părții de insertie; - Schimbarea fibrei de lumina; - Schimbarea porțiunii de angulație. |
|  | T O T A L |  |

Cerințe față de dispozitivele reparate:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua lucrările de reparație;

2. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 6 luni.

3. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

4. Emiterea unui raport a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului medical.

5. Toate defecțiunile care pot parveni în urma lucrărilor de reparație sunt asumate de agentul economic executor.

6. Compatibil cu sistemul video endoscopy pentru videobronhoscopul BFQ 170