## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent) (Partea 2) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 121 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ac 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen
33100000-1 | 122 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen
33100000-1 | 123 | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen
33100000-1 | 125 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.
33100000-1 | 127 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277) |  |  |  | Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.
33100000-1 | 129 | Set cateter venos central cu 3 lumene | Set cateter venos central cu 3 lumene (003281) |  |  |  | Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
33100000-1 | 130 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene (003282) |  |  |  | Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual
33100000-1 | 134 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) (003321) |  |  |  | Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiett steril( capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.
33100000-1 | 135 | Set de drenare a cavităților pleurale 16F | Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322) |  |  |  | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 16F
33100000-1 | 136 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323) |  |  |  | Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărimea 18F. Volumul: 800ml.
33100000-1 | 139 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328) |  |  |  | Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 140 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329) |  |  |  | Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 141 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330) |  |  |  | Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 142 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 143 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 144 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333) |  |  |  | Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril
33100000-1 | 153 | Set ligaturare varice esofagian. Latex | Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenic.
33100000-1 | 154 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366) |  |  |  | 1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele Latex-free hipoalergenic.
33100000-1 | 156 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
33100000-1 | 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
33100000-1 | 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376) |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.
33100000-1 | 160 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G ( lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 161 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).
33100000-1 | 163 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382) |  |  |  | Set cateter G14-G-16. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoiere.
33100000-1 | 164 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383) |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm
33100000-1 | 165 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (003384) |  |  |  | Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm
33100000-1 | 166 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385) |  |  |  | Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire,0,53-0,68mm*50-70cm.
33100000-1 | 167 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (003386) |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoiere și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).
33100000-1 | 169 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F ( lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 171 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390) |  |  |  | Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G ( lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisa; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual
33100000-1 | 174 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale)
33100000-1 | 175 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402) |  |  |  | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii
33100000-1 | 181 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (003438) |  |  |  | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0. Canulă traheală fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent,. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 183 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 185 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisa (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 186 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultana cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 187 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm (003451) |  |  |  | Steril, Componența setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescută, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranța care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.
33100000-1 | 188 | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452) |  |  |  | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confecționate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm
33100000-1 | 193 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473) |  |  |  | Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual
33100000-1 | 194 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478) |  |  |  | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual
33100000-1 | 196 | Sistem stomic | Sistem stomic (003480) |  |  |  | 1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.
33100000-1 | 198 | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482) |  |  |  | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasa- Sa nu traumeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18
33100000-1 | 204 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 22, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (003505) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 24, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (003506) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH6, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508) |  |  |  | 1.dimensiuni: CH8, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 205 | Sondă pentru alimentare | Sondă pentru alimentare 10FR (003509) |  |  |  | 10FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 12FR (003510) |  |  |  | 12FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 8FR (003511) |  |  |  | 8FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (8-12) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde 8-10FR) Sonde (8-12FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 206 | Sonda urinară Foley CH 6 | Sonda urinară Foley CH 6 (003512) |  |  |  | Sonda urinară Foley CH 6 1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2.balon simetric, rotund. 3.cu 2 canale. 4.material: silicon. 5.orificii amplasate lateral. 6.vârf atraumatic, cilindric. 7.steril. 8 radiopac, 9.valvă Luer-Lock tip seringă. 10.ambalat individual
33100000-1 | 214 | Tub conector la tubul de intubare Mount | Tub conector la tubul de intubare Mount (003592) |  |  |  | Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.
33100000-1 | 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) |  |  |  | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult
33100000-1 | 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) |  |  |  | PVC, înclinarea vârfului 37º, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotica. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9
33100000-1 | 218 | Tub dren T- Kehr | Tub dren T- Kehr CH 10 (003603) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 10-12
33100000-1 |  |  | Tub dren T- Kehr CH 8 (003604) |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450-480mm x 180mm (±10mm). Dimensiunea: CH 8-9
33100000-1 | 220 | Tub endotraheal armat cu fir metalic | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612) |  |  |  | 6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613) |  |  |  | 6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614) |  |  |  | 7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615) |  |  |  | 7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616) |  |  |  | 8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617) |  |  |  | 8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618) |  |  |  | 9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă
33100000-1 | 221 | Tub endotraheal armat | Tub endotraheal armat N 4.0 (003619) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 4.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 4.5 (003620) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 4.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 5.0 (003621) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 5.0. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 5.5 (003622) |  |  |  | Tub endotraheal armat N 5.5. Armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.
33100000-1 | 222 | Tub pentru alimentare cu port tip mama | Tub pentru alimentare cu port tip mama 4FR (003623) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 4FR
33100000-1 |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama 6FR (003624) |  |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama L 40cm (±1cm) 6FR
33100000-1 | 223 | Tub pentru căile biliare T-Kehr | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630) |  |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10
33100000-1 | 227 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650) |  |  |  | 10.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651) |  |  |  | 2.5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652) |  |  |  | 3.0, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653) |  |  |  | 3.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654) |  |  |  | 4.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655) |  |  |  | 4.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656) |  |  |  | 5.0material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657) |  |  |  | 5.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de micro aspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658) |  |  |  | 6.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659) |  |  |  | 6.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (003660) |  |  |  | 7.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661) |  |  |  | 7.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662) |  |  |  | 8.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663) |  |  |  | 8.5 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664) |  |  |  | 9.0 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (003665) |  |  |  | 9, 5, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibila în manșetă: Până la 40mmHg, Marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o forma cilindrica și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril. Ambalat individual
33100000-1 | 228 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666) |  |  |  | 2 material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667) |  |  |  | 2.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668) |  |  |  | 3, material polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669) |  |  |  | 3.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670) |  |  |  | 4.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671) |  |  |  | 4.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672) |  |  |  | 5.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673) |  |  |  | 5.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674) |  |  |  | 6.0, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675) |  |  |  | 6.5, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676) |  |  |  | 7, material Polivinilhlorid, termoplastic, linie radioopacă, Rö-contrastă, Termoplastic la 37C, marcaj în cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid. Ambalat individual.
33100000-1 | 232 | Tub traheostomatic cu manșetă | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 (003688) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 (003690) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695) |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028 (subsecvent) (Partea 2) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 121 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271) | Bucată | 1270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 148590
33100000-1 | 122 | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272) | Bucată | 690 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 80730
33100000-1 | 123 | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273) | Bucată | 2532 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 296244
33100000-1 | 125 | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275) | Bucată | 215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 25155
33100000-1 | 127 | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen | Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5850
33100000-1 | 129 | Set cateter venos central cu 3 lumene | Set cateter venos central cu 3 lumene (003281) | Bucată | 1310 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 233730.2
33100000-1 | 130 | Set cateter venos central cu 4 lumene | Set cateter venos central cu 4 lumene (003282) | Bucată | 280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 70000
33100000-1 | 134 | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) | Set de aspirație pentru prelevarea sputei ( pediatrice) (003321) | Bucată | 105 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1138.2
33100000-1 | 135 | Set de drenare a cavităților pleurale 16F | Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322) | Bucată | 118 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7080
33100000-1 | 136 | Set de drenare a cavităților pleurale 18F | Set de drenare a cavităților pleurale 18F (003323) | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10200
33100000-1 | 139 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 38649.6
33100000-1 | 140 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329) | Bucată | 81 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 39132.72
33100000-1 | 141 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330) | Bucată | 35 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16909.2
33100000-1 | 142 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331) | Bucată | 95 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 45896.4
33100000-1 | 143 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332) | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 46379.52
33100000-1 | 144 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 | Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9662.4
33100000-1 | 153 | Set ligaturare varice esofagian. Latex | Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365) | Bucată | 124 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 347200
33100000-1 | 154 | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free | Set ligaturare varice esofagian. Latex-Free (003366) | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 89600
33100000-1 | 156 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G (003374) | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 49538
33100000-1 | 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G (003375) | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 32400
33100000-1 | 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376) | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 22704
33100000-1 | 160 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G (003378) | Bucată | 1180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 280757.4
33100000-1 | 161 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm (003379) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2922.2
33100000-1 | 163 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5337.6
33100000-1 | 164 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383) | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6209
33100000-1 | 165 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR– 6F/14-20G (003384) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3648
33100000-1 | 166 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385) | Bucată | 268 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 48668.8
33100000-1 | 167 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm (003386) | Bucată | 370 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 155344.5
33100000-1 | 169 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm (003388) | Bucată | 310 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 148948.8
33100000-1 | 171 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390) | Bucată | 2020 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 404000
33100000-1 | 174 | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) | Set pentru inhalații cu oxigen (canule nazale neonatale) (003401) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 175 | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice | Set pentru inhalații cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402) | Bucată | 85 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 335.75
33100000-1 | 181 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 | Set traheostomic (canulă traheală fenestrată + valvă) N 8,0 (003438) | Bucată | 56 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 40133.52
33100000-1 | 183 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm (003447) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 185 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm (003449) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 150000
33100000-1 | 186 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm (003450) | Bucată | 450 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 262503
33100000-1 | 187 | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm | Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm (003451) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 36666.8
33100000-1 | 188 | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave | Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452) | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 200000
33100000-1 | 193 | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm | Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473) | Bucată | 2200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 200640
33100000-1 | 194 | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional | Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478) | Bucată | 16420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 259107.6
33100000-1 | 196 | Sistem stomic | Sistem stomic (003480) | Bucată | 5210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 61999
33100000-1 | 198 | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" | Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip "NOVOVAC" (003482) | Bucată | 660 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 55004.4
33100000-1 | 204 | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498) | Bucată | 1227 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2765.9839
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499) | Bucată | 1452 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3273.1937
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500) | Bucată | 6007 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13541.3736
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501) | Bucată | 13710 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 30905.9816
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502) | Bucată | 10456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 23570.6013
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503) | Bucată | 3067 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6913.8326
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 22 (003504) | Bucată | 803 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1810.1753
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 24 (003505) | Bucată | 447 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1007.6567
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 26 (003506) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 180.3412
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507) | Bucată | 1455 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3279.9565
33100000-1 |  |  | Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508) | Bucată | 1217 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2743.4413
33100000-1 | 205 | Sondă pentru alimentare | Sondă pentru alimentare 10FR (003509) | Bucată | 1446 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2718.2157
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 12FR (003510) | Bucată | 1216 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2285.8578
33100000-1 |  |  | Sondă pentru alimentare 8FR (003511) | Bucată | 8706 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16365.689
33100000-1 | 206 | Sonda urinară Foley CH 6 | Sonda urinară Foley CH 6 (003512) | Bucată | 80 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3333.6
33100000-1 | 214 | Tub conector la tubul de intubare Mount | Tub conector la tubul de intubare Mount (003592) | Bucată | 32210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 369126.6
33100000-1 | 215 | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare | Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593) | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 217 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600) | Bucată | 210 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9870
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601) | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3525
33100000-1 |  |  | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602) | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2350
33100000-1 | 218 | Tub dren T- Kehr | Tub dren T- Kehr CH 10 (003603) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  |  | Tub dren T- Kehr CH 8 (003604) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6720
33100000-1 | 220 | Tub endotraheal armat cu fir metalic | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612) | Bucată | 253 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5805.4043
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613) | Bucată | 260 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 5966.0281
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614) | Bucată | 762 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 17485.0516
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615) | Bucată | 1332 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 30564.4209
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616) | Bucată | 1337 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 30679.1522
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617) | Bucată | 1180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 27076.5891
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618) | Bucată | 520 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11932.0562
33100000-1 | 221 | Tub endotraheal armat | Tub endotraheal armat N 4.0 (003619) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2070
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 4.5 (003620) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2070
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 5.0 (003621) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2070
33100000-1 |  |  | Tub endotraheal armat N 5.5 (003622) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2070
33100000-1 | 222 | Tub pentru alimentare cu port tip mama | Tub pentru alimentare cu port tip mama 4FR (003623) | Bucată | 1400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2338
33100000-1 |  |  | Tub pentru alimentare cu port tip mama 6FR (003624) | Bucată | 1900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3173
33100000-1 | 223 | Tub pentru căile biliare T-Kehr | Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2754
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626) | Bucată | 32 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1728
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1782
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628) | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1242
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 810
33100000-1 |  |  | Tub pentru căile biliare T-Kehr N9-10 (003630) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2160
33100000-1 | 227 | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 10.0 (003650) | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 451.8
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 2.5 (003651) | Bucată | 255 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 1920.15
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.0 (003652) | Bucată | 477 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3591.81
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 3.5 (003653) | Bucată | 1055 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7944.15
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.0 (003654) | Bucată | 1215 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 9148.95
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 4.5 (003655) | Bucată | 1482 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11159.46
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.0 (003656) | Bucată | 1532 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 11535.96
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 5.5 (003657) | Bucată | 1330 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10014.9
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.0 (003658) | Bucată | 1035 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7793.55
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 6.5 (003659) | Bucată | 1175 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 8847.75
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.0 (003660) | Bucată | 6305 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 47476.65
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 7.5 (003661) | Bucată | 15365 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 115698.45
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.0 (003662) | Bucată | 15445 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 116300.85
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 8.5 (003663) | Bucată | 7755 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 58395.15
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.0 (003664) | Bucată | 1365 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10278.45
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală cu manșetă 9.5 (003665) | Bucată | 405 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 3049.65
33100000-1 | 228 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 (003666) | Bucată | 190 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2536.7482
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 (003667) | Bucată | 576 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7690.3524
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 (003668) | Bucată | 1196 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 15968.1623
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 (003669) | Bucată | 1085 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14486.1673
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 (003670) | Bucată | 587 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 7837.2168
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 (003671) | Bucată | 202 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 2696.9639
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 (003672) | Bucată | 37 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 493.9983
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 (003673) | Bucată | 45 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 600.8088
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 (003674) | Bucată | 33 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 440.5931
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 (003675) | Bucată | 23 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 307.08
33100000-1 |  |  | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 (003676) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 160.2157
33100000-1 | 232 | Tub traheostomatic cu manșetă | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 (003688) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 418.4031
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 306.8289
33100000-1 |  |  | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 (003690) | Bucată | 29 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 808.9126
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691) | Bucată | 485 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13528.3664
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692) | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6973.3847
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693) | Bucată | 603 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16819.8039
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694) | Bucată | 577 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 16094.5719
33100000-1 |  |  | Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695) | Bucată | 239 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 6666.5558
5156361.6267

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________