## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1686912146906 | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SPITALUL DE STAT pentru anul 2023 (listă suplimentară 17) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatprul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu Procesorul EP 6000 Fujifilm, Japonia | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu Procesorul EP 6000 Fujifilm, Japonia |  |  |  | Videogastroscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1400 mm Lungime de lucru ≥ 1100 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica: Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade stânga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității luminii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional / Da; Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videocolonoscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1900 mm Lungime de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 3,8 mm Optica: Unghiul câmpului vizual ≥ 170 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 180/180 grade stânga/dreapta 160/160 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumini da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare VideoDuodenoscop -Să se indice modelul oferit modelul - Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Categoria endoscopului – Terapeutic (ERCP)- Da Direcția de vizualizare – 5 grade vizionare retro - Da Câmp de vedere – 100 grade Interval de observare – 4-60mm Diametrul capătului distal – 13,1 mm Diametrul porțiunii flexibile – 11,3 mm Diametru canal instrument – 4,2 mm Lungime de lucru - 1250 mm Capacitatea de îndoire (sus/jos) – 120/90 grade Capacitatea de îndoire (stânga/dreapta) – 90/110 grade Capacul distal de unica folosință – de unică folosință sau multifolosință Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare – Da
3310000-1 | 2 | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu videoprocesor si sursa de lumina | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu videoprocesor si sursa de lumina |  |  |  | Videogastroscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 2,8 mm Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional / Da; Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare Videocolonoscop -Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei da Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1900 mm Lungime de lucru ≥ 1600 mm Diametrul exterior ≤ 12.8 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru: Numărul de canale ≥1 Diametrul ≥ 3,7 mm Optica: Unghiul cîmpului vizual ≥ 160 grade Înclinația cîmpului vizual 0 grade Adîncimea cîmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 180/180 grade Stînga/dreapta 160/160 grade Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare VideoDuodenoscop -Să se indice modelul oferit modelul - Tip HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli Categoria endoscopului – Terapeutic (ERCP)- Da Directia de vizualizare – 5 grade vizionare retro - Da Câmp de vedere – 100 grade Interval de observare – 4-60mm Diametrul capătului distal – 13,1 mm Diametrul porțiunii flexibile – 11,3 mm Diametru canal instrument – 4,2 mm Lungime de lucru - 1250 mm Capacitatea de îndoire (sus/jos) – 120/90 grade Capacitatea de îndoire (stânga/dreapta) – 90/110 grade Capacul distal de unica folosință – de unică folosință sau multifolosință Funcționalitatea mînerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii da eliberarea imagini da capturare imaginii da reglarea intensității lumnii da modificarea contrastului da zoom electronic da Spălarea obiectivului da Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare – Da Videoprocesor Imaginea HDTV / HD ≥1920x1080 pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță – da Iluminare – auto Balans de alb – auto Înghetarea imaginii – da Reducerea zgomotului imaginii – da Iris automat – da Zoom electronic – da Videocompensare – da Ieșiri RGB sau Y/C – min. 1 unitate Digital (DVI / SDI / HD-SDI sau mai avansata) – min. 1 unitate Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei – da Sursa de lumină Tip - integrată cu procesorul Tip lampă - Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă – da Mod standby – da Lampă de rezervă - da, (doar in cazul lampii Xenon)
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1686912146906 | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SPITALUL DE STAT pentru anul 2023 (listă suplimentară 17) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3310000-1 | 1 | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu Procesorul EP 6000 Fujifilm, Japonia | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu Procesorul EP 6000 Fujifilm, Japonia | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, "până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării.; 10: 1625000
3310000-1 | 2 | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu videoprocesor si sursa de lumina | Videogastroscop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop compaibile cu videoprocesor si sursa de lumina | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, "până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. Instalarea, instruirea și darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării.; 10: 1625000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________