## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12 )
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință | Beneficiar
33100000-1 | 1 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii |  |  |  | Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sângelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșetesimple) Da Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglareaautomată a presiunii optime Opțional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stâlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înaintede livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 rotile și coș Da Alte cerințe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentsă fie prezentat manualul în limba de stat cu ștampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) da Instalarea și testarea la locul necesar Da |  |  | SR Causeni
33100000-1 | 2 | Lupa binoculara | Lupa binoculara |  |  |  | Lupa binoculara Descriere: Este un instrument optic folosit de medici pentru a mări și clarifica structurile fine din ureche, nas și gât în timpul examinării sau intervențiilor chirurgicale Parametru Specificație Putere de mărire minim 2.5 Unghi de vizualizare Ajustabil Câmp visual 95-120 mm Iluminare Integrată Tip lumina LED cu fascicul focalizat Distanţa de lucru 350-450 mm Suport ochelari sau bandă de cap Baterie reâncarcabilă Autonomia bateriei minim 3 ore Incărcător baterie |  |  | AMT Centru
33100000-1 | 3 | Osteodensitometru | Osteodensitometru |  |  |  | Osteodensitometru computerizat Descriere: Este un aparat folosit pentru evaluarea densității și calității osului. Parametru Specificație Metoda de măsurare Cu ultrasunet Zona de scanare Calcaneus(Heel) Parametrii măsuraţi "T-Score Z-Score SOS BUA BQI index" Performanţă "SOS≤1% BUA≤2%" "Control de calitate cu simulator osos (phantom)" Obligatoriu Sistem de poziţionare automat Obligatoriu Export de date Obligatoriu Imprimanta termică Obligatoriu Alimentare 230V, 50Hz + UPS LCD tactil integrat sau staţie de lucru PC Obligatoriu Soft de analiză cu licentă, cu drepturi depline şi termen nelimitat Obligatoriu Accesorii Hîrtie termică 10 buc Gel USG 1 L |  |  | AMT Centru
33100000-1 | 4 | Autorefractometru_pediatric_portabil | Autorefractometru_pediatric_portabil |  |  |  | Parametru Specificație Interval de masurare -7.00 - +5.00 dpt cu incrementare de maxim 0.25 dpt Marimea pupilei 3.0±1mm - 8.0±1 mm cu incrementare de maxim 0.1mm Timp de achizitie dinamic, maxim 1s Distanta de masurare 95 - 105 cm Operare ecran LCD tactil capacitiv, 4 - 6 inch Masa 800 - 1000 g Interfata de comunicare USB, (W)LAN Sursa de alimentare de la baterie reincarcabila, adaptor de la retea 230Vca |  |  | AMT Centru
33100000-1 | 5 | Set de lentile oftalmologice | Set de lentile oftalmologice |  |  |  | Descriere: Trusa pentru alegerea (prescrierea) ochelarilor cuprinde lentilele în rame cu diametru diferit. Parametru Specificație Nr. Elemente minim 240 Sferă "perechi concave si convexe" "0,25D-6,0D in pas de 0,25 6,50D-10,0D în pas de 0,5 11,0D-15,0D în pas de 1,0 16,0D-20,0D - în pas de 2,0" Cilindru "perechi concave si convexe" "0,25D-4,0D în pas de 0,25 4,5D-6,0D în pas de 0,5" Prisme 0,5(2) 1,0-10,0 în pas de 1,0 Accesorii: "RF, GF, BL, PL(2), MR(2), FL, CL(2), PH(2), SS, PF Cross cilindru x0.25, x0.50 Geanta de transport" |  |  | AMT Centru
33100000-1 | 6 | Sistem de litotriție incorporală (pneumatică) | Sistem de litotriție incorporală (pneumatică) |  |  |  | Descriere: Fragmentarea calculilor (pietrelor) tractului urinar (rinichi, uretre și vizică) Tip Pneumatic sau balistic Compatibilitate: Compatibil cu o varietate de endoscoape și sisteme de aspirație pentru o gestionare eficientă a fragmentelor de piatră Alimentare aer comprimat min≥3500hPa max≤ 7000hPa Presiune reglabilă Alimentare: 220V 50-60Hz Mod de operare continuu Frecvența de lucru: Controlată de medic în timpul lucrului in 10-15 pasi Impuls de lucru: Impuls singular, impuls continuu Pedala de lucru: Pedala dublă, pentru a controla de medic frecvența și impulsurile Piesa de mână pneumatică: Piesa de mână și tubul de aer comprimat un sistem etanș și pot fi autoclavabile sau steriflizabile fără capace de etanșe suplimentare. Accesorii: minim 3 seturi gata de lucru |  |  | SR Orhei
33100000-1 | 7 | Hote microbiologice clasa ll tip A2 | Hote microbiologice clasa ll tip A2 |  |  |  | Hotă microbiologică clasa II tip A2- destinată lucrului cu agenți biologici și material genetic în laboratoare de microbiologie și biologie moleculară. Conform standartelor internaționale: EN 12469- Biosafetu cabinet Minim 2 filtre HEPA sau ULPA Eficiență filtrare: minim 99,999% pentru molecule de 0,3um Filtrele trebuie să fie testate indicvidual și certificate de producător Sistem de monitorizare a stării filtrelor Flux laminar vertical: Viteza aer intrare (inflow) 0.53m/s +/-0,025m/s Viteza flux descendent (downflow): 0,33m/s +/-0,025m/s Sistem automat de mentinere a stabilității fluxului de aer Recirculare aer: aproximativ 70% recirculat/30% evacuat prin filtru HEPA. Suprafața de lucru: oțel inoxidabil AISI304 sau superior, rezistentă la dezinfectanți și agenți achimici utilizați în laborator, 3-4 părți demontabile pentru a facilita decontaminarea și curățarea Carcasă: oțel cu acoperire antibacteriană Fereastră frontală: sticlă, securizată laminată, motorizată, anti-UV. Sistem de deschidere a ferestrei frontale motorizat cu sistem de blocare sau alarmă, la depășirea poziției de lucru. Lățime, adâncime inălțime zonă lucru:1200-1300 mm x 600x650 mm x 600-650mm Nivel zgomot: maxim 65 dB. Control microprocesor / display LCD cu monitorizare parametri: viteză aer necorespunzătoare, fereastră deschisă peste limita admisă, filtru colmatat. Lampa UV 253,7 nm pentru decontaminare cu temporizator UV, indicator durata de viață a lampei Illuminare LED internă Afișaj digital(LCD sau echivalent) cu afișarea parametrilor de funcționare. Minim 2 prize interne pentru echipamente Alimentare 220-230V, 50Hz. Stand cu roți și picioare reglabile. Instalare/ Garanție/ Certificare: Furnizorul va instla și testa echipamentul și toate componentele cu predarea echipamentului total funcțional Instalarea minim 2 persoane.(Funcționarea de bază a sistemului. Rutina de întreținere) Garanția minim 24 luni Mentenanța pe toată perioada de garanție inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător. Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, inclus în garanția de minim două ori pe an sau conform recomandările producătorului (se va prezenta de la producător/ manulul de utilizare/service în care se confirmă planul de mentenață planificat recomandat, numărul de vizită și lucrările necesare de executat). |  |  | CRDM
33100000-1 | 8 | Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV) | Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV) |  |  |  | Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV) Descriere Ventilator mecanic cu frecvență ultra-înaltă (HFJV - High Frequency Jet Ventilation), ce oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență în timpul intervențiilor chirurgicale (laringoscopie, bronhoscopie, chirurgie laser), menținând o ventilare adecvată. Parametrul Specificația Tip Staționar cu troleu Troleu – 1 buc Sertar ≥ 1buc Polite ajustabile ≥ 2buc Tip pacient Adult, pediatric Tip ventilație înaltă frecvență HFJV (High Frequency Jet Ventilation) Gama de control/setări Frecvență normală (mod convențional) Rata respiratorie ≥ 1–100 rpm Raport E:I ≥ 1:5 până la 3:1 Presiunea de lucru ≥ 0,5–3,5 bar Frecvență înaltă (mod HFJV) Rata respiratorie ≥ 60–1400 rpm Raport E:I ≥ 1:5 până la 3:1 Presiunea de lucru ≥ 0,1–2,0 bar Flux de inspir 0–200 L/min FiO2, % 21–100 CO2, % 0–10% Bias/base flow 0–60 L/min Moduri de operare Bronhoscopie obligatoriu Laringoscopie obligatoriu Cateter Mono-lumen obligatoriu Cateter Triplu-lumen obligatoriu Cateter Patru-lumen obligatoriu Mod terapie intensivă (ICU) obligatoriu Utilizarea laserului în siguranță (Laser safety) obligatoriu Mod bi-level (trecere HFJV ↔ convențional) sau funcțional analog Opțional "Parametri monitorizați/ afișați" Presiunea inspiratorie maximă obligatoriu Presiunea medie în căile respiratorii obligatoriu Monitorizarea FiO2 obligatoriu Monitorizarea CO2 / EtCO2 obligatoriu Rata respiratorie obligatoriu Rata I:E obligatoriu Alarme pacient FiO2 mare/mic obligatoriu Presiune inspir mare/mică obligatoriu Paw (presiunea medie) mare obligatoriu Presiune/ocluzie continuă ridicată obligatoriu Circuit respirator deconectat obligatoriu Alarme echipament Lipsă alimentare gaz obligatoriu Presiune inegală între gaze obligatoriu Lipsă alimentare electrică obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Eroare sistem (sensor decalibrat, scurgere prin valve) obligatoriu Interval de service depășit obligatoriu Autodiagnostic La fiecare pornire (self-test automat) obligatoriu Pornire rapidă la necesitate (quick start) obligatoriu Interfața Interfața cu dispozitivele exterioare obligatoriu Porturi pentru ieșirea datelor obligatoriu Port pentru alarmă la distanță obligatoriu Ieșire analogică Opțional Raportarea alarmelor și starea pacientului (afișare + imprimată) obligatoriu Display Tip LCD sau LED, Touchscreen Alimentare Pneumatică Gazele comprimate aer, O2 Presiunea în rețea 4–6 atm Rețea electrică 220 V, 50 Hz Baterie internă pentru alarmă în caz de intrerupere a alimentarii obligatoriu Accesorii Laringoscop Kleinsasser Mărimea A 1 buc. Laringoscop polygonal 1 buc. Brațuri suport pentru accesorii și circuite 1 set Senzor O2 4 buc. Umidificator compatibil cu ventilatorul 1 set, cu accesorii Sistem complet de tuburi pentru respirație 1 set Adaptor pentru catetere 1 set Braț suport universal pentru endoscop cu adaptoare laringoscop, bronhoscop, jet endoscop – 1 set Set de curățare pentru circuite și linii de monitorizare 1 set |  |  | IP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 9 | Aparat lazer | Aparat lazer |  |  |  | Aparat lazer Descriere Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice Parametrul Specificația Lungimi de undă: 980 nm și 1470 nm Putere maximă totală ≥ 100 W distribuită 1470 nm – min. 7 W 980 nm – min. 12 W Reglare individuală a puterii pentru fiecare lungime de undă Fascicul de ghidaj (target beam) 635 nm (roșu) – 4-5 mW 532 nm (verde) – 1 mW- opțional Intensitate reglabilă de către utilizator Diametrul fibrei compatibile ≥ 360 μm Clasa laser 4 (conform standardelor internaționale de siguranță) Moduri de tratament CW (continuu) Pulse Mode (pulsat) ELVeSR Signal sau echivalent funcțional ELVeSR Segment sau echivalent funcțional Derma Mode sau echivalent funcțional Durata impulsului / pauzei: 0,01 – 60 sec (impuls) 0,01 – 60 sec (pauză) Alimentare electrică: 110 – 240 VAC 50 / 60 Hz max. 600 VA Dimensiuni aproximative (Î × L × A): ≤ 30 cm × 40 cm × 20 cm Greutate ≤ 8,5 kg Accesorii Fibră optică tip Bare Fiber 1000 μm Vârf plat (Flat Tip) Conector Luer reglabil Sterilizabilă / de unică folosință (ID 1 × 6 h) 1000 μm Lungime: ≥2.5 m Diametru exterior: aprox. 1400 μm Fibră (răcire gaz / lichid) Lungime: 3 m Diametru exterior: aprox. 1800 μm Compatibilă cu sistem de răcire "Fibră optică tip Bare Fiber 400 μm " Vârf plat Lungime: 2,6 m Diametru exterior: aprox. 750 μm 400 μm Fibră optică tip Bare Fiber 600 μm Vârf plat 600 μm Conector Luer reglabil Lungime: 2,6 m Diametru exterior: aprox. 860 μm Piese de mână și instrumente Instrument laparoscopic articulat (bending instrument) Instrument pentru toracoscopie cu adaptor pentru aspirarea fumului, compatibil cu fibre 600 – 1000 μm Piesă de mână universală Dual Luer, compatibilă cu fibre 600 – 1000 μm Accesorii Cărucior mobil pentru sistem laser Ochelari de protecție laser pentru următoarele intervale: 950 – 980 nm 980 – 1400 nm 1400 – 11500 nm Ac de biopsie 14 G, lungime 6 cm, cu marcaje centimetrice, steril, ambalaj 2 Sistem evacuare fum chirurgical Sistem complet de evacuare fum Unitate completă 220 / 240 V, 50 / 60 Hz Filtru pentru evacuator fum (set dublu) Set tuburi de unică folosință, lungime 3 m, steril (PU 10 buc.) Tub laparoscopic pentru evacuare fum, lungime 2,44 m, steril (PU 5 buc.) |  |  | IP Chiril Draganiuc
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de ablatie spinala prin radiofrecventa | Dispozitiv de ablatie spinala prin radiofrecventa | [7 empty] | Anulat
33100000-1 | 11.1 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) |  |  |  | 1.1 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) Cod 130610 Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată. Parametrul Specificația Caracteristici generale Tipul Cu un canal Display LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu Volumul de infuzie obligatoriu Timpul de infuzie obligatoriu Timpul pînă la final de infuzie obligatoriu Mărimea seringei obligatoriu Producatorul seringei obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Rata KVO obligatoriu Data, ora obligatoriu Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu Evenimente obligatoriu Alarme obligatoriu Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h Acuratețea ≤2% Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători obligatoriu, min. 8 producători Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 Detectare automată a seringei obligatoriu Nivelul presiunei de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg min. 9 nivele Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23 Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu Dozarea în timp obligatoriu Modul crescător și descrescător obligatoriu Dozarea micro-perfuzie obligatoriu Alarme și indicatori Ocluzie obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Seringă goală obligatoriu Perfuzia pe sfîrșite obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu Buton mod silențios obligatoriu Numărul de evenimente memorate min. 1000 Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apăsate obligatoriu Coduri de eroare obligatoriu Alarme obligatoriu Medicamente injectate obligatoriu Cantitatea infuzată obligatoriu Setări obligatoriu Bolus solicitat obligatoriu Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată Suport Pentru stație de andocare Fixarea individuala pentru fiecare pompa sau fixarea mai multor pompe in aceeasi statie Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit Circuite circuit de interconectare a seringei 100 buc. , cu lungimea de cel putin 1.2 m , să se indice codul produsului oferit |  |  | IMU
33100000-1 | 11.2 | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului |  |  |  | Parametrul Specificatie Capacitate stație Andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele Modul de andocare pompe cu seringă Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală obligatoriu Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă. obligatoriu Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul minim 3 pompe Posibilitate de cuplare module cel putin 2 module Port de conectare 220V pentru fiecare pompă obligatoriu Port de transmitere date pentru fiecare pompă port infrarosu Caracteristici modul de transmitere date Port USB obligatoriu Port Ethernet obligatoriu Conectare fără fir, WiFi obligatoriu Conectare HIS/LIS Bidirecțional, HL7 sau echivalent Accesorii Capac pentru port de de interconectare stații 1 buc. Modul de transmitere date 1 buc. Cablu de alimentare cu energie electrică 1 buc. Compatibil cu însuși pompa ofertantă obligatoriu Cerințe obligatorii Garanție minim 12 luni Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie |  |  | IMU
33100000-1 | 12.1 | Pompe de infuzie (volumetrica) | Pompe de infuzie (volumetrica) |  |  |  | 2.1 Pompă de perfuzie volumetrica Cod 130510 Descriere Acest grup de produse înclude pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarme Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a beteriei Nielul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei ≤5 % Functia bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Suport Pentru stație de andocare Fixarea individuala pentru fiecare pompa sau fixarea mai multor pompe in aceeasi statie Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit |  |  | IMU
33100000-1 | 12.2 | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului |  |  |  | Parametrul Specificatie Capacitate stație Andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele Modul de andocare pompe Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală da Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă da Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul minim 3 pompe Posibilitate de cuplare module cel putin 2 module Port de conectare 220V pentru fiecare pompă obligatoriu Port de transmitere date pentru fiecare pompă port infrarosu Caracteristici modul de transmitere date Port USB obligatoriu Port Ethernet obligatoriu Conectare fără fir, WiFi obligatoriu Conectare HIS/LIS Bidirecțional, HL7 sau echivalent Accesorii Capac pentru port de de interconectare stații 1 buc. Modul de transmitere date 1 buc. Cablu de alimentare cu energie electrică 1 buc. Compatibil cu insasi pompa ofertanta obligatoriu Cerințe obligatorii Garanție minim 12 luni Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie |  |  | IMU
33100000-1 | 13 | Mașină automat de sigilat pungi | Mașină automat de sigilat pungi |  |  |  | Specificația Parametrul Putere ≥ 150W Display LCD Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării da, automat Încărcare laterală Temperatura de sigilare minim 120-200°C Viteza de etanșare nu mai puțin de 10 metri/min Lățimea maximă de etanșare min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine Min. 0- 35 mm, reglabilă Regimul de funcționare stand-by Obligatoriu Protecție la supraîncălzire Obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 luni Accesorii Rola sterilizare autoclav 100 mm x 200 m 4 Rola sterilizare autoclav 150 mm x 200 m 2 Rola sterilizare autoclav 250 mm x 200 m 2 Rola sterilizare autoclav 350 mm x 200 m 2 |  |  | IMU
33100000-1 | 14 | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) |  |  |  | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) Descriere Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical Parametru Specificaţia Prize de gaz O2, Aer Display mașina de anestezie ≥15", color TFT sau LCD touch screen Debitmetre tipul electronice gaz O2, Air gama, L/min diapazon min. 0.2 - 15 Vaporizator tip vaporizator acceptate Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu Halothan obligatoriu număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv ≥ 2 unități obligatoriu Izofluran obligatoriu Sevofluran obligatoriu interlock obligatoriu sistem de absorbție obligatoriu Mecanisme de siguranță siguranța O2 acustică, vizuală siguranță de amestec hipoxic obligatoriu Ventilator automat tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal moduri de ventilație Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer) obligatoriu volumul Tidal, ml diapazon min. 5-1500 frecvența respirației/minut diapazon min. 5 - 100 Volum minutar (MV), L/min diapazon min. 3-60 raportul I:E minim 2:1 la 1:8 pauză de inspirație obligatoriu limita de presiune, cmH2O diapazon min. 10-70 PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30 Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 Monitorizare complianta, rezistivitate obligatoriu Sistem de autodiagnostic testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice) obligatoriu Sistem de management al consumului de agent anestezic opțional Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului cu funcție de incălzire a amestecului gazos obligatoriu port auxiliar ieșire a amestecului gazos obligatoriu Parametri monitorizați și afișați pe display Presiunea de aer Alarmă de înaltă presiune obligatoriu Alarma presiune subatmosferică obligatoriu Presiune scăzută / apnee obligatoriu Alte alarme de presiune obligatoriu Volumul expirator / flux obligatoriu Volumul minut, l/min obligatoriu Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec ≤ 35 Concentrația de CO2 alarmă apnee obligatoriu Monitorizare agent Tipul de agenți Isofluran, sevofluran, Halothan opțional Auto indentificarea gazelor anestezice obligatoriu Alarmă concentrare agent obligatoriu Determinarea și afișarea valorii MAC obligatoriu spirometria opțional Modulul de gaze încorporat la mașina de anestezie obligatoriu determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici obligatoriu Celulă determinare O2 tip paramagnetic obligatoriu Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale display ≥19", color TFT sau LCD obligatoriu touch screen obligatoriu monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale obligatoriu fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie obligatoriu "imprimantă termică încorporată Reformularea parametrului in: imprimantă termică" obligatoriu conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB obligatoriu Protecti la defibrilare 360J obligatoriu Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta obligatoriu Compensarea automata a driftului isoliniei obligatoriu Detectarea automata a tipului de manjeta obligatoriu baterie internă reîncărcabilă obligatoriu interfață de cominicare cu altele obligatoriu Conectare HIS/LIS Bidirecțional, HL7 sau echivalent Modulele hemodinamice incluse Electro-cardio-grama (ECG) frecvența cardiacă obligatoriu traseul ECG obligatoriu analiza și măsurarea segmentui ST obligatoriu determinarea cel puțin 20 de aritmii obligatoriu Puls-oximetria (SpO2) fotopletismografia obligatoriu valoarea SpO2 obligatoriu indicile de perfuzie obligatoriu Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP) obligatoriu Respirația (impendanța transtoracică) obligatoriu Temperatura pe 2 canale obligatoriu Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale obligatoriu Modul de monitorizare BIS (bispectral index)/entropie sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT) obligatoriu Alarme prioritare 3 Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu autonomie de lucru ≥ 1.5h obligatoriu Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc obligatoriu Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți obligatoriu Presiune de alimentare cu gaze 3.0 - 6 bar Accesorii Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat 1 buc. Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen 1 buc. Circuit de ventilare Adult, reutilizabil ≥ 2 set., să se indice codul produsului Plămîn de test Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de flux Reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Filtru antibacterial Adult, unică utilizare ≥ 200 buc., să se indice codul produsului Accesorii modul de gaz Adult ≥ 2 set., să se indice codul produsului Cablu ECG Adult, reutilizabil 5 fire ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor ECG Adult, unica utilizare ≥ 100 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 Adult, reutilizabil ≥ 2 Buc., să se indice codul produsului Manșete NIBP Adult, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Adult mare, reutilizabilă ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Senzor de temperatură Adult, reutilizabil ≥ 2 buc., să se indice codul produsului Cablu de interconectare senzor IBP Adult, reutilizabil ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Senzor IBP Adult, unica utilizare ≥ 10 buc., să se indice codul produsului Accesorii necesare de functionare a modulului BIS/entropie sau TOF/ NMT Accesorii pentru Adult ≥ 5 buc., să se indice codul produsului |  |  | IMU
33100000-1 | 15 | Verticalizator / lifter medical electric | Verticalizator / lifter medical electric |  |  |  | Parametru Specificație Parametrii fizici: Lungime totală 900 – 1400 mm Lățime totală (bază) 650 – 1100 mm Lățime bază deschisă 1000 – 1200 mm Înălțime totală 1400 – 2000 mm Amplitudine braț de ridicare 600 – 1400 mm Diametru roți 75 – 175 mm Distanța între roți față 500 – 800 mm Distanța între roți spate 500 – 800 mm Greutate proprie unitate până la 90 kg Material cadru Oțel tubular / aliaj metalic tratat si vopsit Specificații tehnice: Tip echipament Verticalizator / lifter medical electric Capacitate de sarcină ≥ 180 kg Control ridicare/coborâre Electric, prin telecomandă și/sau panou Motor electric ridicare variabilă, silențios Reglaj braț obligatoriu, ajustabil (electric) Roți 4 pivotante cu frâne integrate la roți (măcar 2) Funcționalitate: Ridicare electrică controlată obligatoriu Coborâre controlată obligatoriu Control pedală opțională (sau hands-free) opțional Oprire de urgență obligatoriu Indicator nivel baterie obligatoriu Mânere ghidaj pentru îngrijitor obligatoriu Adaptare la diverse înălțimi, pacienți obligatoriu Baterie/Alimentare: Tip baterie reîncărcabilă și detașabilă Capacitate baterie Suficientă pentru ≥ 10 – 20 cicluri de ridicare Timp de încărcare ≤ 6 – 8 ore Funcții baterie Protecție la supradescărcare Accesorii incluse: Sling pentru pacienți obligatoriu (minim 1 set) Telecomandă / control obligatoriu Cablu de încărcare baterie obligatoriu Manual utilizare obligatoriu, RO/EN/RU Saltea semi-rigida, compatibilă cu dispozitivul oferit obligatoriu. |  |  | IMU
33100000-1 | 16 | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor |  |  |  | Sistem dublu de filtrare a aerului pentru a menține presiune pozitivă în dulap. Ușa/uși cu sticlă pentru o vizualizarea endoscoapelor stocate. Ecran tactil pentru control, afișarea datelor și starea endoscoapelor. HEPA filtru cu o eficienta de cel puțin 99.95%. Complianța cu standardul european ISO 16442. Uscarea endoscoapelor în maxim 3 ore. Afișarea monitorizării și vizualizării presiunii pozitiv a aerului în dulap. Afișarea monitorizării blocării filtrelor. Afișarea monitorizării temperaturii și umidității în interiorul dulapului. Alarmă sonoră la deschiderea ușii. Sistem de acces securizat la endoscoape. Imprimantă incorporată pentru extragerea raportului de păstrare a endoscopului. Monitorizarea timpului de păstrare a endoscopului Posibilitatea de transmitere a datelor la calculator. Timpul minim de păstrare a endoscoapelor în stare sterila minim 30 zile. Compresor integrat pentru circulația aerului. Nivelul de zgomot maxim 58 dBA. Scanarea endoscoapelor pentru identificare. Conectori pentru endoscoape de tip Olympus, ( Fujinon, Storz - opțional). Capacitatea de păstrare minim 10 endoscoape: gastro/colono/duodeno/bronho, stocate vertical. Conectoare pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2025. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. |  |  | IMU
33100000-1 | 17 | Procesor automat de țesuturi | Procesor automat de țesuturi |  |  |  | Descriere: Procesor automat de țesuturi destinat procesării histologice a probelor biologice, utilizat în laboratoare de anatomie patologică, histopatologie și cercetare biomedicală. Parametru Specificație Componente: Unitate principală Carcasă rezistentă la substanțe chimice Sistem procesare Cu recipiente multiple pentru reactivi Coșuri pentru casete Capacitate mare, detașabile Sistem de încălzire Controlat electronic Sistem de control Microprocesor cu interfață digitală Ecran de control Display color / LCD Capac de siguranță Cu blocare automată Sistem de filtrare vapori Integrat sau conectabil extern Specificații tehnice principale: Tip procesor Automat, programabil Capacitate ≥ 200 casete Număr stații reactivi ≥ 10 Capacitate băii de parafină ≥ 3 litri Băi de parafină ≥ 2, încălzite Volum reactiv / stație ≥ 3 litri Temperatură parafină Reglabilă, până la ≥ 45-65 °C Control temperatură Electronic, precis Mod operare Automat și manual Alimentare 220–240 V, 50/60 Hz Programe de procesare: Programe presetate Da Programe personalizate Da Memorie programe ≥ 10 Secvențiere automată Opțional Pornire întârziată(programată) Opțional Procesare peste noapte Da Funcționalități avansate: Agitare / mișcare Da, pentru penetrare optimă Vacuum Opțional (pentru procesare rapidă) Presiune controlată Opțional Monitorizare temperatură În timp real Alarme Eroare, temperatură, lipsă reactiv Protecție probe Finalizare sigură în caz de întrerupere a energiei electrice. |  |  | IMU
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | Sistem garou pneumatic, cu accesorii | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 200000
33100000-1 | 2 | Lupa binoculara | Lupa binoculara | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 58300
33100000-1 | 3 | Osteodensitometru | Osteodensitometru | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 166600
33100000-1 | 4 | Autorefractometru_pediatric_portabil | Autorefractometru_pediatric_portabil | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000
33100000-1 | 5 | Set de lentile oftalmologice | Set de lentile oftalmologice | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 33300
33100000-1 | 6 | Sistem de litotriție incorporală (pneumatică) | Sistem de litotriție incorporală (pneumatică) | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 316666.6667
33100000-1 | 7 | Hote microbiologice clasa ll tip A2 | Hote microbiologice clasa ll tip A2 | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
33100000-1 | 8 | Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV) | Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV) | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1800000
33100000-1 | 9 | Aparat lazer | Aparat lazer | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 180000
33100000-1 | 10 | Dispozitiv de ablatie spinala prin radiofrecventa | Dispozitiv de ablatie spinala prin radiofrecventa | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | Anulat
33100000-1 | 11.1 | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) | buc | 66 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2310000
33100000-1 | 11.2 | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | buc | 11 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 12.1 | Pompe de infuzie (volumetrica) | Pompe de infuzie (volumetrica) | buc | 12 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 420000
33100000-1 | 12.2 | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
33100000-1 | 13 | Mașină automat de sigilat pungi | Mașină automat de sigilat pungi | buc | 2 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 160000
33100000-1 | 14 | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | Mașină de anestezie (caracteristici avansate) | buc | 3 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2248000
33100000-1 | 15 | Verticalizator / lifter medical electric | Verticalizator / lifter medical electric | buc | 4 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 108000
33100000-1 | 16 | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 600000
33100000-1 | 17 | Procesor automat de țesuturi | Procesor automat de țesuturi | buc | 1 |  |  |  |  | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000
9250866.6667
Suma total:
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________