|  | Specificaţii tehnice |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |
| N/o | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | Curățarea și predezinfecția endoscoapelor și dispozitivelor medicale: pentru neutralizarea materialului biologic (sânge, mucus, spută, masele fecale). Necesită clătire. Acțiunea dezinfectantului: - virucid - EN 14476 și EN 17111 viruși anvelopați (condiții de murdărie), - bactericidă EN 13727 și EN 14561 (condiții de murdărie), - levuricid EN 13624 și EN 14562 (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: ‐ substanța activă: sare cuaternară, complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. - expoziția (minut): ≤ 15 min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. |  |  |
| 2 | Soluție pentru curățarea și sterilizarea chimică a suprafețelor, instrumentelor și endoscoapelor | Acțiunea dezinfectantului: - Bactericid EN 13727 și EN 14561 (condiții de murdărie); - Fungicid și levuricid conform EN 13624 și EN14562 (condiții de murdărie); - Micobactericid EN 14348, EN 14562 (condiții de murdărie); - Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 (condiții de murdărie); - Virucid complet conform EN 14476 și EN 17111 (condiții de murdărie); - Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori), (condiții de murdărie). Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic, - ph neutru în diluție; - benzi de testare a concentrației soluției de lucru -50 buc - pînă la 1.5 kg; - expoziție - 15 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| N/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 24455000-8 | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor | litri | 10 |  |  |  |  | 15 zile |
| 2 | 24455000-8 | Soluție pentru curățarea și sterilizarea chimică a suprafețelor, instrumentelor și endoscoapelor | kg | 150 |  |  |  |  | 15 zile |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |