Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini:  Stabilirea cerințelor minime pentru serviciile de reglare, reparație, calibrare a analizoarelor de gaze mobile din cadrul „Termoelectrica” S.A.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea lucrării | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Cantitatea, buc | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50410000-2 | Lotul 1 | PMI 2025 CAT_D_Distribuție_ M_p.8; CAT_D_Generare_ M_p.18, p.41, p.55, p.65, p.76; |  |  |
| 1.1 |  | Reglare, reparația, calibrare a analizoarelor de gaze mobile СТХ, ЭТХ (după necesitate) |  | 44 | 123 500,00 |
|  |  |  | Total: | 44 buc. | 123 500,00 lei |

- Locația desfășurării lucrărilor: La sediul Executantului.

- Termenul de realizare a serviciilor: februarie- decembrie 2025.

- Cerinţe de îndeplinire a serviciilor:

- Executantul serviciilor trebuie să realizeze lucrările specificate în pct.1 al prezentului caiet de sarcini, respectând cerinţele documentelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru analizoare de gaze:

- SM EN 60079-29-1:2007/A1:2022 “Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă ale detectoarelor de gaze inflamabile”.

- NML 5-16:2020 “Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”

- SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- SM EN ISO 6141:2017 Analiză de gaze. Conținutul certificatelor amestecurilor de gaze pentru etalonare;

- Prestarea serviciilor de reglare, calibrare, reparație (după necesitate) se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre reparație și reglare a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului este asigurat de către Beneficiar în raza mun. Chișinău.

- Executantul va elibera documente confirmative, proces-verbal sau act de îndeplinire a lucrărilor de reglare, reparare, calibrare, ceea ce va confirma pregătire pentru verificare metrologică a fiecărui analizor deservit.

- În cazul în care în urma serviciilor de reglare, reparare, calibrare analizorul nu va susține procedura de verificarea metrologică, toate cheltuielile pentru servicii repetate de reglare, reparare, calibrare se vor face din contul Executantului.

- Benefeciarul, după necesitate, va pune la dispoziție gaze de referință etalon H2, pentru calibrarea și reglarea analizoarelor tip CТХ 17-81(gaze H2).

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de reglare, reparație la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze Beneficiarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Volumul serviciilor de reparație, calibrare, reglare:

- Procedura de reglare sau reparație va cuprinde toate lucrările necesare pentru ca analizorul de gaze să fie admis spre verificare metrologică și să susțină verificarea metrologică (după caz- ajustare, înlocuire piese uzate, înlocuire acumulator, calibrare ș.a.), cu întocmirea documentelor confirmative de executare a lucrărilor.

- În cazul când mijlocul de măsurare nu poate fi reparat, reglat sau calibrat, se vor întocmi documente confirmative pentru fiecare analizor în parte.

- Ținând cont de specificul de lucru al analizoarelor mobile de gaze tip CТХ 17-81 (gaze H2) calibrarea acestora se va executa pentru setarea pragurilor de declanșare “Порог1” și “Порог2” (conform procedurei de exploatare și metodologiei de verificare).

- Benefeciarul îşi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Perioada de garanție pentru lucrările de reglare, reparație, calibrare va constitui -cel puțin 6 luni din momentul recepției.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Companie autorizată în reparație și reglarea mijloacelor de măsurare (analizoare de gaze), cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare;

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica și instrumentele necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul reparației, reglării și calibrării analizoarelor de gaze mobile;

- Termenul de executare a serviciilor de reglare, reparație și calibrare.

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze serviciile în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse reparației, reglării și calibrării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA, și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii (reparație, înlocuire piese uzate, înlocuire acumulator, ajustare, calibrare ș.a.).