# ANUNȚ DE PARTICIPARE - la procedura de achiziție a bunurilor: Echipament de măsurare a greutății -Balanțe cu capcană pentru etalonarea pipetelor 2 prin Cererea Ofertelor de Prețuri.

- Denumirea autorităţii contractante: IP Institutul Național de Metrologie - IDNO: 1013600006135 - Adresa: or. Chișinău, str. E. Coca, 28, bl. 2, et. 2 - Numărul de telefon/fax: 022 903-100, 022 903-111 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@inm.gov.md, www.inm.md - Adresa de email de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii SIA RSAP. - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):: Instituție Publică - Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| ## Nr. d/o | ## Cod CPV | ## Denumirea bunurilor | ## Unitatea de măsură | ## Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor | ## Buc. | ## 1 | Domeniu de aplicare | Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură a masei și etalonarea pipetelor (dozatoarelor de volum) |
|  |  |  |  |  | Interval minim de măsurare | ## 0 ÷ 6,0 g |
|  |  |  |  |  | Valoare diviziunii | ## 1 µg |
|  |  |  |  |  | Incertitudine de măsurare | U < 1 µg |
|  |  |  |  |  | Tensiunea de alimentare | 230V AC |
|  |  |  |  |  | Conexiune PC | RS-232 sau USB |
|  |  |  |  |  | Componente indispensabile | # Capcană de aburi. # Pompă de absorbție. # Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare. # Cablu de alimentare. # Conductoare de conectare la PC. # Cutie de transportare. # Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței. |
|  |  |  |  |  | Instalare | # Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie). |
|  |  |  |  |  | Trasabilitate | # Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional. |
|  |  |  |  |  | Training | # Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor. |
|  |  |  |  |  | Garanție | # Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune. |
|  |  |  |  |  | Documentație | Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză. |
| ## 2 |  | ## Balanță cu capcană pentru etalonarea pipetelor | ## Buc. | ## 1 | Domeniu de aplicare | Preluarea, conservarea și transmiterea unității de măsură a masei și etalonarea pipetelor (dozatoarelor de volum) |
|  |  |  |  |  | Interval minim de măsurare | ## 0 ÷ 100,0 g |
|  |  |  |  |  | Valoare diviziunii | ## 10 µg |
|  |  |  |  |  | Incertitudine de măsurare | U < 10 µg |
|  |  |  |  |  | Tensiunea de alimentare | 230V AC |
|  |  |  |  |  | Conexiune PC | RS-232 sau USB |
|  |  |  |  |  | Componente indispensabile | # Capcană de aburi. # Pompă de absorbție. # Soft specializat pentru afișarea și prelucrarea datelor de măsurare. # Cablu de alimentare. # Conductoare de conectare la PC. # Cutie de transportare. # Alte accesorii necesare pentru etalonarea pipetelor, prevăzute de producătorul balanței. |
|  |  |  |  |  | Instalare | # Instalarea se va face de către furnizor la locul de utilizare (în laboratorul Institutul Național de Metrologie). |
|  |  |  |  |  | Trasabilitate | # Echipamentul va fi însoțit de certificat de etalonare emis de un Institut Național de Metrologie, semnatar al Aranjamentului CIPM MRA sau un laborator acreditat de un organism recunoscut la nivel internațional. |
|  |  |  |  |  | Training | # Furnizorul va asigura training pentru minium două persoane la punerea în funcțiune a echipamentului. Va demonstra funcționarea acestuia prin efectuarea măsurărilor. |
|  |  |  |  |  | Garanție | # Minimum 2 ani din data punerii în funcțiune. |
|  |  |  |  |  | Documentație | Toată documentația tehnică de exploatare/utilizare va fi prezentată în română, rusă sau engleză. |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 de zile calendaristice.

- Termenul de valabilitate a contractului:_01.02.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al Persoanelor juridice | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberate de Inspectoratul fiscal | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |
|  | Situațiile financiare pe ultimul an | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
|  | Certificate/documente emise de organisme abilitate, care să ateste conformitatea bunurilor | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
|  | Perioada de garanție a echipamentelor 24 luni | Copie. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
|  | Lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani. | Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] 13 00

- pe: [data]

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:NU ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu afost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.10.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică |  |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 600 000 lei  (șase sute mii lei).

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________