## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Partec CD4% Easy Count Kit |  |  |  | Partec CD4% Easy Count Kit (100 teste); Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | CountCheck Beads Green |  |  |  | CountCheck Beads Green (50 teste) Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Sheath Fluid |  |  |  | Sheath Fluid, 5L; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Cleaning Solution |  |  |  | Cleaning Solution, 250 ml; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Decontamination Liquid |  |  |  | Decontamination Liquid, 250 ml ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Hypochloride Solution |  |  |  | Hypochloride Solution, 250 ml; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Samples Tubes, 3,5 ml |  |  |  | Samples Tubes, 3,5 ml (500 pcs); Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Inline Filter F. Sheath Cont |  |  |  | Inline Filter F. Sheath Cont (10 pcs) ;Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Thermo Printer Paper |  |  |  | Thermo Printer Paper, 5 rolls ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Membrane Filter 0.45 µm No.05 |  |  |  | Membrane Filter 0.45 µm No.05 (5 pcs.) ; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Preventive Maintenance Kit No.06 |  |  |  | Preventive Maintenance Kit No.06; Teste CD4% (determinarea cantitativă a celulelor CD4 cu indicarea %), compatibil cu sistemul Sysmex CyFlow Counter
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 |  |  |  | Teste specifice compatibile cu platforma GeneXpert System
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 |  |  |  | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 ;Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN
3310000-1 | 4 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 |  |  |  | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96; Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN
3310000-1 | 5 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 |  |  |  | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 Eprubete vacumate sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 6 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 |  |  |  | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 Eprubete vacumate sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 7 | Vacutainer K3 EDTA 8 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 8 ml N100 |  |  |  | Vacutainer K3 EDTA 8 ml N100 Eprubete vacumate sterile, cu conținut de K3EDTA
3310000-1 | 8 | Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml | Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml |  |  |  | Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml Criotuburi sterile cu capac filetat, rezistente la -80 grade
3310000-1 | 9 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal |  |  |  | Ac cu holder universal compatibil cu Vacutainer K3 EDTA 3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml
3310000-1 | 10 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază) |  |  |  | Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum din sânge capilar cu accesorii ; Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ din sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și anti-Treponema palllidum simultan in același test. Durata testării – 10 - 60 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists) .
3310000-1 | 11 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV1/2 din sânge capilar cu accesorii; Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists) .
3310000-1 | 12 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Testele trebuie să fie precalificate de OMS (test alternativ 1”alt producător” fata de cele de baza și din alternativa 2) (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists)
3310000-1 | 13 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) |  |  |  | Test-rapid pentru depistarea simultană a anticorpilor anti HIV 1/2 Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge venos (ser/plasma). Durata testării – 10 - 60 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% (test alternativ 2 ”alt producător fata de cele de baza si cel din alternativa 1”) Testele trebuie să fie precalificate de OMS (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists
3310000-1 | 14 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge |  |  |  | Test rapid de confirmare HIV 1/2 ; Testul rapid de confirmare HIV 1/2 este un test imunocromatografic de o singură utilizare pentru confirmarea și diferențierea anticorpilor individuali la tipurile 1 și 2 ale virusului imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2) în sângele integral al sângelui, sau probe de plasmă. Rezultatul final se vizualizează la 30 min. Cantitatea în kit (set) 20 teste. (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists)
3310000-1 | 15 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 |  |  |  | Test rapide de depistare calitativa a nivelului de celule CD4; Testul rapid este un test semi-cantitativ care se efectuează manual pentru estimarea proteinei pe suprafața celulelor T CD4 + din sângele uman integral (capilar sau EDTA venos) pentru a determina nivelul celulelor dacă este peste sau sub 200 de celule/μL Acest test este citit vizual și este conceput pentru a fi utilizat la punctul de îngrijire și prin urmare are utilitate în setările de diagnostic descentralizate. Componentele setului: Pungă din folie care conține dispozitiv de testare și desicantul Tampon de diluare Dispozitive de prelevare a probelor Lancete retractabile sterile Tampoane cu alcool Instructiuni de folosire Testele trebuie să fie precalificate de OMS. (https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/vitro-diagnostics-lists)
3310000-1 | 16 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time |  |  |  | Test real time pentru determinarea alelei HLA* B 5701. Set de extragere ARN/ADN și set de amplificare. Testul HLA B * 5701 Real-TM se bazează pe două procese majore: izolarea ADN-ului genomic din specimene și amplificare în timp real cu primeri specifici alelelor. PCR în timp real. MATERIALE PREVĂZUTE Reactiv Descriere Volum, ml Cantitate PCR-mix-1-FRT HLA lichid limpede incolor 0,6 2 tuburi RT-PCR-mix-2-FL lichid limpede incolor 0,3 2 tuburi Polimerază (TaqF) lichid limpede incolor 0,03 2 tuburi TE-tampon lichid incolor incolor 0,07 2 tuburi ADN - ul de control pozitiv HLA B * 5701 și ADN uman (C +) lichid limpede incolor 0,2 1 tub Control negativ (C -) * lichid limpede incolor 0,5 4 tuburi monitorizarea intensităților fluorescenței permite detectarea acumulării produsului fără redeschiderea tuburilor de reacție după rularea PCR. Kitul HLA B * 5701 Real-TM PCR este o metodă calitativă test care conține IC Controlul intern (gena beta-globină umană), care permite controlul prezența materialului celular în kitul de extragere a probei și a ADN-ului. " Testele sa fie compatibile cu instrumentul RotorGene 6000 sau QuantStudio5
3310000-1 | 17 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal |  |  |  | Teste rapid imunocromatografic pentru determinarea calitativă si semicantitativa a Ag criptococcal. Teste pentru detectarea calitativă și semi-cantitativă a antigenului criptococ. Testul se bazează pe detectarea din sange a antigenului criptococcal cu perioada de incubatie 10 min.
3310000-1 | 18 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM |  |  |  | Test rapid de depistare a antigenului lipoara-binomannan in urina. Test point-of-care, pentru a depista TBC activa la pacienții cu infectia HIV, oferind rezultate în doar 25 minute. Materialul de investigat este urina
3310000-1 | 19 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare |  |  |  | Test rapid HIV ½ pentru autotestare. Testul rapid de diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ destinat pentru autotestare (Self Testing). Trusa trebuie să conține toate accesoriile necesare pentru procedura de autotestare Testele trebuie să fie precalificate de OMS în categoria de HIV Self testing
3310000-1 | 20 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) |  |  |  | Teste RPR care sunt bazate pe reactie de aglutinare pe acrduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru 100 teste (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 98.0%
3310000-1 | 21 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare, | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare, |  |  |  | Test TPHA este un test serologic care detecteaza anticorpi specifici anti- Treponema palidum. Metoda este bazată pe reactia de hemaglutinare indirecta. Trusa va contine tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 22 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. |  |  |  | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 23 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. |  |  |  | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 24 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M |  |  |  | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%
3310000-1 | 25 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G |  |  |  | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilile necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%
3310000-1 | 26 | Pahare de unică folosință transparente 200 ml | Pahare de unică folosință transparente 200 ml |  |  |  | Pahare de unică folosință transparente 200 ml
3310000-1 | 27 | Dozatoare 1-10ml | Dozatoare 1-10ml |  |  |  | Dozatoare 1-10ml
3310000-1 | 28 | Godeiuri pentru TPHA | Godeiuri pentru TPHA |  |  |  | Godeiuri pentru TPHA
3310000-1 | 29 | Manusi S | Manusi S |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, S
3310000-1 | 30 | Manusi M | Manusi M |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, M
3310000-1 | 31 | Mănuși L | Mănuși L |  |  |  | Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Naţional de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Partec CD4% Easy Count Kit | teste | 4000 |  |  |  |  | 50%/50% Februarie/Iunie | 253685.4419
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | CountCheck Beads Green | teste | 850 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Sheath Fluid | litri | 230 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Cleaning Solution | ml | 3000 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Decontamination Liquid | ml | 3000 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Hypochloride Solution | ml | 750 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Samples Tubes, 3,5 ml | flacon | 5000 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Inline Filter F. Sheath Cont | bucată | 10 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Thermo Printer Paper | bucată | 90 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Membrane Filter 0.45 µm No.05 | bucată | 5 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 1 | Teste pentru flowcitometrie CD4%, Easy Count Kit | Preventive Maintenance Kit No.06 | cutie | 3 |  |  |  |  | 100%Februarie
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Viral Load, N10 | cutie | 1000 |  |  |  |  | 50%/50% Mai/ Octombrie | 3019286.8857
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert HIV-1 Qual, N10 | cutie | 55 |  |  |  |  | 50%/50%Mai/ Octombrie
3310000-1 | 2 | Teste pentru determinarea ARN HIV și ANT HIV-1 (PCR) utilizând platforma GeneXpert | Xpert Check, N5 | cutie | 16 |  |  |  |  | 100% Mai
3310000-1 | 3 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 | bucată | 12768 |  |  |  |  | 100%Iunie | 4450.0886
3310000-1 | 4 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | Virfuri sterile 100-1000 ul, N96 | bucată | 10752 |  |  |  |  | 100%Iunie | 3406.7664
3310000-1 | 5 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 1 ml N100 | bucată | 200 |  |  |  |  | 100%Iunie | 114.0658
3310000-1 | 6 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 3 ml N100 | bucată | 5000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 2819.961
3310000-1 | 7 | Vacutainer K3 EDTA 8 ml N100 | Vacutainer K3 EDTA 8 ml N100 | bucată | 10000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 8745.0476
3310000-1 | 8 | Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml | Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml | bucată | 3000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 2433.4046
3310000-1 | 9 | Ac cu holder universal | Ac cu holder universal | bucată | 15000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 10741.1998
3310000-1 | 10 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază) | test | 190000 |  |  |  |  | 100% Aprilie | 2426117.0214
3310000-1 | 11 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază) | test | 70000 |  |  |  |  | 100% Aprilie | 399230.4358
3310000-1 | 12 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2) | test | 2000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 26602.6884
3310000-1 | 13 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător fata de cel de baza si cel din alternativa 1”) | test | 1000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 23225.0722
3310000-1 | 14 | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | Test rapid de confirmare a anticorpilor anti HIV ½ direct din sânge | kit | 8 |  |  |  |  | 100%Iunie | 71212.3678
3310000-1 | 15 | Test rapid CD4 | Test rapid CD4 | test | 1500 |  |  |  |  | 50%/50% Mai/ Octombrie | 247009.5739
3310000-1 | 16 | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | Determinarea HLA B*5701 în PCR Real Time | test | 100 |  |  |  |  | 100%Iunie | 51613.5247
3310000-1 | 17 | Depistarea Antigenului criptococcal | Depistarea Antigenului criptococcal | test | 600 |  |  |  |  | 100%Iunie | 73523.0375
3310000-1 | 18 | Depistarea Antigenului LAM | Depistarea Antigenului LAM | test | 800 |  |  |  |  | 100%Iunie | 170571.5205
3310000-1 | 19 | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare | Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ prin autotestare | test | 15000 |  |  |  |  | 100% Aprilie | 485635.3087
3310000-1 | 20 | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | Teste pentru determinarea anticorpilor la antigenul cardiolipinic testul RPR – test netreponemic (nespecific) | test | 370000 |  |  |  |  | 50% aprilie 50 %septembrie | 211021.8018
3310000-1 | 21 | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare, | Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare, | test | 16000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 31025.9082
3310000-1 | 22 | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | test | 960 |  |  |  |  | 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 25854.9235
3310000-1 | 23 | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | test | 1920 |  |  |  |  | 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 47341.8857
3310000-1 | 24 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M | test | 200 |  |  |  |  | 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 60862.9968
3310000-1 | 25 | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G | test | 200 |  |  |  |  | 50%/50% Aprilie/ Septembrie | 60862.9968
3310000-1 | 26 | Pahare de unică folosință transparente 200 ml | Pahare de unică folosință transparente 200 ml | bucată | 120000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 79085.6482
3310000-1 | 27 | Dozatoare 1-10ml | Dozatoare 1-10ml | bucată | 4 |  |  |  |  | 100%Iunie | 21697.6292
3310000-1 | 28 | Godeiuri pentru TPHA | Godeiuri pentru TPHA | bucată | 200 |  |  |  |  | 100% iunie | 1520.8779
3310000-1 | 29 | Manusi S | Manusi S | bucată | 10000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 2806.0196
3310000-1 | 30 | Manusi M | Manusi M | bucată | 33000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 8381.5578
3310000-1 | 31 | Mănuși L | Mănuși L | bucată | 41000 |  |  |  |  | 100%Iunie | 9465.6396
7840351.2974

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________